## 锅检
仪器设备（检验耗材）申购计划表
中心/部门： 福建省锅炉压力容器检验研究院 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 数量 | 控制单价 | 控制总金额 | 申购部门 | 仪器分类 | 分包
1 | 手持式合金分析仪 | 1、生产标准：JB/T12962.2-2016能量色散X射线荧光光谱仪第2部分元素分析仪 2、▲外形尺寸：≤93 mm (W) x 210 mm (L) x 272 mm (H)。 3、▲仪器重量：≤1.3kg，含电池≤1.5kg。 4、测量点尺寸：≤10.7 mm x 9.4 mm 5、工作环境温度：-10℃~50℃ 6、X射线管：激发源铑（Rh）靶，功率＜4W，激发电压50KV（限制40KV），管电流最大200μA。可以长时间工作而仪器不发热，辐射低能量强。辐射安全：具有密码保护功能 7、▲探测器：采用高精度、高灵敏度、大面积高分辨率的 SDD（硅漂移）检测器，计数率：≥250Kcps，工作温度≥-5°C。 8、电池系统：配有2节充电Li电池，每节电池工作时间大于10小时。可用交流适配器供电/充电。 9、电量指示功能：电池和操作屏幕上都具有电量指示显示 10、显示器：约 4.3寸Ban view Anti 彩色背光触摸屏（分辨率480×800），操作简单方便。 11、简体中文操作系统。操作语言可选：语言选择包含英语、法语、德语、日语、俄语、西班牙语、简体和繁体中文。 12、数据存储：内存≥16G（可存储100,000个带照片和图谱的数据文件），连接方式有WiFi、USB、蓝牙。 13、数据处理系统：可自动导出不可修改、加密的PDF或EXCEL文件格式，并可由主机直接将数据保存到U盘。使用专用的报告生成器（无需安装软件）创建客户自定义格式的专业报告：包括检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等）。 14、可在空气中快速、准确地测量并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、模具钢、铬/钼钢、镍合金、铜合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金、镁合金、锌合金、银合金、铅合金等其他合金的牌号和合金成分。 15、牌号库：标配GB、AISI、JIS、DIN四种牌号数据库，覆盖总共 ≥1000 多种合金； 同时还可自定义添加牌号库。 16、自动计时检测功能：无须长按开关，按照设定时间自动测量，可以根据需要关闭。 17、可显示检测图谱 18、结果画面显示：分析结果以%或ppm表示，标准偏差STD值，相应牌号及牌号限定范围显示，超出或低于含量范围值彩色警告显示，关注元素优先显示功能。 19、可调整结果界面：可选择报告元素，显示顺序，调整小数点有效位数，标准偏差STD值，是否显示牌号等。 ●20、分析元素范围：元素周期表中镁元素到铀元素。最多可同时显示包括Mg，Al，Si，P，S，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Y，Zr，Nb，Mo，Pd，Ag，Cd，In，Sn，Sb，Hf，Ta，W，Re，Ir，Pt，Au，Hg，Pb，Bi等36个元素。 21、测定值平均功能：可自动计算2~50个测量结果的平均值，并能显示和储存单个检测结果和平均结果。 22、智能APP：通过同一WIFI或手机热点，连接手机和仪器，将仪器检测结果发送到手机上，并可使用手机照相功能增加被检测样品的图片，通过微信等通讯工具转发。 23、云服务器：在电脑上实时访问检测结果，在总部可管理一组仪器，直接从创建报告，可无限次安全储存数据。 24、多种形式的智能筛选功能。 25、辐射安全装置：密码开机保护、红外样品位置感应装置、故障安全警视灯、具有计数率传感器，无样品自动停止测试。 26、安全省电：可设置（关闭）自动屏保时间和自动关机时间。 27、屏幕、探头及电池周围均采用环保密封和减震橡胶，耐冲击。 28、铝合金外壳，提高机身散热性能，适合恶劣的工作环境，一体化设计，较好的三防性能，获得IP54防水防尘可靠性认证。 29、防次级防辐射：卡扣式辐射防护罩可保护用户免受次级散射辐射的伤害。适用于低密度/低原子序数的应用（例如铝合金）。 | 1 | 28 | 28 | 电锅中心 | 进口 | 包1 材料分析仪器 控制价129.16万元
2 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 一、功能要求： 1. 采用X射线荧光光谱法，可测量并鉴别出各种高（低）合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金和近似合金元素成分及牌号。 2. 激发源采用微型X射线管，阳极采用铑靶材或银靶材，最大电压不小于50Kv，最大电流不小于200μA。 3. 采用SDD检测器，检测器面积不大于25mm2，分辨率不小于125eV，具备制冷功能。 4. 测量范围：同一个模式至少可检测Zr锆，Zn锌，W钨，V钒，Ti钛，Ta钽，Sn锡，Si硅，Se硒，Sb锑，S硫，Ru钌，Rh铑，Re铼，Pd钯，Pb铅，P磷，Os锇，Ni镍，Nb铌，Mo钼，Mn锰，Mg镁，Ir铱，Hf铪，Fe铁，Cu铜，Cr铬，Co钴，Cd镉，Bi铋，Au金，Ag银共34个标准合金成分元素。 5. 使用基本参数法、经验系数法检测，要求保证所测的标准元素在不同的基体里面，对元素的测量范围没有要求，能够实现盲测并提高精确度。 6. 数据传输与处理：仪器可使用Wifi、蓝牙、USB等多种方式与计算机传输：；内置储存器不小于32G；数据可采用EXCEL，PDF格式输出，可自定义创建专业报告：包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等）。 7. 安全系统：要求设备前端设有红外和可见光双探测器；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能）；不含放射性同位素激励源；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。（需提供法定计量检定机构出具的检定证书）。 8. 屏幕尺寸：不小于4.3英寸，触摸屏。 9. 屏幕与主机一体化固定角度。 10. 散热性：仪器除前端散热头散热以外，需提供辅助散热装置。 11. 指标要求：测量时间标准不超过15秒。 12. 电池具有剩余电量显示功能；电池一次充电可连续工作8小时以上。 13. 仪器外置标准片，开机免校准；仪器可建立有针对性的校正曲线。 14. 配备多基体多标准合金库，各合金库中包括至少600余种合金牌号，用户也可自己编辑、修改、添加合金牌号库。 15. 操作界面元素符号中英文显示。 16. ▲仪器总重量含电池不超过1.6kg。 17. 要求所投产品要求具有辐射检测报告、辐射豁免函（提供在有效期内加盖公章的证书复印）。 18. 技术服务：免费提供对应产品的技术培训。 二、配置要求（最低要求） 主机1台，具备防水、防尘、防震功能的手提箱1套，电池充电器1座，主机交流电源适配器1个，电源线1根，电池2块，USB下载线缆1根，操作手册1本，合格及保修证件，316SS标准校准块1块，防尘布1块，手腕带1条，迈拉膜不少于30片。 | 1 | 18 | 18 | 宁德分院
3 | 现场金相检测仪 | 1、制样方法和速度：快速机械抛光，无需电解；3-5分钟制样完成； 2、照明方式：LED光源，连续工作 40小时以上； 3、镜头指标：目镜10X 视场范围18mm，超大景深物镜10X，WD16.0，景深4.0um； 超大景深物镜20X, 景深2.5um, WD10.5，超大景深物镜50X, WD5.1, 景深1.8um； 4、采集系统：图像采集采用无线传输，安卓、苹果系统可作为接收器， 采集的图片自带标尺。 5、移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm； 6、吸附要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上。配有焊缝专用底脚，能使显微镜稳定的吸附于焊缝和细管之上。具有自锁装置，磁座在吸附于竖立表面时不自滑； 7、调焦系统：带粗微调结构，调焦迅速，并且是同轴粗微调，调焦平稳。 8、微型抛磨机要求：带90度转角，≥15000转/分，无极调速，能正反转；供电方式为直流0-30V，交流220V均可使用，电源容量保证工作8小时以上。 9、分析软件：正版软件，免费升级； 10、仪器大小：全套仪器小巧轻便，可装载于小包，肩背至高空。对于一些狭窄空间，配有专用的手持式小显微镜，可拍照可录像，可辅助覆膜。 11、配置清单：配备现场金相显微镜 、目镜、物镜（10X）、物镜（20X）、物镜（50X）、显微镜充电器、磁性底座、小底座、焊缝专用底座、深孔转接环、万向支架、充电式微型快速金相抛磨机、抛磨机专用可充电电源、抛磨机电源专用充电器、专用显微图像采集器、图像采集器适配器、图像接收器、专业版金相软件及其相应的软件u盘和密码狗、测微尺、手持式微型显微镜、专用仪器箱包、技术资料各一套 | 2 | 16.6 | 33.2 | 石化1泉州1 | 按石化中心参数
4 | 现场金属组织检测仪 | 一、适用范围： 用于锅炉、管道、压力容器及各种复杂环境下的现场金属组织检测和分析。现场携带轻便，无线传输，图像清晰，采集图片可一键加载标尺等功能。 二、主要技术要求： 1、镜体系统：内置同轴垂直落射给光系统，100倍光学放大视场范围不低于18mm； 2、照明方式：采用亮度可调的便携式LED光源，要求连续工作时间不低于168h； 3、目镜要求：目镜10X视场范围不低于18mm，目镜20X视场范围不低于12mm； 4、物镜组：5X、10X，20X，40X长距平场消色差物镜，光学放大50X-800X，镜体调焦为同轴同光微调，镜体可正置或倒置使用； 5、现场微调磁性支架：永磁底座，ON/OFF开关，吸附力不低于60kgf，要求配三维调节定位装置带刻度，XY轴行程≥13mm，Z轴行程≥20mm，带防滑动制紧装置； ●6、万向辅助磁性支架：永磁底座，吸附力不低于80kgf，轴向360度万向旋转并任意调节角度； ●7、小管检测移动支架：磁力底座，吸附力不低于60kgf，移动精度不低于0.01mm，XY轴行程≥10mm，带防滑动制紧装置； 8、非磁材料固定装置：360度万向旋转并任意调节角度，要求可固定于奥氏体不锈钢等非磁性金属材料管道之上； 9、强磁环形底座：要求配合前置三抓吸盘可吸附在管外壁（圆凸面）或管道炉体内壁（圆凹面）； 10、显微图像无线采集器：摄像头配置不低于800万像素5G WIFI，无线传输支持苹果及安卓系统，专用APP图像处理软件可在线加载标尺，标尺的位置和大小可以调节； 11、非磁材料专用采集器：不低于1200万像素高清摄像机，高清触摸屏可调节色彩、亮度、白平衡，无线控制抓拍图像，采集图片分辨率≥1200万像素； 12、充电式手持磨抛机：强磁无刷电机，转速≥8500转/分钟，连续工作时间不低于8小时； 13、便携式金相抛磨仪：轻便型全金属手柄，带90度转角，转速0-15000转/分钟，一键正反转切换，无极调速，直流交流均可使用，可连续工作时间不低于6小时； 14、图像接收器：安卓系统，≥6.5 英寸触摸屏，≥8G+128G内存，配置防摔保护壳； 15、图像处理器：I5以上笔记本电脑，固态硬盘，预装正版WINDOWS系统及金相图像分析软件； 16、金相图像分析软件：正版，至少包含GB/T6394，DL/T773，DL/T1422等评级标准，软件具有自动评级、定量分析等功能，终生提供免费升级维护服务（交付时需满足以上标准的现行有效版本）； 三、产品配置要求（最低要求） 1.目镜10X，20X 各1只 2.专用金相物镜组5X 1只 3.专用金相物镜组10X 1只 4.专用金相物镜组20X 1只 5.专用金相物镜组40X 1只 6.便携式LED光源 4只 7.光源充电器 2只 8.现场微调磁性支架1只 9.万向辅助磁性支架1只 10.小管检测移动支架1只 11.非磁材料固定装置1只 12.强磁环形底座 1只 13.显微图像无线采集器800万 1套 14.非磁材料专用采集器1200万 1套 15.充电式手持磨抛机 1套 16.便携式金相抛磨仪 1只 17.抛磨仪智能控制器1只 18.抛磨仪充电器 1只 19.专用抛磨材料 1套 20.图像接收器1只 21.图像处理器 I5以上笔记本电脑 1套 22.金相图像分析软件 1套 23.专用药品箱 1只 24.便携式仪器包 1只 25.产品技术资料 1份 26.仪器防护箱 1只 | 2 | 16.2 | 32.4 | 宁德1电锅1 | 电锅和宁德参数相同
5 | 里氏硬度计 | ●1、测量范围：（300-900）HLD ▲2、重复性≤±12HL、误差值≤±12HL ●3、测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 ●4、测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢 ●5、硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) | 2 | 0.98 | 1.96 | 福州一部
6 | 里氏硬度计 | 1、 测试范围：200-900HL， 32-940HV,30-670HB,4-100HRB,20-68HRC,32.5-99HSD。 2、硬度种类：HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD。 3、极限抗拉强度：Kgf/mm2（38-267Kgf/mm2）。 4、精度：+/-4HL或0.5%（在800HL范围，取5个测试点的平均值）。 5、测试方向：任意。 6、被测材料：低碳钢、高合金钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。 7、温度：工作温度：-10℃～40℃存储温度：-20℃～50℃。 8、电源：仪器为2支3V锂电池CR2330打印机为锂充电电池。 9、电池寿命：硬度计连续工作40小时，打印机可打印6000行以上。 10、数据存储：可自动记录500个测试结果。 11、里氏硬度计、硬度块均需要送计量单位检定。 12、设备配置 主机一台、PORTI-S打印机一台、打印机充电器一个、标准硬度块1块，20mm和13mm各一个，CR2330锂电池2个，使用说明书1份，携带箱一个。 | 12 | 1.3 | 15.6 | 高新所2电锅2容管1漳州5三明2 | 按电锅中心参数
7 | X射线探伤机 | ▲1、输出电压（管电压）：130-250KV ▲2、最大穿透力：不小于（A3）钢39mm 5min ●3、辐射角：40±5° 4、焦点尺寸：2.0x2.0mm 5、工作电压：150-260V 50-60Hz 6、输入功率：2.5KW ●7、发生器重量：不大于20kg ●8、控制器重量：不大于9kg | 1 | 6.5 | 6.5 | 南平分院 |  | 包2 无损检测仪器 控制价137.37万元
8 | 便携式X射线机 | 1、 主要技术参数： 1.1工作电压：190-250KV 50HZ；输入功率：3.0KW； ●1.2输出电压：150-300KV； ●1.3最大穿透力：50mm； ▲1.4发生器重量≤32Kg；控制器重量≤10Kg。 2、 配置至少满足以下要求： 2.1控制器1台，发生器1台，电源电缆10米1根，连接电缆25米1根，接地线不少于1根，保险丝不少于5只； 2.2随机资料：使用说明书、合格证、保修卡各一份，其他：必要安全保护配件齐全。 | 1 | 8.5 | 8.5 | 莆田分院
9 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 1、由旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，具备防水耐震防尘功能。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。具有集成LED照明光源，无需外接电源即可产生稳定的交流磁场和旋转磁场。 2、具备空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏；具有软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击；电磁输出应稳定，确保提升力和灵敏度不受电池电量的影响；具有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），能够及时切断电路。 3、技术参数: 提升力(任何电量时)≥118N，灵敏度(任何电量时)A1-15/100清晰显示，整备重量≤3Kg（含电池），磁极中心间距≥98*98mm，白光强度≥2000Lux，黑光辐照度≥6000uW/cm2，工作暂载率100%，满电工作时间至少1天，电池可更换，充电时长4 h～6h。 4、标准配置：恒磁小一体旋转主机1个，专用电池2个，专用充电器2个，使用说明书2份，合格证1份，仪器箱1只。 | 3 | 4.7 | 14.1 | 龙岩1石化2 | 按石化中心参数
10 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | 一、性能特点 1．仪器为微型磁轭和交流磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，结构紧凑，防水耐震，体积小，重量轻，使用方便。 2.仪器集成有逆变电磁场智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。保证检验质量。 3.仪器仿人体工程学设计，手感舒适，防尘、防水。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。锂电池可随意更换，解决电源不够用之忧； 4.仪器集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 5.仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择用紫外光源或白光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、安全、高效。 6.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏； 7.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤； 8.仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，自身集成有白光源和紫外光源，单体多功能，磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 9.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外； 10.电量显示器指示，实时显示电源电量； 11.特制调脚工具，使得探头脚调整方便、容易、快捷； 12.配有专用工作包，干活更轻松，更安全。 二、技术参数: 1.提升力(任何电量时)：≥70N 2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 3.电磁探头体积：≤165×148×45mm 4.电磁探头重量：≤1.1Kg 5.磁极中心间距：10～170mm 6.锂电模块体积：＜52×45×86mm 7.锂电模块重量：≤200g 8.白光强度：≥2000Lux 9.黑光辐照度：≥8000uW/cm2 10.工作暂载率：100% 11.满电工作时间：不低于2天 12.电池配备方式：可更换 13.专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC 14.充电时长：4～6h 三、标准配置 1.恒磁小一体磁轭主机：1个；2.专用电池：2个；3.专用充电器：2个；4.调脚工具：1个；5.正斜脚：1对；6.专用工作包：1个；7.使用说明书：2份；8.合格证：1份；9.仪器箱：1个 | 9 | 2.7 | 24.3 | 龙岩2电锅4石化1宁德2 | 按宁德分院参数
11 | 磁粉探伤仪 | 1、磁极中心间距：0-230mm 2、电磁轭重量：≤2.76kg ▲3、提升力：≥45N 4、综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰 | 2 | 0.6 | 1.2 | 高新所
12 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 1.提升力：≥45N（任何电量时）； 2.综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰；任何电量时）； 3.电磁轭重量：小于2kg（含电池）； 4.连续工作时间：满电工作4小时以上（两个电池）；5.工作暂载率：100%（可连续不间断工作）； 6.电池配备方式：可更换；7.充电时间：最长2-4h； 8.黑光辐照度：＞4000µW/cm²； 9.白光强度大于2000lux； 10.电池与磁轭一体化，无需连接线，无需携带电池，密封效果好，绝缘性能强，湿法探伤不渗液； 11.智能识别磁化，按触工件，自动磁化，离开工件磁化停止，无需按钮，探伤操作时不用按按钮开关，可以手脱机磁化操作。手动磁化与自动磁化随意转换功； 12.提升力和灵敏度不受电池电量影响，低电量模式下亦可精准检测。仪器自动识别及控制功能，保证在空载时的稳定性。设有电量显示器，实时显示电池电量； 13.一机两用，荧光白光可一键切换，两个独立的光源设计，具备独立的白光照明灯和荧光照明灯，单独控制。 | 2 | 2.5 | 5 | 三明分院
13 | 探伤专用紫外线灯 | 1、黑光强度：38cm处，≥8000μW/cm2； 2、黑光峰值波长：约365nm，没有有害的UVB和UVC 3、黑光波长：范围≥315～400nm 4、照射面积（38mm处）：≥ 90mm 5、即开即用、不需预热 6、透镜采用防爆365nm滤光玻璃 7、机身采用全航空铝机身，散热好、重量≤750g 8、满电工作时间≥4.5h、充电时间≤6h | 1 | 0.38 | 0.38 | 石化中心
14 | 超声波测厚仪 | 1、双晶探头测量模式：从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔； 2、厚度范围：0mm～300mm取决于材料、探头类型、表面条件和温度； 3、材料声速范围：0.508 mm/μs～18.699 mm/μs； ▲4、分辨率(可选择)：低：0.1 mm，标准：0.01 mm； 5、探头频率范围：2.25 MHz～10 MHz(–3 dB)； 6、准确度±(1%H+0.1)mm； 7、操作温度范围 ：-10°C～50°C(14 °F～ 122 °F)； 8、键盘：密封、以色彩区分功能的键盘，带有触感及声音反馈； 9、机壳：防撞击、防水、装有密封垫的机壳，机壳上的接口密封。防尘防水等级达到IP65； 10、电池工作时间：电池供电时间一般为150小时；如使用背光，可连续供电30个小时。 | 12 | 1 | 12 | 电锅4高新所2漳州6 | 按电锅参数
15 | 超声波测厚仪 | 1、支持单晶及双晶探头模式； 2、钢材检测厚度范围1.0~500mm； 3、钢材检测温度范围-20~500℃； 4、声速范围：600 m /s ～ 18000m /s； 5、单晶探头分辨率：0.01毫米 ； 6. 探头频率范围 标准：2.25 MHz～30 MHz（-3 dB）； 7.高穿透（单晶选项）：0.50 MHz～30 MHz（-3 dB）； 8、支持AA电池或USB充电； 9、探头：5MHz，φ11mm，直角形式，支持高温（500℃及以上）、支持DN25mm及以上管径测厚。 | 6 | 1.5 | 9 | 石化2泉州4 | 按泉州分院参数
16 | 玻璃钢和工程塑料超声测厚仪 | 技术参数: 1）声速范围：从1000m/s 到8000m/s； 2）单晶探头：1MHz ； 3）探头测量范围：1-300mm； 4）分辨率：0.1mm； 5）精度：±0.1mm； 6）配置清单： 测试主机：1台； 探头：1个；连接线：1根；耦合剂：1瓶；电池：3节；随机资料：说明书、合格证、保修卡。 | 4 | 3.6 | 14.4 | 莆田2龙岩2 | 按莆田分院参数
17 | 涂层测厚仪 | 1、涂镀层测厚仪 主机通用型 2、LED显示测量范围0-5000μm ▲3、测量精度：0-2000μm时,±2%;2000-5000μm时,±3% 4、工作温度：-10±60℃ 5、2节1.5V（AA）碱性干电池 | 2 | 1 | 2 | 高新所
18 | 测厚阶梯试块 | 1、7阶 2、厚度范围3～48mm 3、不锈钢试块材质为304或316 4、准确度±0.05mm | 1 | 0.15 | 0.15 | 高新所
19 | 笔式电磁超声腐蚀检测仪 | 一、功能要求 1、具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 ▲2、无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 3、全自动、半自动、全手动三种测厚模式，可一建切换 4、内部储存器：≥16GB。 5、仪器配备平板显示器和手腕式显示器，液晶显示，可实时监测保存数据，显示A扫B扫功能，可分别通过两种显示器实时调节声速。 二、技术指标要求 1、仪器为主机和显示器组成，具有A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； 2、笔试仪器部分和平板显示器或手腕显示器通过无线连接； 3、仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可更换，探头和主机为螺纹连接； 4、可配置常温探头、高温探头（最高+800℃）、低频探头、小径管探头10mm。 5、高温探头工作温度范围：-150℃～+800℃ 6、最大接收增益：100dB； 7、频率范围：2~5MHz可调； ▲8、提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：≥4mm； 9、测量范围：≥150mm 10、测量精度要求：±（1%H+0.1）mm 11、操作换能器和倾斜角度±25度； 12、声波声速的调节范围1000~9999m/s； 13、供电：内置锂电池，连续工作时间≥4小时 14、可检测工件的最小曲率范围：≤15mm； 15、软件终身免费升级； 16、主机重量：≤250g； 17、声波类型：剪切波（横波）； 18、波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节） 三、设备配置 包含主机1台、平板显示器1台、手腕式显示器1台、常温探头1个、高温探头（-150~800℃）1个、10mm小径管探头1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，检测软件1 套。 | 3 | 7.1 | 21.3 | 容管1龙岩1莆田1 | 名称删去“高配”两字 按容管中心参数
20 | 便携式超声波检测仪 | 1.显示屏：真彩显示 2.操作方式：飞梭旋钮、热键等 3.存储功能：本地能存储不少于50组探伤通道，能存储不少于1000幅缺陷波形 4.显示功能：A视图 5.记录模式：能存储目标波形，并可记录实时动态波形，存储和回放 6.脉冲类型：负方波脉冲，发射脉冲电压：发射脉冲电压（最大）：不低于300V 7.检波方式：全波、正半波、负半波、射频波 8.采样频率：400MHz/10bit 9.脉冲能量：200V、300V、400V 10.脉冲宽度：范围≥25ns---1000ns 11.增益：0dB---110dB 12.接收器带宽：范围≥0.5MHz---26.5MHz 13.声速：范围≥635 m/s ～ 15240 m/s 14.重复频率：范围≥15Hz---1000Hz 15.水平线性：≤0.4% 16.垂直线性：≤3% 17.分辨率：＞36dB（5N14） 18.动态范围：≥30dB 19.衰减器精度：＜±1dB/12dB 20.支持探头模式：单晶、双晶 21.调校模式：手动调校、自动调校；单波校准、双波校准 22.工作时间：连续工作8小时以上（锂电池供电） 23.重量：≤1.5㎏（含电池） 24.调校后的DAC曲线满足修正要求。 | 4 | 4 | 16 | 高新所2石化2 | 按石化中心参数
21 | TOFD试块 | 技术参数： 1、该试块尺寸规格应符合NB/T 47013.10-2015标准中对TOFD-B对比试块、TOFD-C对比试块、扫查面盲区高度测定试块、声速扩散角测定试块的要求。 2、其中TOFD-B对比试块、TOFD-C对比试块、扫查面盲区高度测定试块的孔径误差不大于±0.02mm，开孔垂直度偏差不大于±0.1°，其他尺寸误差不大于±0.05mm 3、其中声速扩散角测定试块尺寸偏差不大于±0.05mm、角度偏差不大于±0.5° 4、配置清单： 4.1、TOFD-B对比试块及其支架一套 4.2、TOFD-C对比试块及其支架一套 4.3、扫查面盲区高度测定试块及其支架一套 4.4、声速扩散角测定试块及其支架一套 4.5、以上试块的出厂检验合格资料各一套 | 1 | 2.54 | 2.54 | 石化中心
22 | 安全阀在线检测仪（轻便型） | （一）、性能要求 ★▲1）要求检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,并且在显示界面有实时提升力数值曲线图；要求数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，要求自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格。 2）要求提升力与压力的转换，无需考虑液压泵的加压脉冲，要求真实反映弹簧特征点法的特性或位移法的特性。 3）要求在线校验仪所涉及的检测和管理等方面软件都需安装在在线校验仪器的操作显示终端上。 4）要求检测软件至少具备如下模块功能： （1）安全阀基本信息模块； （2）安全阀校验结论信息模块； （3）安全阀校验单位信息模块； （4）传感器标定模块； 5）要求检测软件在显示终端的系统上可将安全阀信息数据以Execl或PDF文件形式保存且可直接查看安全阀检测记录信息； 6）要求设备测量精度及误差满足以下技术规范（以下标准交付时的现行有效版本）： （1）DL/T959 《电站锅炉安全阀技术规程》； （2）GB/T12241 《安全阀 一般要求》； （3）TSG_ZF001 《安全阀安全技术监察规程》。 （4）GB/T12243 《弹簧直接载荷式安全阀 国家标准》 ●7）要求采用笔记本电脑作为在线校验仪的显示终端。 8）显示终端至少具有如下性能参数： （1）内存容量：≥8G，；固态硬盘容量：≥512 GB； （2）屏幕规格：≥14″，物理分辨率：≥1920*1080； 9）要求检测系统硬件配置可以完成安全阀在线校验热态进行排放介质汽试验。 10）要求显示终端上的检测软件和管理软件能够在现有基础上实现软件免费升级。 11）要求检测系统软件可以进行自动计算安全阀密封面面积。 （二）、技术要求 1）要求适用范围：阀杆外漏弹簧式安全阀。 2）要求外加力方式：液压系统。 3）要求机械联接方式：串联式。 4）要求判开依据：弹簧特征点法或位移法。 5）要求判开方法：自动判开。 6）要求测量方法：在线（热态、冷态）、离线冷态。 7）要求提升力范围：满足0～10t。 8）要求管线的检测距离：大于等于10±0.05m。 ▲9）要求液压系统、传感器、管线（以10m为标准计算）三部分总重量：小于等于6kg。 10）要求联接螺母：公制（详见配置清单），英制（详见配置清单），工具钢阀杆无螺纹（详见配置清单），美制（详见配置清单），不锈钢材质专用螺纹联接（详见配置清单）。 11）要求力传感器量程型式：单载体双量程。 12）要求检测软件标定功能：软件须有传感器标定功能。 ●13）要求力传感器精度：不得低于0.5% F*S。（需提供至少省级法定计量检定机构出具的力传感器检定证书） 14）要求力传感器至少包含：200Kg/500Kg、2000Kg/5000Kg。 15）要求阀杆联接形式满足：公制螺纹联接、英制螺纹联接、美制螺纹联接。 16）要求检测结论中包含如下信息：（1）开启压力、（2）误差率、（3）调整量、（4）是否合格、（5）校验结论。 17）要求软件的辅助工具：系统可通过多种方法推算安全阀密封面直径。 18）配备液压强关装置一套：防止安全阀检测过程中突跳不回座，影响生产工况，可实现安全阀强行回座。 (三)、产品配置要求 序号 名称 规格 数量 1 油缸 提升力不小于10t 1只 2 联接螺母 公制（M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30） 1套(不少于11只) 3 英制（1/2、1/4、1-1/4、1-1/8、1’、3/16、3/4、3/8、5/16、5/8、7/8） 1套(不少于11只) 4 美制（1-24、3/4-16、15/16-12、3/8-24、7/16-28、9/16-28、11/16-24、1/2-28、13/16-20、7/8-20、5/8-24） 1套(不少于11只) 5 专用不锈钢联接螺母（M24*1.5、M16*2、M39*4、M33*3.5、M24*3） 1套（5只） 6 无螺纹 无螺纹(⌀6、⌀8、⌀10、⌀12、 ⌀14、⌀16、⌀18、)工具钢 1套（不少于7只） 7 力传感器 200kg/500kg 1只 8 2000kg/5000kg， 1只 9 液压系统 / 1套 10 液压强关装置 / 1套 11 在线检测系统软件 / 1套 12 在线校验仪显示终端 笔记本电脑 1台 13 传感器数据线 大于等于10±0.05m 2根 14 数据采集器 外置 1台 15 工程塑料箱 / 2只 | 1 | 29.3 | 29.3 | 宁德分院 |  | 包3 安全阀校验仪器 控制价149.8万元
23 | 安全阀在线检测仪（防爆型） | （一）性能指标 1、检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,且在显示界面有实时提升力数值曲线图；数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格，避免人为操作误差；在线校验仪所涉及的检测和管理等方面软件都需安装在在线校验仪器的操作显示终端上。 2、检测软件自动形成的报告形式至少包含以下内容： 原始记录报告；带过程曲线的校验报告；国家规范要求的校验报告；批量校验报告。 3、设备测量精度及误差满足以下技术规范（最新版本）： （1）DL/T959《电站锅炉安全阀技术规程》；GB/T1224《安全阀一般要求》；TSG_ZF00《安全阀安全技术监察规程》。 ▲4、检测软件至少具备如下模块功能： 安全阀基本信息模块；安全阀校验结论信息模块；安全阀校验单位信息模块；人员维护模块；传感器标定模块；报告管理模块。 ●5、采用三防（防摔、防水、防尘）工业平板电脑作为在线校验仪的显示终端。 6、显示终端至少具有如下性能参数： （1）内存容量：标配4G，；硬盘容量：SSD：64GB； （2）屏幕规格：10.1″ TFT LED，物理分辨率：1280*800； （3）亮度：400 cd/m2；对比度：1000：1；触摸屏：多点触控工业级电容触摸屏 7、检测系统硬件配置可以在线进行排汽试验。 8、检测系统软件可自动计算安全阀密封面面积。 （二）技术要求 1、适用范围：阀杆外漏弹簧式安全阀 2、外加力方式：手动液压系统 3、机械联接方式：串联式。 4、判开依据：弹簧特征点法（又称弹簧特性法）。 5、判开方法：自动判开。 6、测量方法：在线（热态、冷态）、离线冷态。 7、提升力范围：至少为0～5T，范围最大值不低于5T。 8、提升油缸：弹簧自复位。 9、管线的检测距离：5±0.05米。 10、所有机械部件材质：铜合金材料。 11、适应工作环境温度：-20℃～50℃。 12、适应工作环境湿度：≤ 85%R•H。 13、连接螺母：公制（M8-M30），铜合金材质、英制（3/8-1 1/4），铜合金材质、哈电专用螺纹连接不锈钢材质（M16-M39），无螺纹夹紧铜合金材质（顶丝式），卡箍式无螺纹夹紧材质（工具钢） 14、无检测人为误差：无（测量结果不受主观人为因素影响）。 15、力传感器量程型式：单载体双量程。 17、检测软件标定功能：软件须有传感器标定功能。 18、力传感器精度：不得低于0.5% F*S。 19、力传感器：200Kg/500Kg、2000Kg/5000Kg、传感器的外壳材质30CrMnSi。 20、阀杆连接形式：公制联接、英制联接。 21、检测结论中包含如下信息：开启压力、误差率、调整量、是否合格、校验结论。 22、软件的辅助工具：系统可通过多种方法推算安全阀密封面直径。 23、防爆等级：Exd IIB Gb (三)产品配置 1 油缸 10t，铜合金材质 1只； 2 联接螺母 公制（M8-M30），铜合金材质 1套(不少于11只)； 3 英制（3/8-1 1/4），铜合金材质 1套(不少于11只)； 4 美制（1/2-1/24），铜合金材质 1套(不少于11只)； 5 哈电专用连接（M16-M39）不锈钢 1套（5只）； 6 无螺纹夹紧 顶丝式（铜合金材质） 1套； 7 卡箍式（工具钢） 1套（7只）； 8 防爆等级 Exd IIB Gb 1； 9 力传感器 200Kg/500Kg 1只； 2000Kg/5000Kg，30CrMnSi 1只； 10 手动液压系统 / 1套； 11 在线检测系统软件 V6.0版本 1套； 12 在线校验仪显示终端 三防平板电脑，性能不低于IP65防护等级要求 1台； 13 传感器数据线 5±0.05米 2根； 14 数据采集器 V6.0版本（电脑内置） 1台； 15 工程塑料箱 / 2只； | 1 | 35.5 | 35.5 | 莆田分院
24 | 安全阀离线校验台 | 技术参数： 一. 校验台适用范围要求： 1、全启式、微启式安全阀； 2、常规厚、薄法兰式安全阀； 3、常用公制、英制螺纹式安全阀； 4、国产、进口安全阀。 二. 技术要求: 1、校验公称通径：⑴法兰连接安全阀DN15~500；⑵外螺纹连接安全阀：锥管螺纹ZG3/8〞 ½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞，公制螺纹M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5； ▲2、校验压力：⑴对于公称通径DN32的安全阀，可校验的最大整定压力不小于35MPa；⑵对于公称通径DN200的安全阀，可校验的最大整定压力不小于12.5MPa；⑶对于公称通径DN500的安全阀，可校验的最大整定压力不小于2.0MPa； 3、仪表精度：±0.4%； 4、校验压力表等级：1.6MPa、4MPa、10MPa、25MPa、60MPa（双表对照）； 5、驱动气源压力：1.0MPa； 6、预增气源压力：≥4MPa； 7、压缩比：不低于1:60； ▲8、夹紧台座数及夹紧力：配备大、中、小口径三座式气动夹紧结构，小座夹紧力不低于2T、中座夹紧力不低于20T、大座夹紧力不低于50T； 9、可夹紧法兰厚度：中小座0-90mm，大座0-95mm； 10、电源：220V； 11、校验介质：氮气、压缩空气； 12、使用环境温度：0--60ºＣ； 13、大、中、小口径三座式气动夹紧结构。 14、设备内配置具有夹紧超压自动开启保护装置，保护设备及人员安全。 15、配气体增压系统，可直接将4~15MPa气体增至所需检验压力，增压器后需配备缓冲罐，增压系统需配基础气源二级过滤及增压驱动气源油水分离过滤系统。 ●16、配安全阀校验信息化电脑系统，可自动生成安全阀挂牌参数，支持自动连续打印。图表曲线显示整定过程，数字压力显示，自动捕捉记录开启压力。可根据《安全阀安全技术监察规程》自动判断安全阀是否合格。 三、设备配置： 1、设备本体1台；所需的全套管路1套； 2、气体增压泵1 台； 3、中小口径夹紧台 1 套； 4、双向夹紧卡脚和特制高卡脚 各1 副； 5、大口径夹紧台 1 套； 6、英制锥管螺纹连接ZG3/8〞½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞 1 套 ；公制管螺纹连接M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5 1 套； 7、中心垫块（DN）15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200 1 套 ；中心垫块（DN） 200~500 1 套 ； 8、O 型密封圈（DN） DN15-500 3 套； 9、安全阀密封试验装置1套； 10、空压机 1台：排气量1.0m³/min，额定工作压力6.0MPa ，产品符合JB/T10683-2020《中、高压往复活塞空气压缩机》标准要求； 11、空气储罐（最高工作压力6.0MPa,工作温度50°C，体积 1.0m³配套安全阀、压力表、出入口球阀）及相关出厂技术资料，满足《固定式压力容器安全技术规范》要求； 12、储气罐至校验台100米空气管路材料及安装；管路采用无缝碳钢管，管径满足安全阀校验要求，管路包含除油、除尘、除水过滤器一套； 13、定柱式旋臂起重机一台套（包含设备基础与设备安装）：采用电动回转，配备双速电动葫芦，额定起重量2T，起吊高度3米，回转半径5米，产品符合JB/T8906-2014《悬臂起重机》标准要求; 14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台，气动打标机1台； 15、数据采集模块1套； 16、压力传感器（0~1.6MPa、0~4.0MPa、0~10MPa、0~25MPa、0~60MPa）各1只； 17、所有配套压力表和压力传感器应该提供省级以上法定计量单位的（含国家计量行政机关授权的副省级以上计量院）检定/校准证书，如以上机构无法提供证书，可以由第三方校准机构出具CNAS标识的校准证书； | 1 | 55.4 | 55.4 | 漳州分院
25 | 安全阀离线校验台 | 一.校验台适用范围要求：全启式、微启式安全阀；常规厚、薄法兰式安全阀；常用公制、英制螺纹式安全阀；国产、进口安全阀； 二.参数要求： 1、校验公称通径：⑴法兰连接安全阀DN15～200mm；⑵外螺纹连接安全阀：锥管螺纹ZG3/8〞 ½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞，公制螺纹M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5； ▲2、校验压力：⑴对于公称通径DN32的安全阀，可校验最大整定压力不小于15MPa；⑵对于公称通径DN200的安全阀，可校验最大整定压力不小于1.8MPa； 3、仪表精度：±0.4%； 4、校验压力表等级：1.6MPa、4MPa、25MPa（双表对照）； ▲5、夹紧台：自动气动夹紧台1座，最大夹紧力不低于7T，具有根据不同口径和压力的分档气动夹紧结构，以适用不同压力级安全阀； 6、校验系统适应校验介质：氮气、压缩空气； 7、使用环境温度：0--60ºＣ； 8、采用高低卡脚，以适用不同厚度的法兰式安全阀。 三.配置： 1、校验台本体1台；所需的全套管路1套； 2、校验压力表精度0.4 级，径向Ø150 1.6MPa 2 只， 4 MPa 2 只，25 MPa 2 只；气源压力表精度2.5级1套； 3、气动夹紧台座 DN200、7T 1 台；双向夹紧卡脚1副 ； 4、锥管螺纹连接ZG3/8〞 ½〞、¾〞、1〞、1¼〞、1½〞、2〞、2½〞 1 套；公制螺纹连接M27×1.5、M30×1.5、M33×1.5 1 套； 5、中心垫块 DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、 150、200 1 套， O 型密封圈 DN15-200 2 套； 6、安全阀密封试验装置1套； 7、维修工作平台：尺寸1800*1000*750mm（含8寸台钳）1台； 8、立式工具柜2台，尺寸不低于1800*1000*500mm； 9、工具包2套，（工具包需包含：内六角扳手 公制 1 套；活扳手 8 寸 2 把；活扳手 10 寸 2 把；活扳手 12 寸 2 把；老虎钳 8 寸 2 把；尖嘴钳 6 寸 2 把 ；铅封钳 2 把；管钳 14 寸 1 把；管钳 48 寸 1 把）；带柄榔头 2P 1 把；带柄榔头 4P 1 把；十字螺丝刀 10 寸/6 寸 各 1 把；一字螺丝刀 10 寸/6 寸 各 1 把；放大镜 手持式 1 个）；吹扫枪 1MPa 1 只； 10、所有配套压力表都需提供法定检验机构出具的的检定证书； | 1 | 16 | 16 | 漳州分院
26 | 安全阀定压校验台 | ●1、最大校验通径：DN200mm ，最高校验压力：35MPa； ●2、气动夹紧结构，根据不同口径和压力的1~9吨夹紧力无级可调节结构； 3、校验介质为氮气或洁净压缩空气； 二、性能要求 1、配备气体增压系统，可直接将中压气体增至最高校验压力； 2、外形尺寸及重量要求为：校验台≤800mm×550mm×300mm、重量≤100kg；增压台≤800mm×550mm×350mm、重量≤70kg；增压台与校验台既可组合在一起，也可分开单独使用，方便携带移动； 3、操作阀采用软密封针型阀，上升速率可精准操控； 4、快拧式压力表结构，更换压力表方便、快捷； 5、带校验高压安全阀的安全防护挡板； 6、内部管路要求采用不锈钢管； 三、设备配置 1、校验台本体1台 2、增压台本体1台 3、精密压力表（0~1.6MPa、0~4.0MPa、0~16MPa、0~60MPa）各2只 4、新型锻打双向卡脚1副 5、中心垫（DN20~DN200）2套 6、英制螺纹座（ZG 1/2〞、3/4〞、1〞、11/4〞、11/2〞、2〞、21/2〞）各2只 7、公制螺纹座（M27×1.5、M30×1.5、 M33×1.5）各2只 8、过渡垫2只 9、气源连接管4根 10、“O”型密封圈60只 11、安全防护挡板1件 12、备用开关（复位开关、驱动开关）各1只 13、铝合金工具箱2只 14、能支撑本设备的液压升降工作车1辆，升降高度不小于1米 15、备用螺纹座（具体按用户提供尺寸定制）20只 | 1 | 13.6 | 13.6 | 泉州分院
27 | 工业内窥镜 | ▲1、插入管可自主更换 插入管耗材式设计，管线可快速更换；同时可一机多用，配合不同的工作场景可以更换不同长度、管径、景深、视场角的管线。 2、性能技术指标： 2.1摄像头 2.1.1镜头直径 ：Φ6mm 2.1.2 镜头材质 ：钛合金 2.1.3 ▲摄像头像素 ：≥100万 2.1.4 景深 ：500mm-∞ 2.1.5 视场角 ：≥80° 2.1.6 ● 红外夜视 2.2系统 2.2.1●插入管 ：钨合金丝编制四层管 2.2.2管线系统 ：3m管线系统 2.2.3●弯曲控制 ：机械式360°全向弯曲 2.2.4 弯曲角度 ：≥160° 2.2.5 照度调节 ：8级手动调节 2.2.6 显示器 ：高亮3.5寸TFT液晶显示器 2.2.7 显示器可视角度 ：上下左右85° 2.2.8 图片分辨率 ：1280*720 2.2.9 图片格式 ：JPG/BMP、视频格式 MP4 2.2.10 图像冻结 ：一键冻结 2.2.11 图像放大功能 ：实时4倍放大，图片8倍放大 2.2.12 远程连接 ：连接电脑可远程实时观看被测物现场情况 2.2.13 储存设备 ：配32G 2.2.14 数据接口 ：Micro-USB端口、HDMI视频输出接口 2.3主机 2.3.1 插入管应力消除装置 ：主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 2.3.2 主机底座 ：超强磁性吸附底座 2.3.3 主机尺寸 ：≤240mm×102 mm×126 mm 2.3.4 ▲机身重量 ：≤0.5kg（含电池重量） 2.3.5 机箱尺寸 ：≤411 mm×321 mm×165mm 3、配置 3.1 系统主机 主机 1套 手持一体机 3.2 管线系统 Φ6mm管线系统3m 2根 3.3 包装 便携式仪器箱 1个 3.4 读卡器 TF卡读卡器 1个 3.5 移动存储系统 32G存储卡 1个 3.6 电池 4.2V,3200MA锂电池 3个 3.7 充电器 充电插头，数据线 1套 3.8 操作手册 使用说明书 1份 | 3 | 7.5 | 22.5 | 石化中心1电锅中心2 | 按电锅中心参数 | 包4 实验仪器及实操考试仪器 控制价148.13万元
28 | 接地电阻测试仪 | 一、功能要求 LCD数字显示，具有抗地电压干扰的能力。 二、技术参数： 1、电阻测量范围 ：（0.00～19.99）Ω;（20.0～199.9）Ω;（200～1999）Ω 2、示值误差：≤2%+3d； 3、重量 ≤0.8kg； 三、配置清单： 仪器主机（内置可充电锂电池）1台，测试线4根，其中2根长度各2m，2根长度各1米，绕线架（含20m线和40m线各1根）1套，接地探针4根 ，AC 220V电源适配器1套，说明书1份、合格证1张。 | 1 | 0.19 | 0.19 | 容管中心
29 | 高精度经纬仪 | ●1.放大倍数30x； 2.物镜有效孔径45mm； 3.对焦范围：0.5m~ꚙ； 4.光栅盘直径：79mm； 5.电池：充电电池/碱性电池; 6.测角精度：2’’； 7.分辩率：3’’； 8.含有铝制脚架，花杆。 | 2 | 0.8 | 1.6 | 福州一部
30 | 水准仪 | ●1、精度：1级，每公里标准偏差± 1.0mm；含塔尺，三角架； 2、放大倍率≥40x；安平精度：±0.3″ 3、最短视距 1.6m，补偿工作范围 ± 14′ 4、安平精度：±0.3″；采用密封结构，适宜全天候作业。 | 2 | 0.25 | 0.5 | 福州一部
31 | 数显外径千分尺 | 1、测量范围： 275-300（mm）；适用范围： 微米测量 ； 2、材质：测量面为硬质合金； 3、分辨率：0.001mm 精度±0.004mm； 4、公制带输出功能；尘水防护等级：IP65 | 1 | 0.4 | 0.4 | 高新所
32 | 数显外径千分尺 | 1、测量范围： 0-25（mm）；适用范围： 微米测量； 2、材质：测量面为硬质合金； 3、分辨率：0.001mm 精度±0.001mm； 4、公制带输出功能；尘水防护等级：IP65 | 1 | 0.16 | 0.16 | 高新所
33 | 电子引伸计 | ●1、 标距50mm，量程：+50%/-10%, 温度范围：-40-100℃；满足0.5 级精度要求； 2、使用标准快速夹持工具可以单手安装引伸计到试样上；适用于拉伸、压缩等试验； 3、采用双弯曲结构设计；全桥、350 欧姆应变设计，可与大多数试验机兼容，双向超行程机械停止； 4、连接柔性线，长度大于2.3m。 | 1 | 2.6 | 2.6 | 高新所
34 | 电子引伸计 | ●1、 标距100mm，量程：+25%/-10%, 温度范围：-40-100℃；满足 0.5 级精度要求； 2、使用标准快速夹持工具可以单手安装引伸计到试样上；适用于拉伸、压缩等试验； 3、采用双弯曲结构设计；全桥、350 欧姆应变设计，可与大多数试验机兼容，双向超行程机械停止； 4、连接柔性线，长度大于2.3m。 | 1 | 3.2 | 3.2 | 高新所
35 | 脉冲MIG/MAG气保焊机 | 1.额定输入电压/频率：三相380V±10% 50Hz；额定输入电流：36A；额定输入容量：24KVA； 2.额定输出电压：39V； 3.额定负载持续率：60%； 4.输出空载电压：≤110V； 5.输出电流范围：25-500A；输出电压范围:10-50V； 6.送丝类型：推丝/推拉丝； 7.焊枪冷却方式：水冷/气冷； 8.外壳防护等级：IP21S、绝缘等缘：H； ▲9.针对机器人、专机配套通讯等自动焊设计的多功能接口模块、两步起弧、收弧可调程序功能模块，实现以最简洁可靠的连接实现全功能的控制。 | 2 | 3.75 | 7.5 | 考评部
36 | 机器人搭载手持式激光焊机升级模组 | 一、通讯模块： 1、机器人数据传输：Ethernet/EtherCAT 2、终端模块数量:≤65534; 3、延迟：≤1 µs； 4、数据传输速率：≥100 Mbit/s； 5、总线接口RJ45数量：≥2； 6、工作电压：≥20.4V； 7、模块防护等级：≥IP20； 二、输入模块： 1、输入点数：≥5点； 2、工作电压：≥20.4V； 3、输入电流：≤3.0mA； 4、输入信号过滤：≤3.0ms ； 5、防护等级：≥IP20； 6、电流消耗：≤35 mA； 三、输出模块： 1、输出点数：≥5点； 2、最大输出电流:≥0.5A； 3、输出模块防护等级：≥IP20； 4、输出模块短路电流：<8A； 5、输出信号切换时间: TON≤50 µs, TOFF≤200 µs 四、模拟量输出模块： 1、输出点数：≥1点； 2、输出电压：≤10V&≥0V； 3、负载电阻：≥4 kΩ ； 4、分辨率：≥ 12位 ； 5、模块防护等级：≥IP20； 五、定制转接模块： 1、用于机器人与激光头之间的过渡连接；2、应适配KR16机器人以及激光头的安装孔位；★▲3、转接模块的设计应避免激光头和机器人手臂之间产生干涉；4、采用铝合金制作，表面本色阳极氧化处理； ▲5、转接块应保证足够的机械强度，确保机器人在运行时激光头的稳定性。 六、改进后功能要求：1、机器人控制手持式激光焊机实现自动化焊接；2、增加焊接工艺高级引发软件包；3、培训2名技术员可独立操作设备； | 1 | 9 | 9 | 考评部
37 | 激光甲烷遥测检测仪 | 一、功能要求： 1、检测对象：甲烷（CH4） 2、检测原理：激光光谱吸收技术 3、检测不受水气和其他气体的交叉干扰 二、技术指标要求： 1、检测距离：≥100m 2、响应时间：≤0.1s 3、静态检出限：≤5ppm（1米处检出限） 4、激光安全等级：检测激光安全等级Class Ⅰ，指示激光安全等级Class ⅢR 5、防爆等级：Exib IIC T4 6、防护等级：防水防尘 7、产品重量：≤0.5kg 8、续航时间：≥8h 9、巡检软件：中文界面 三、配置要求： 主机1台，校准气池1套，说明书1份，防爆等级证明材料1份，防护等级证明材料1份，防护等级证明材料1份，电源适配器1个，光学维护工具1套。 | 2 | 11.8 | 23.6 | 容管中心
38 | 管道燃气泄漏检测仪 | 1.电源：锂电池组； 2.检测范围：0-10000PPM量程； 3.报警设定值：50PPM（开始连续音报警）； 4.响应速度：10秒内应答； 5.报警表示：超报警数值报警； 6.续航时间：大于等于16小时； 7.使用温度范围：-10～40℃； 8.最小分辩率：小于等于5PPM； 9.适用于城市燃气（主要成分为甲烷）； 10.配过滤片大于等于20个。 | 2 | 1 | 2 | 容管中心
39 | 多功能数据记录仪 | 1、功能要求： 1.1、多功能数据记录仪应用于埋地管道杂散电流检测、阴保有效性评价。可测交直流电位、交直流电流、断电电位，体积小可安装于埋地管道电位测试桩内。 1.2、不小于四通道数据记录； ●1.3、试片电位测量阴保状态，无需中断保护电流即可测得真实电位； 1.4、仪器可采用电脑或手机蓝牙操控；记录仪控制软件分为PC版和手机版，PC版软件具有检测数据的下载、数据分析、数据存储的操作；手机版软件可对设备进行参数设置等操作； ●1.5、中文界面软件，支持分析评价数据、电流密度计算；可将不同通道信号值分别或全部显示在同一曲线界面；具有电流、电位最大值、最小值、平均值显示功能；具有断电试片OFF电位-850mV和-1200mV标示线，并能进行阴保断电电位数据分析筛选； 1.6记录仪屏幕可实时检测数据，各通道自动切换，可自动识别数据及测试线，下次使用其数据采集存储的文件创建参数默认为上一次的设定值； 1.7、内置卫星模块，自动校准检测时间，自动记录测点坐标。 2、技术指标要求： 2.1、不小于四通道数据记录； 2.2、量程范围：直流电位：-30～+30 V、交流电压：0～25 V（RMS）、直流电流：-230～ +230 mA、交流电流：0～230 mA； 2.3、检测精度：直流电位：0.25%±1 mV、交流电压：1%±0.05 V（RMS）、直流电流：0.5%±1 mA、交流电流：0.5%±1 mA； 2.4、测试线长度：≥2m 2.5、电池容量：≥3000 mAh，续航时间≥10天 2.6、存储：≥128M； 2.7、通讯方式：蓝牙、USB 2.8、采样周期：1s～72h任意调节； 3、配置要求： 多功能数据记录仪1台；充电器 1个；数据下载线1根；测试线2根；试片2个；数据分析软件1套；防水保护套1个；设备箱1个；说明书及保修卡1套。 | 4 | 4.2 | 16.8 | 容管中心
40 | 便携泵吸式氨气检测仪 | 1、主要技术特点： 1.1 不小于2.3寸全彩色显示屏，可在任何灯光条件下显示测量信息，用户操作界面友好且操作便捷。 1.2支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中英文操作界面自由切换； 1.3 不小于6000毫安大容量锂电池，单个气体连续工作时间大于30小时以上；七合一气体工作时间大于24小时； 1.4自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储30万组带日期时间标识的数据，支持微型TF存储卡，可存储1000万组以上； 1.5支持USB及RS232串口方式测量数据下载、支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印； 1.7 防爆等级：不低于Exia ⅡC T4Ga/Ex iaD 21 IP65 T130℃和Ex ia I Ma/Ex iaD 21 IP65 T130℃，提供防爆合格证； 1.8具有计量部门出具的型式批准证书； 2、主要技术参数： 2.1主动泵吸式（泵吸可达10米）增加吸气泵过载保护功能；在检测工作时现场有超标气体仪器自动报警自动切断气体检测，以达到保护探头的目的，响应时间短、采用嵌入式32位超低功耗微处理器，检测误差小分辨率高； 2.2支持传感器：电化学传感器、红外传感器、PID光离子传感器，催化燃烧传感器任意组合，灵活配置，内置温湿度传感器，实时显示环境温湿度；7种气体可以同时检测根据需求配置； 2.3配置高性能电化学传感器：氨气：测量范围：0-1000PPM，分辨率：1PPM； 2.4示值误差：≤±3% FS，重 复 性：≤±1%，零点漂移：≤±1%（FS/年），响应时间：≤20秒（T90）； 2.5防护等级：不低于IP65； 2.6操作模式：用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择； 2.7环境压力： 86kPa～106kPa； 2.8环境温度： -40℃～+70℃； 2.9环境湿度： 10%～95%RH； 2.10智能的温湿度和零点补偿算法，2级以上的目标点全软件自动校准功能，确保测量结果的准确性；开机自动检测各个传感器以及元器件的工作状态； 3、仪器配置清单：便携泵吸式氨气检测仪主机1台，采样手柄（0.4米）1根，计算机RS232接口电缆1根，USB充电器/USB方口数据线1套，高强度PP包装箱1个，使用说明书1份，合格证/保修卡1份。 | 1 | 0.98 | 0.98 | 石化中心
41 | 便携式挥发性有机气体分析仪 | 1、主要性能特点： 1.1 VOCs泄漏检测仪适用于VOCs排查溯源、污染应急现场以及石油化工企业设备及管阀件等无组织排放检测。 ★▲1.2仪器必须同时配备FID和PID双检测器，对标准要求的VOCs以及常见无机物均有响应。（提供仪器制造商原厂盖章的证明材料） 1.3仪器主机具有NEPSI国家级权威机构颁发的防爆认证证书，防爆等级不低于：本安防爆+隔爆 Ex d ia IIC T4 Gb；（提供仪器制造商原厂盖章的防爆认证证书复印件） 1.4手操器防爆等级不低于：本安防爆 Ex ib IIC T5 Gb + 粉尘防爆 Ex ibD 21 IP68 T100℃。（提供仪器制造商原厂盖章的防爆认证证书复印件） 1.5仪器内嵌IEEE-Wi-Fi无线网络通信的工业标准通讯模块，通过IEEE-Wi-Fi点对点连接防爆移动终端和主机系统，通过防爆移动终端上预装APP即可完成测量数据的记录、保存和查看。（提供仪器制造商原厂盖章的软件界面截图） 1.6仪器主机具备全中文控制软件及内置不可拆卸LED液晶显示屏，可以实时显示测量浓度值，浓度单位ppm和mg/m3可通过主机软件自动切换。（提供仪器制造商原厂盖章的仪器实物照片和对应操作的软件界面照片） 1.7通过仪器主机上的按键可以对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除、信息查看等操作。（提供仪器制造商原厂盖章的仪器实物照片和对应操作的软件界面照片） 1.8仪器具有内置不可拆卸压力表，压力表最大压力不小于2000psi，在不开机状态下可实时观察氢气瓶剩余压力，以便及时进行氢气充气。（提供仪器原厂盖章的仪器实物照片） 2、主要技术参数： ▲2.1准确度：FID：读数的±10%或±0.1ppm，取大值，从1.0ppm到10000ppm； PID：读数的±20%或±0.5ppm，取大值，从0.5ppm到2000ppm； ●2.2动态范围：FID：0~50,000ppm甲烷 支持多点校正；PID：0.5~2000ppm异丁烯 支持多点校正； ▲2.3最低检出限：FID：0.5ppm甲烷；PID：0.5ppm异丁烯； 2.4探头采样的响应时间：FID：使用10,000ppm甲烷，少于3.5秒内达到最终值的90%；PID：使用500ppm异丁烯，少于3.5秒内达到最终值的90%； 2.5采样速度：在采样探头入口处，不小于1L/Min； 2.6检测器寿命：FID检测器正常使用寿命大于6000小时，PID检测器正常使用寿命大于2200小时，整机正常使用寿命大于10年； 2.7连续工作时间：充电电池，充满可连接工作时间≥10小时。 2.8氢气气源：内置不可拆卸自密封气瓶，体积≤100 ml，充满可连续工作时间≥10小时。 2.9工作温度：-10℃～+45℃； 2.10工作湿度：(0~95)%RH； 2.11通讯模式：分析仪与移动数据传输器，支持WiFi连接；分析仪与计算机，支持WIFI、USB连接。 2.12重量：分析仪主机＜4 kg； 2.13移动数据传输器（手操器）：Android 8.0及以上操作系统，简体中文操作界面，支持蓝牙5.0，精准定位：GPS+北斗，电池容量≥9000mAh。 2.14数据存储间隔：自动模式 1次/秒或1次/999分钟，用户可选VOC或FE模式， 2～30秒，用户可选。 2.15软件界面及接口：仪器主机及APP软件为全中文软件界面，承诺开放软件数据接口权限，并提供仪器原厂制造商盖章的证明材料。 3、配置清单： 3.1便携式挥发性有机气体分析仪主机（配FID、PID双检测器） 1台 3.2防爆手操器 1台 3.3气体采样袋 3个 3.4专用背包 1个 3.5零气（8L，以空气为配底） 1瓶 3.6 500ppm甲烷（8L，以空气为配底） 1瓶 3.7 10000ppm甲烷（8L，以空气为配底） 1瓶 3.8 高纯氢气，99.999%，40L 1瓶 3.9 500ppm异丁烯（8L，以空气为配底） 1瓶 | 1 | 18.6 | 18.6 | 石化中心
42 | 燃气PE管道定位仪 | 一、技术参数： 1、听音和数显二合一接收机，数显的非听音探测模式探测时可不需要耳机； ▲2、双向有效探测距离≥2950m、探测深度≥6m、定位精度≤11cm； 3、频率和功率可调节，频率输出有4种模式，有恒频、双变频和三变频及脉冲。根据探测距离远近、输出功率多档可调，近距中距远距各种情况无盲区探测。 4、产品配置无线遥控功能，可3公里内远程控制发射机的开启、关闭、调频率、功率，遥控器也可远程监控发射机的状态； 5、发射机参数： 5.1、输出信号：多频输出频率； 5.2、功率输出：多功率输出； 5.3、电池：可充电锂电池； 5.4、续航时间：≥10小时； 5.5、充电时间：≤6小时； 5.6、外接电源：24V ； 5.7、相对湿度：≤95%； 5.8、防护等级：不低于IP 64； 5.9、重量(不含配件)：≤10KG； 6、无线遥控技术参数： 6.1通讯模式：LORA直序扩频； 6.2电池：7.4V ≥2800mAH； 6.3续航时间：≥20h； 6.4数据格式：FSK/GFSK调制； 6.5无线频段：300~1200MHz； 6.6通讯距离：≥2.5km； 6.7天线长度：≥24cm； 6.8重量：≤210g； 6.9尺寸：≤80mm×170mm×30mm。 7、听音接收机技术参数： 7.1频率范围：0~4000Hz； 7.2放大倍数：≥500倍； 7.3数字带通滤波器通带与阻带比：＞50dB； 7.4数字带通滤波器通带宽：20Hz，40Hz，60Hz，80Hz，100Hz，200Hz，300Hz， 400Hz，500Hz，600Hz，700Hz，800Hz，900Hz，1kHz，2kHz，4kHz共16档； 7.5数字带通滤波器中心频率：以10Hz为单位步进； 7.6电池工作时间：≥10h； 7.7充电时间：≤4h； 7.8电池容量：7.4V 、≥5300MAh锂电池供电； 7.9重量：≤0.5kg； 7.10尺寸：≤200x100x40mm； 7.11显示屏：≥5寸LCD显示屏； 7.12防护等级：不低于IP54； 7.13听音输出：头戴式高保真蓝牙耳机； 7.14显示：显示噪声强度、滤波选择和频率分析，低噪声水平图示； 7.15存储功能：≥16G存储，可存储声音和图像； 8、GPS技术参数： 8.1静态GNSS测量精度：平面：≤±（2.5mm+0.5×10-6D）高程：≤±（5mm+0.5×10-6D）（D为所测量的基线长度） 8.2实时动态测量精度：平面：≤±（8mm+1×10-6D）高程：≤±（15mm+1×10-6D）（D为所测量的基线长度） 8.3防水：≥1m浸泡，IP68级，防尘：完全防止粉尘进入，IP68级 8.4无线调制解调：内置一体化全频电台，工作频率 415-465MHz 8.5传感器：内置多个温度传感器，采用智能变频温控技术，实时监控与调节主机温度 二、配置清单： 2.1 接收机部分：接收机主机 1 个；接收机主机充电器 1 个；拾音探头 1 个 ；探针 1 根；蓝牙耳机及耳机线 1 个；蓝牙和有线双用；蓝牙耳机充电器 1 个；BDS信号接收器 1 个；接收机运输箱 1 个； 2.2 发射机部分：气体驱动器 1 个；气体驱动器控制线 1 条； 2.3 发射控制箱及配件：发射机 1 个；发射机充电器 1 个；发射机遥控器 1 个；遥控器充电器 1 个；24V专用充电宝1个；公头转接对丝 9 个 ；快速接头 1 个；弯头 1 个（共12件放在一个工具软包里）；活动扳手 1 把 。 2.4 操作使用说明书 1 份；出厂合格证 1 份。 | 1 | 38.5 | 38.5 | 漳州分院
43 | 多气体检测仪（带泵） | 1、技术参数 1.1外壳:耐冲击复合材料-抗射频干扰（RFI）及电磁干扰 (EMI)； 1.2工作温度:-20°C ～ 50°C；工作湿度:15% ～ 95% 非冷凝 (持续)； 1.3显示/读数:背光液晶显示 (LCD)； 1.4电源：锂电池；运行时间：不低于12 小时； 1.5报警：高亮闪光, 超强声音报警 (在30cm范围内90 分贝)和振动报警； 1.6传感器：氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体/碳氢化合物； ▲1.7量程： 1.7.1一氧化碳 CO 0～999ppm 测量最小值1 ppm； 1.7.2硫化氢 H2S 0～500ppm 测量最小值1 ppm； 1.7.3氧气 O2 0～30%Vol 测量最小值 0.1%Vol； 1.7.4可燃气体 LEL 0～100%LEL 测量最小值 1%LEL； 1.8具有爆炸下限超量程保护功能； 1.9认证：中国型式认证, 防爆认证； 2、配置清单：主机一台、吸泵1个、说明书1份、计量证书1份。 | 6 | 0.8 | 4.8 | 漳州分院 | 进口 | 包5 能效环保检测仪器 控制价83.25万元
44 | 复合气体检测仪 | 一、功能要求 1、显示：LCD 显示实时气体浓度 2、开机时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检及自动校准； 二、技术指标 1、H2S：量程0～100ppm，低报警值10ppm，高报警值15ppm； 2、CO：量程0～500ppm，低报警值35ppm，高报警值200ppm； 3、O2(体积分数)：量程0～30.0%，低报警值19.50%，高报警值23.50%； 4、易燃气体: 量程0～100%LEL，低报警值10%，高报警值20%；用甲烷进行标定。 三、设备配置 含H2S、CO、O2、易燃气体4种气体传感器。 | 13 | 0.5 | 6.5 | 容管5三明4泉州4 | 按容管中心参数
45 | 烟气分析仪 | 1、差压：测量范围：-200 ~ 200 hPa 测量精度：±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程)；分辨率：0.1 hPa 2、绝压：测量范围：+600 ~ +1150 hPa 测量精度：±10 hPa；分辨率：1 hPa 3、O2测量：测量范围：0 ~ 25 Vol.% 测量精度：±0.2 Vol.%；分辨率：0.01 Vol.%；相应时间：< 20 s 4、CO (H2补偿)：测量范围：0 ~ 10000 ppm 测量精度：±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 10000 ppm)；分辨率：1 ppm；相应时间< 40 s 5、CO low (H2补偿)“测量范围：0 ~ 500 ppm 测量精度：±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 数据取自20℃环境温度。额外的温度系数0.25%测量值/K 分辨率：0.1 ppm；相应时间：< 40 s 6、SO2测量 测量范围：0 ~ 5000 ppm；测量精度：±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %测量值 (其余量程)；分辨率：1 ppm；相应时间：< 40 s 7、抽力测量 测量范围：-40 ~ +40 hPa；测量精度：±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程)；分辨率：0.01 hPa 8、温度 测量范围：-40 ~ +1200 °C 测量精度：±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程)；分辨率：0.1 °C 9、有效性测定 测量范围：0 ~ 120 %；分辨率：0.1 % 10、烟气损失 测量范围：0 ~ 99.9 %；分辨率：0.1 % 11、烟气露点计算 测量范围：0 ~ 99.9 °Ctd；分辨率：0.1 °Ctd 12、CO2测量(通过O2计算) 测量范围：0 ~ CO2 max；测量精度：±0.2 Vol.%；分辨率：0.1 Vol.%；相应时间：< 40 s 13、技术参数 13.1最大烟气负压:-200 mbar；最大烟气正压:50 mbar； 13.2用户自定义燃料:多种用户自定义燃料（如煤、生物质、重油、轻油、天然气、木头、工业废气等燃烧品种），含标气； 13.3 探头：至少配两个探头（一个常规探头，一个延长采样探头≥1m）； 13.4软管长度:最长至7.8 m (通过连接延长软管)； 13.5泵流量: ≥0.6 L/min (恒定控制)； 13.6最大内存:100个文件夹；每个文件夹:最多容纳10个测量点；每个地址:最多容纳200组数据；其他:最多容纳的数据总数取决于文件夹或测量点的数量 | 4 | 4.4 | 17.6 | 泉州3宁德1 | 按宁德分院参数 泉州分院要求增加采样探头每台一个
46 | 便携式红外烟气分析仪 | 1. 测量能力： 1.1 O2：0～21%；CO：0～4000ppm；0-20%；CO2：0-20%；NO：0～2000ppm；NO2：0～200ppm；SO2：0～4000ppm；CH4：0～5%； 1.2氧气采用5年长寿命电化学传感器，其他为非分散红外技术原理； 1.3组份、量程、原理、分辨率、精度： 1.3.1 O2 0-21% 电化学 0.1% ±0.2%； 1.3.2 CO 0-20000ppm NDIR 1ppm 测量值3%； 1.3.3 CO2 0-20% NDIR 0.01% 测量值3%； 1.3.4 NO 0-2000ppm NDUV 1ppm 测量值3%； 1.3.5 NO2 0-200ppm NDUV 1ppm 测量值3%； 1.3.6 SO2 0-4000ppm NDUV 1ppm 测量值3%； 1.3.7 CH4 0-5% NDIR 0.01% 测量值3%； 2、触摸显示屏中文操作界面,带数据存储功能； 3、内置打印机，随时打印测量结果； 4、具有自动零点校准，自检功能； 5、带加热采样管线，采样探管长度不小于700mm。 | 1 | 12 | 12 | 三明分院
47 | 平头煤粉取样器 | 1 主要技术参数 1.1 取样管直径：≥φ25mm 1.2 管道内气流速度：15～30m/s；所需压缩空气压力：0.3～0.4Mpa； 1.3 分离效率：99%以上 1.4 使用范围：正压直吹式煤粉管道 1.5 安装方式：垂直或水平 1.6 煤粉取样：350g，所用时间3～4min 2 配置清单：煤粉采样枪1支(长度1000mm)；射流1套；二级旋风分离器1套；橡胶管 6mm×9mm长2.5米；仪器箱 1件。 | 1 | 1.85 | 1.85 | 节能中心
48 | 自动库伦测硫仪 | 一、性能 1、连续、动态试验：卧式炉膛结构，采用无链条放样传样机构，减少链条机构产生的故障，具有连续自动送样机构。 ●2、结果准确、速度快：智能动态判断全硫是否释放完全，并自动结束测试，确保快而准确，一般（3～5）分钟测试一个试样，可一次性放入26个样品，且在试验过程中还可随时插入或继续添加样品。 ▲3、高度自动化：自动送样，自动开始和结束试验，自动数据处理、数据保存和报表打印，基本上达到无人值守，极大地提高了工作效率；可配置外接天平，实现自动称量。 4、独创的校正方法适应性强：独创多点动态和一次、二次、三次可选校正方法，确保高、中、低各类样品硫含量的结果都准确。 5、可靠性高：采用多项硬件和软件保护和自诊断技术，确保设备稳定运行。 6、具有低温休眠功能：可延长高温炉、硅碳管的使用寿命并降低能耗。 7、具有断电自动记忆功能：测试过程中仪器遇到停电时，测试系统能自动保存当前所有测试状态信息，开机即可继续测试未完成的样品，既不会丢失已完成的测试数据也不会导致没有测试的试样报废。 8、具有智能终端功能，提供多种网络接入方式，结合数据交互中心实现数据共享，实现实时数据向管理系统上传。 二、技术参数 1、测硫分辨率： ≤0.001% 2、测硫范围： 0.01%～40% 3、测试时间： （3～5）min/个 4、控温精度： ≤±1℃ 5、最高温度： ≥1200℃ 6、样品数量： （1～26）个(可连续不断的添加样品) 7、测试温度： 1150℃(煤)、920℃(油)、也可自行设定 8、试样重量： ≥50mg 9、精 密 度： 符合GB/T214标准 10、准确度： 在标准样品的不确定度范围内 11、电 源： （220±22）V、（50±1）Hz 三、配置 仪器整机1台；使用说明书1本；测硫系统(V1.0)1套；联想品牌机计算机1套（I7处理器以上，16G内存以上，2T硬盘以上）；打印机惠普1台；硅碳管 φ40*400 1根；硅碳管夹带螺丝、线等1套；玻璃管1根；石英板舟2个；熔板18/6-50、0#孔径1个；电解池1个；磁力搅拌子φ8*33 2个；瓷舟50个；石英异径管2根；热电偶1根；变色硅胶1瓶；USB-232模块1个；USB-232联机线1根；接样盒1个；送样棒1根；不锈钢小号试样勺 2把；三氧化钨（100g）1瓶。 | 1 | 13.6 | 13.6 | 节能中心
49 | 双控量热仪 | 一、满足标准（以下标准交付时的现行有效版本） GB/T 213《煤的发热量测定方法》 GB/T483《煤炭分析试验方法一般规定》 JC/T 1005《水泥黑生料发热量测定方法》 GB/T 384《石油产品热值测定法》 GB/T30727《固体生物质燃料的测定方法》 ASTM D5865《煤与焦炭的发热量测定方法》 ISO 1928《固体矿物燃料发热量测定》 二、性能要求 ▲1、要求可氧弹自动升降、自动识别氧弹编号、自动充氧、自动检测充氧压力、自动检测点火丝安装是否正常，测试全过程自动完成。 ▲2、要求内筒具备实验水量自动定量功能。 3、要求采用压缩机制冷，能够实时显示水箱温度。 4、要求水箱温度可在5℃-40℃范围内调节。 5、要求具有水路过滤功能。 6、要求测试软件内带温度和湿度实时监控功能。 7、要求实验室环境温度和湿度实时监控，超差结果自动提示。 8、要求能够调整内外筒的温差，点火前判断内外筒温差范围。 9、要求氧弹采用陶瓷隔垫密封。 10、适用生物质燃料、生活垃圾、固体废物等含硫及卤素的可然物测定。 三、主要参数表： ●热容量精密度 ≤0.1% 测量时间（完整周期） ≤15min 准确度 测试结果在标准样品的允许范围之内或用苯甲酸作为样品进行5次测试，平均值与标准值相差不超过50J/g 热容量稳定性 三个月内不低于0.20% 高位发热量重复性限不大于120J/g，高位发热量再现性临界差不大于300 J/g； 恒温方式：压缩机制冷 电源电压(V)：220±22 | 1 | 24.5 | 24.5 | 宁德分院
50 | 智能交直流移动电源 | 1.内置可充电锂电池；采用SPWM逆变转换技术，电池容量≥26Ah； ▲2.交直流供电，在额定功率下可同时AC220V、DC24V输出； 3.智能显示屏，可显示负载功率、电池电量、剩余使用时间等参数。 | 1 | 1.8 | 1.8 | 漳州分院
51 | 电热鼓风干燥箱 | ▲1.控温范围+10～250℃，分辨率不低于0.1℃，在95℃～105℃期间波动度不大于±1℃，均匀度±3%，定时范围0～5000min； 2.编程控制，容积≥70L，内胆材料为不锈钢。 | 1 | 0.6 | 0.6 | 漳州分院
52 | 微量残炭测定仪 | 一、性能要求： 1、有独立自动采集计算系统，能自动采集天平数据，自动测试，自动计算微量残炭值； 2、电热管加热，升温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线； 3、屏幕可随时显示仪器工作状态； 二、技术指标： 1、测量范围：室温～500℃； 2、分辨率：1℃； 3、燃烧室恒温精度：≤±2℃； 4、环境温度：≤35℃； 5、相对湿度：＜80%RH； 三、仪器配置清单： 主机1台；试管架1个；试管架拎钩1个；废液收集杯1个；大样品管12个；气源管1套；减压表1个；炉盖1个。 | 1 | 8 | 8 | 三明分院 |  | 包6 水（油）质检测仪器 控制价95.54万元
53 | 自动微量残炭测定仪 | 一、性能要求： 1、有独立自动采集计算系统，能自动采集天平数据，自动测试，自动计算微量残炭值；屏幕可随时显示仪器工作状态； 2、电热管加热，升温过程中实时显示实验时间和温升的关系曲线； 3、具有独立主动散热单元，降温时能自动启动，缩短冷却时间。 二、技术指标 ▲1、测量残炭范围：0.10%（m/m）～30.0%（m/m）； ▲2、流量调节范围：0～150mL/min，0～600mL/min 自动切换； ▲3、燃烧室工作温度：室温～500℃；燃烧室恒温精度：≤±2℃； 4、工作电源：AC220V±10% 50Hz±10%， 5、工作气源：氮气纯度>98.5%，气流压力>147kPa（1.5kg/cm2） | 1 | 9.9 | 9.9 | 南平分院
54 | 便携式溶解氧分析仪 | 一、产品描述： 1.完整的便携式系统集成在小型铝制仪表盘上： 2.配备变送器 3.铝制外壳（IP66 /NEMA 4X） 4.三电极系统（金阴极，银阳极和保护电极） 5.并集成温度电极 6.流通池QV-FIow PMMA OTG 7.配备针型阀和转子流量计的丙烯酸材质流通池 8.配备可充电式蓄电池，无需现场电源 9.航空级手提箱 10.USB接口用于将数据下载至PC ●11.产品通过SQS认证和ISO9001:2015质量管理体系认证，适合现场使用。 二、产品要求： 1.电极响应速度快(<15s)，测量准确 2.整机原装进口测量精确 3.长寿命（5-10年）氧电极 ▲4.银保护电极，用于消耗新填加的电解液内部的溶解氧 5.使仪表快速进入测量状态 ▲6.膜破裂、电解液消耗等电极故障自诊断及相应报警 7.断样、超温自动监测及相应报警 ●8.自动温度补偿、空气压力补偿 9.空气校准操作简单 10.备品备件少，维护量低 三、技术参数： ●1. 极谱法测量原理 ▲2. 具备三电极系统：金阴极、阴阳极和银保护电极，集成温度电极 3.量程：0.01ppb-20ppm溶解氧（at 25℃） 4.或0-200%饱和度 自动量程切换 5.精度：测量值的± 1% 或±0.15 ppb 6.重现性：测量值的± 1% 或±0.2 ppb 7.响应时间：t90 < 30 s 8.温度测量：NT5K -30至 +130℃ 9.水样流速测量：原厂转子流量计 10.防护等级：IP66 /NEMA 4X 11.LCD显示：≧75X45mm 12.尺寸：≦180X140X70mm 13.环境温度：-10to +50℃ 14.湿度：10 – 90%相对湿度，非冷凝 15.电源供应-电池 16.使用原厂配电源适配器 17.电压：90 – 264 VAC,50/60 Hz 18.功耗：最大20 VA 19.充电时间： 约6h 20.电池型号： Li-Ion 21.LCD大屏显示：测量值、温度、流速、运行状态、电池电量状态 22.电子记录操作步骤和校准历史 23.可选择时间间隔，并记录1500个数据，标配USB可实时记录及下载数据。 24.两路测量值电流输出（0/4-20mA） | 3 | 14.5 | 43.5 | 龙岩分院2节能中心1 | 进口 按龙岩分院参数
55 | 变压器油中含气量测定仪 | 1、整体要求： 1.1仪器具有实现计算机反控技术，通过工作站即可在计算机上实现信号采集、数据处理及仪器控制等功能。仪器采用大屏幕点阵液晶显示器，显示直观、操作方便。 1.2仪器配备的专用工作站是基于windows7系统开发的最新一代工作站，是经专业设计具有强大功能的实用数据处理系统，除三比值法外，还提供大卫三角形法等多种故障判断方式，为工作者提供更便捷的数据分析报告。 2、主机参数： ●2.1三检测器流程技术，实现所有组分完全分离： 仪器采用三检测器流程技术，配备一个TCD检测器和两个FID检测器，其中H2通过TCD检测；CO、CO2通过FID1检测，烃类气体（CH4、C2H4、C2H6、C2H2）通过FID2检测，克服了大量CO、CO2对烃类气体的影响，特别是对C2H2的影响，缩短检测时间的同时也大大提高了检测灵敏度。 2.2载气采用背压控制技术，大大减小进样峰对氢气分析的影响： 氢气由于出峰时间短，比较容易受到进样峰的干扰，仪器采用背压阀控制技术，可有效的减小进样峰对氢气出峰的干扰，减小人为因素对氢气检测的影响，大大提高对氢气检测的准确度。 2.3采用混合填料技术，大大提高响应，并延长使用寿命： 仪器采用装有新型混合填料的分析柱和ERIC管材，最大程度的避免了对样品吸附的产生，使得烃类气体的响应提高了20倍左右，50ppm乙炔的响应值可达15mv左右，乙炔检测限达0.05ppm。 2.4采用高灵敏度热导检测器，大大提高对氢气的检测灵敏度： 仪器配备的铼钨丝阻值达130Ω的高灵敏度热导检测器，具有池体积小且响应快速的特点，对氢气的检测限可达2ppm。 2.5先进的计算机反控技术，简化了仪器操作，易学易用： 2.5.1采用一根RS232或USB接口的数据线即可连接仪器主体和工作站，安装方便； 2.5.2通过工作站设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数，操作简单； 2.5.3通过工作站进行FID点火，开关桥流，开启关闭控温等功能；易学易用； 2.5.4仪器可扩展10/100M以太网接口，通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理 2.6智能的断气保护功能，保护热导检测器的安全运行： 仪器具有断气保护功能，当载气流量低于设置的阈值时，仪器会自动关闭热导的电流，防止热导检测器烧毁，提高了仪器使用的安全性 2.7带有谱图显示功能的大屏幕液晶显示器： 2.7.1仪器采用大屏幕点阵液晶显示器，中文操作系统，显示直观、操作方便 2.7.2液晶显示屏带有谱图显示功能，并能实时监测检测器信号； 2.7.3数据断电保护功能，仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存； 2.8仪器自带老化程序，用户直接选择后即可自动老化仪器，无需进行复杂的设置： 在仪器的日常使用中，为保证仪器的良好运行状态，需要对仪器进行不定期的老化，仪器自带的老化程序可以让使用者无需设置复杂的参数，选择老化程序时仪器会自动按照所需要的参数运行，方便使用者对仪器的日常保养工作 2.9高精度，稳定可靠的温度控制系统，自动报告故障部位： 2.9.1主控电路采用了功能先进的微处理器和大容量的FLASH及EEPROM存储器，使数据的保存更加可靠 2.9.2集测量、控制、电源于一体的电路板一体化设计提高了仪器的可靠性抗干扰性能力； 2.9.3采用微处理器的温度控制电路，各加热区被控对象的温度精度达到0.1度； 2.9.4柱箱具有双重的超温保护装置，任一路温度超过设定极艰，仪器均会停止加热，并在显示器上报告故障部位； 2.9.5智能化的双后开门技术，保证仪器在柱箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度，并能快速降温； 2.9.6八阶程序升温，适应宽沸点的复杂样品的分析。 3、主要技术参数： ●3.1检测器的技术指标 氢火焰离子化检测器（FID）：圆筒型收集极结构，石英喷嘴，响应极高；检测限：≤8×10-12g／s（正十六烷/异辛烷）；基线噪声：≤2×10-13A；基线漂移：≥2×10-12A/30min；线性：≥106；自动点火；稳定时间：≤十分钟。 热导检测器（TCD）：采用半扩散式结构，电源采用恒流控制方式；灵敏度：≥10000mV•ml／mg（苯）；基线噪声：≤20μV ；基线漂移：≤100μV/30min ；线性：≥104。 ▲3.2检出限(D.L.): CH4、C2H4、C2H6、C2H2≤ 0.05µg/L，H2、CO、CO2≤ 2µg/L 3.3定性重复性：偏差≤1％ 3.4定量重复性：偏差≤3％ ▲3.5所有气路均为高精度电子流量/压力控制，以保证高重现性 3.6操作显示：≥5.7寸点阵汉化彩色液晶 3.7温控区域：≥6路 3.8温控范围（柱箱、热导检测器、进样器等）：室温～450℃，增量：1℃，控温精度：≤0.3% 3.9温度显示精度：≤0.1℃ 3.10程序升温阶数：≥8阶 3.11程升速率：0.1～40℃/min 3.12调节增量：0.1℃/min 3.13程序升温重复性：≤1% 3.14气体控制：机械阀控制方式 3.15外部事件：≥8路；仪器电路切换功能 3.16进样器种类：填充柱进样 3.17检测器数目：≥3个；双FID、TCD 3.18转化炉的参数：转化率≥85%以上；最佳工作温度360℃；CO、CO2自动转化CH4。 3.19启动进样：手动/自动 3.20通信接口：以太网：IEEE802.3 3.21环境温湿度：0℃～+45℃，≤90%RH 3.22仪器体积：≤655mm×500mm×480mm 3.23重量：≤48kg 电源：220V±10%（50Hz） 4、配置清单： 变压器油含气量测定仪1台；变压器油专用工作站1套；氢气发生器1台；低噪音空气泵1台；标准气体（含气瓶和减压阀，4L、7组分）1瓶；仪器操作手册、软件使用手册1套；小胶帽500个；玻璃注射器20支；专用工具1套；标准备品备件1套；品牌电脑（I7处理器以上，16G内存以上，2T硬盘以上）和打印机1套。 | 1 | 23.6 | 23.6 | 节能中心
56 | 硅酸根分析仪 | 1、主要性能特点： 1.1 5.0寸彩色触摸屏，显示美观，控制简单 1.2图形化菜单简单易懂 1.3中英文语言可选，适应不同用户 1.4仪器可带自检功能 ，方便检测故障 1.5仪器有打印功能，可实时打印数据或打印存储数据 1.6仪器带本底补偿功能，使测量更准确 1.7仪器具备通讯功能，可将数据上传 1.8温度偏差提示功能，方便用户及时校准 2、主要技术参数： 2.1显 示： ≥480X272 及以上彩色触摸屏； 2.2测量范围：0—200 ug/L (大量程可选0-2000) 2.3示值误差： ±2%F.S； 2.4分 辨 率： 0. 1 ug/L； 2.5重 复 性： ≤1%； 2.6水样温度：（5～60）℃； 2.7环境温度：（5～45）℃； 2.8供电电源： AC220V 50Hz； 2.9功 率： ＜15W； 2.10外型尺寸：≤420mm×390mm×230mm；(主机) 2.11重 量：≤5kg； 3、配置清单： 硅酸根分析仪1台；进样杯1套；硅酸根标液1瓶；说明书1本；合格证1份；保修卡1份。 | 2 | 1.58 | 3.16 | 节能中心
57 | 全自动界面张力测定仪 | 1、主要性能： 1.1采用快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度； 1.2仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器； 1.3实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）； 1.4集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿； 1.5 240×128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能； 1.6带时间标记的历史记录，最多存储255个； 1.7内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能； 1.8配有标准RC232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据； 1.9可实现全中文/全英文界面显示； 2、主要技术参数： 2.1测量范围：2-200mN/m 2.2准 确 度：≤0.1%读数±0.1 mN/m 2.3分 辨 率：≤0.1mN/m 2.4灵 敏 度：≤0.1mN/m 2.5电源电压：AC220V±20% 50HZ±10% 2.6最大功耗：≤20W 2.7适用环境温度：10～30℃(典型值25℃) 2.8适用环境湿度：≤85% RH 2.9外形尺寸：≤185×260×360 (mm) 3、配置清单： 界面张力测定仪1台；检测环1套；检测杯1个；说明书1本；合格证1份；保修卡1份。 | 1 | 6 | 6 | 节能中心
58 | 便携式电导率仪 | 一、性能要求 ▲必须配备能够满足一级超纯水在线电导率检测的电导电极和流通池。 二、技术参数 1、测量范围： ●电导率:0.000 μS/cm～200 mS/cm 电阻率:5.00 Ωcm～100.0 MΩcm TDS:0.000mg/L～300g/L 盐度:（0.00～8.00）% 温度:（-5.0～105.0）℃ 2、基本误差 ▲电导率:≤±1.0%FS 电阻率:≤±1.0%FS TDS:≤±1.0%FS 盐度:≤±0.2% 温度:≤±0.2℃ | 1 | 0.5 | 0.5 | 南平分院
59 | 超声波清洗仪 | 1、内槽有效尺寸：≥L500×W300×H200(mm)，材 质： 304不锈钢板，δ≥1.0mm； 2、配 置： 2.1槽体底片粘震子10只，超声总功率: ≥500W，超声频率：≥40kHZ； 2.2超声发生器 数量：1套（ 内置清洗机内）； 2.3结构双功率工作模式、脱气工作模式； 2.4元器件：工作时间可设定； 2.5加热温控系统 加热器加热功率：≥500W 温控器数字设定1-80摄氏度 2.6定时器：定时范围：1～99 Min 3、整机 3.1外封门板：耐腐蚀性。 外形尺寸：≥L550×W330×H360(mm) 3.2配电要求:AC220 50Hz 功率>700W | 1 | 0.88 | 0.88 | 泉州分院
60 | 全聚焦相控阵 | ★▲1、认证：至少应符合 ISO 18563-1：2015 ★▲2、声束组数量：至少为32:128PR配置，至少支持64晶片扩展孔径全聚焦，最多能够支持同时8个组检测；检测系统需具有相控阵一收一发功能，支持面阵相控阵探头，能够对不锈钢等高衰减材料焊缝进行有效检测。 ★▲3、发射电压：PA模式下最大发射电压至少能满足110V以上 ▲4、能够链接云端系统，并能够通过云端系统进行系统终身免费升级。仪器设置中自带原厂现有全部系列探头参数、楔块参数和扫查器参数等，应能够与探头（Omniscan接口）和扫查器接口（16针LEMO接口）匹配。 ▲5、机载声学影响图AIM：有，可以直观显示灵敏度消失的位置，方便对扫查计划进行相应的调整。 ▲6、平行多模式全聚焦方式（TFM）:同时显示4个全聚焦方式（TFM）组（声波组） ●7、系统在全聚焦模式下需能够自动显示振幅保真性（Amplitude Fidelity，AF）预估值，以便捷地了解当前设置是否符合ASME第五卷标准中对全聚焦检测技术AF＜2dB的要求。 ●8、TFM/FMC支持多种模式：脉冲回波LL，TT，TT-TT，串列TT-T，LL-L，LT-T，TL-T，TT-L，TTT-TT、TL-L和TTT-TT。 ●9、设备制造厂家应符合ISO 9001:2015，ISO/IEC 17025:2017，ISO 14001:2015国际质量体系、实验室认证及环境管理体系认证，并出具相关书面证明，侵入保护等级至少满足IP65以上，需提供第三方检测报告 ▲10、实时包络处理：有，可使图像更平滑 11、A扫描高度：最高800%，减少重新扫查的需要 12、机载存储容量： 64 GB的内置SSD存储容量，在需要时，还可以借助外置USB驱动盘扩展存储容量；支持最大25 GB的单个文件容量，可一次存储较长焊缝的扫查数据，减少分段存储数据拼接和重复调整扫查装置的需要。 13、接口：1个PA接口，2个UT通道（每个通道有2个P/R接口），未连接分路器情况下同时支持双通道TOFD检测 14、有效数字化频率：至少支持最大达100MHz 15、实时平均：PA:2、4、8、16;UT 2、4、8、16、32、64 16、可编程的TCG点数：32个，每个聚焦法则有一条TCG （时间校正增益）曲线 17、扫查类型：至少支持单一、线性、扇形、混合和全聚焦方式（TFM） 18、TFM图像分辨率：至少100万或（1024x1024）点 19、A扫描数据点：可最高达到16384 20、电池：锂离子电池，支持2个电池运行，至少运行5个小时（具备热插拔性能）以上 21、聚焦法则数量：可最高达到1024个聚焦法则 | 1 | 59 | 59 | 福州一部 | 进口 | 包7 全聚焦相控阵预算价59万元，控制价59万元
61 | 48通道防爆声发射系统 | ★▲1.1主机应采用计算机一体化设计功能，具有独立运行功能（无须连接外部笔记本电脑或平板、主机等）,主机内置高性能CPU、≧4G内存、≧1TB硬盘、互联网接口及Windows中文操作系统功能，计算机应采用新一代PCIE总线，PCIE声发射采集卡应采用插在主板的插槽中,每个PCIE采集卡应具有≧8个声发射采集通道，并且每个采集卡的采集速度应具有并行同步采集处理功能，不会随着采集卡或者通道数增多而降低采样率、采样精度或者采集速度。为方便不同现场同时检测，需要两台主机可以单独同时在不同地点使用，也可以联机组成≧48通道使用，每台主机应具有压力容器和常压储罐检测数据采集分析功能。 ★▲1.2主机应具有无人值守过程断电通电自启动功能，接通电源即自动启动Windows操作系统，自动开始声发射数据采集，自动存储到主机硬盘功能。主机应具有在-30℃～70℃的温度下正常工作的宽温功能，设备功耗≦15W。主机箱防护等级应≧IP66，应具有防尘、防雨、防震、防水、防雷击功能，可长期放在户外独立进行数据采集存储与数据滤波，应具有220伏交流电及12伏直流电两种供电功能。 ▲1.3探头为30KHz常压储罐检测与150KHz压力容器检测用防爆一体化探头,供电电压≦5v；应具有传感器自动测试模块。应具有CE和Ex标识的防爆证书。 ●1.4 系统应具有其他外参数（如压力、温度、振动、应变、气象等）采集功能，能够与采集时钟同步，并同时应具有撞击驱动（产生声发射撞击才开始采集）与时间驱动（按照一定的时间间隔周期性采集）的功能。单台系统可集成的外参数通道≧6个，外参数采集的数据应能直接转换与显示为工程与物理单位。 ▲1.5声发射定位的准确度与采样精度有关，为保证数据采集的精度和定位的准确度，A/D采样精度应≧18位，采样率应≧10M/S。 ●1.6每个通道应具有软件控制硬件实现的模拟滤波功能、数字滤波功能、图形滤波功能、数据文件滤波功能。前端滤波功能应可以根据上升时间、计数、能量、持续时间、幅度、平均频率、峰值计数进行自由选择。 ▲1.7 定位软件应具有≧6个定位组功能。软件应具有护卫传感器功能，用于定位的噪音排除功能。定位选项应具有允许外部事件，允许重叠事件，允许不确定事件，失效相关性，剔除事件等功能。 ●1.8系统的每一通道必须具有波形采集模块及独立的波形采集功能，即每一通道波形的采样长度，采样频率与滤波器频带可独立于其它通道进行独立选择。系统的波形采集除以上两条外，还应具有两种软件可选的不同的采集模式，即，测试模式（每一通道的波形可独立采集）与示波器模式（所有通道的波形同步触发采集）。 1.9每一通道在数字化前必须具有模拟滤波器以达到抗频混的效果。每个测试通道应具有至少由软件控制硬件实现的2个高通及2个低通滤波并可任意组合成4个频率滤波段。此滤波块为硬件模拟滤波块，通过软件控制选择滤波频带。不能以数字化后的数字滤波器取代数字化前的模拟滤波器。 1.10系统具有至少如下三种运行模式：独立运行（无须连接外部计算机或笔记本）；高速以太网远程连接笔记本或计算机控制运行；连接鼠标、键盘、显示器控制运行。系统必须具有光纤网络转换器，可实现远程光纤网络连接、控制与系统扩展。 1.11软件为中文化WINDOWS环境下实时声发射采集/分析一体化软件，包括参数和波形采集、外参量输入采集。实时波形、参数表、声发射参数及波形特征参数的多参数分析、相关分析、3-D图解分析、线图、点图、 直方图、统计图等。除了能够提取基本的声发射征参量外，系统软件必须具有以下参数的实时提取和分析功能：峰值计数、平均频率、回荡频率、初始频率、绝对频率、频域质心、局部功率谱能量。应具有峰值定义时间（PDT）、撞击定义时间（HDT）及撞击闭锁时间（HLT）设置的功能。 1.12为了在采集过程中进行数据滤波、波形滤波、实时报警等，软件具有≧4个相应的控制滤波器，可以根据上升时间，计数，能量，持续时间，幅度，平均频率，峰值计数进行自由选择。 1.13为了对重要的信息进行整体的采集与保存，软件应具有整体波形数据流的采集功能，可以根据快捷键控制采集或停止，根据文件采集时间、设置的采样率进行整体波形采集与存储分析，波形数据流的采集时间长度至少≧10min。 | 1 | 319 | 319 | 石化中心 | 进口 | 包8 48通道防爆声发射系统 预算价319万元，控制价319万元
1121.25