附件1                      2022年仪器设备采购供应商公开见面会收集意见及处理结果

表1

| 特检 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购包 | 仪器名称 | 原技术参数 | 供应商提出的修改意见或建议 | 是否采纳 | 我院的处理情况 （不采纳理由或修改建议） | 专家评审意见 |
| 1 | 特检包1 | 电梯钢带探伤仪 | 1、受测钢带钢芯范围：≤Φ2mm，曳引钢带宽度：30-60mm； 2、软件同步显示检测钢带根数：1-5根； 3、计算机直接采样处理分析，可连续检测绳长≥10000m（无限量）； 4、适用钢芯数量：不大于12根/条； 5、不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力：局部缺陷的定性检测准确率98%；钢芯定性检测准确率100%；钢芯定量检测准确率≥95%； 6、电源：锂电池供电，可连接移动电源续电工作不低于3小时； 7、工作温度：-20℃～40℃，相对湿度：≤90％； 详细配置：无线测量传感器实时报警器一体机1台，手持专用触控终端1台，充电宝1个，专用测量软件一份，蓝牙打印机1台、充电器1个、专用包装箱1个； | 建议增加能满足在线检测电梯钢带钢芯内部断丝、断股等缺陷的功能要求 | 采纳 | 在技术参数中增加“功能需求：满足在线检测电梯钢带钢芯内部断丝、断股等缺陷的功能” | 同意 |
| 2 |  | 电梯扒门间隙检测仪（机械版） | 2、距离测量范围：（3～45.0）mm； | 2、距离测量范围:（3～45.0）mm,建议修改为（3～60.0）mm | 采纳 | 2、距离范围修改为（3～60.0）mm。 | 同意 |
| 3 |  |  | 3、测力范围：（15～150）N； | 3、测力范围:（15～150）N，量程上限太小，电梯检规要求为150N，测力范围建议大于150N。 | 采纳 | 3、测力范围修改为（15～200）N。 | 同意 |
| 4 | 特检包5 | 便携式内应力分析系统 | 省略 | 问题一：该仪器的应用场景是什么，是否应用于教学？ | / | 本仪器的应用场景不用于教学，是用于现场设备检测，所测部位通常在高处，因此要求仪器必须便携、高效。 | 同意 |
| 5 |  |  |  | 问题二：该技术参数所适用的检测方法是否满足国家标准？ | / | 目前残余应力检测为非法定强检项目，其检验方法主要根据委托方指定或甲乙双方协商选定。根据我院现场检测应用场景以及基于便携、高效的原则，选用残余应力测试cosα法符合上述原则要求。传统的残余应力检测方法采用sin2ψ法，虽有国标支持，但只是推荐性标准，且适用该方法的设备结构复杂，设备重量、体积以及测试效率难以满足现场需求。 本次所选定技术参数依据残余应力测试cosα法，适用于现场复杂场景下的残余应力测定，测定数据可靠性好，测试效率高，仪器轻便。由于该技术比较先进，相关检测方法的国家标准尚未建立健全，但随着国际上对其关注程度不断提升，相关国际标准已经开始逐步出台，如日本2020年已发布相关检测标准《通过cosα方法测量X射线应力的标准(铁素体钢)》（JSMS-SD-14-20）。 | 同意 |
| 锅检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购包 | 仪器名称 | 原技术参数 | 供应商提出的修改意见或建议 | 是否采纳 | 我院的处理情况 （不采纳理由或修改建议） | 专家评审意见 |
| 6 | 锅检包1 | 手持式合金分析仪 | 2、▲外形尺寸：≤93 mm (W) x 210 mm (L) x 272 mm (H)。 | 不同厂家的产品设备的外形尺寸、重量根据要求都不同，该参数指向性明确，具有排它性，不建议做为重点参数要求，建议删除“▲”符号 | 不采纳 | 电站锅炉检验要携带仪器高空作业，外形尺寸小是为了方便检验员现场携带。 | 外形尺寸93 mm (W) x 210 mm (L) x 272 mm (H)，是否存在指向性、排他性，建议修改。 修改为：▲外形尺寸：≤95 mm (W) x 210 mm (L) x 280 mm (H) |
| 7 |  |  | 3、▲仪器重量：≤1.3kg，含电池≤1.5kg。 |  | 不采纳 | 电站锅炉检验环境恶劣，检验员还需携带大量设备检验，在工地上越轻巧的设备对于提升检验效率有较高的帮助。 | 同意 |
| 8 |  |  | 12、数据存储：内存≥16G（可存储100,000个带照片和图谱的数据文件），连接方式有WiFi、USB、蓝牙。 | 该参数指向性明确，具有排它性，建议改成共有参数：内存：4G-16G | 不采纳 | 在IT技术的高速发展的今天，设备内存越来越大，图片存储空间也越来越大， 16G对于设备内存是一个极为基础的配置，如果内存缩小到4G，可能造成检验员在现场由于内存不足需要现场将图片和图谱导出才能继续检测，降低检验效率，给现场检验带来更多困难。 | 同意 |
| 9 |  |  | 28、铝合金外壳，提高机身散热性能，适合恶劣的工作环境，一体化设计，较好的三防性能，获得IP54防水防尘可靠性认证。 | 该参数指向性明确，具有排它性，建议改成共有参数：获得IP52-IP54防水防尘可靠性认证。 | 不采纳 | 电站锅炉检验环境粉尘多，下雨天等，现场使用的设备如果防水防尘等级不够，容易造成设备损坏，应保留IP54防水防尘可靠性认证。 | IP54建议修改为≥IP54。 “获得IP54防水防尘可靠性认证”修改为“防水防尘可靠性认证等级≥IP54” |
| 10 |  | 现场金相检测仪 | 6、吸附要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上。配有焊缝专用底脚，能使显微镜稳定的吸附于焊缝和细管之上。具有自锁装置，磁座在吸附于竖立表面时不自滑； | 技术参数第6项，为什么需要底部带V型槽？ | 不采纳 | V型槽是为了适用于弧面检测。 | 同意 |
| 11 |  |  |  | 技术参数第6项，管道规格统一表述为：管道直径≥Φ38mm。 | 采纳 | 修改为：管道直径≥Φ38mm。 | 同意 |
| 12 |  |  |  | 技术参数第6项，为什么要配有焊缝专用底脚？ | 不采纳 | 因焊缝大小、余高、错边不一，专用底脚可适用多种情况。 | 同意 |
| 13 |  |  |  | 技术参数第6项，为什么需要具有自锁装置？ | 不采纳 | 自锁装置用于控制底座磁铁的吸放，不具备该功能现场无法对底座进行固定 | 同意 |
| 14 |  |  | 11、配置清单：配备现场金相显微镜 、目镜、物镜（10X）、物镜（20X）、物镜（50X）、显微镜充电器、磁性底座、小底座、焊缝专用底座、深孔转接环、万向支架、充电式微型快速金相抛磨机、抛磨机专用可充电电源、抛磨机电源专用充电器、专用显微图像采集器、图像采集器适配器、图像接收器、专业版金相软件及其相应的软件u盘和密码狗、测微尺、手持式微型显微镜、专用仪器箱包、技术资料各一套。 | 技术参数第11项，配置清单列出这么多项是否有必要？ | 不采纳 | 检验现场情况复杂多样，配备多种转接头可适应不同的现场情况。 | 同意 |
| 15 | 锅检包2 | 便携式超声波检测仪 | 省略 | 是否要列出配置清单？ | 不采纳 | 该类仪器为一体机，所有功能已集成在机身中，无需另外增加配置清单。 | 同意 |
| 16 |  |  |  | 是否要对触摸屏提出要求？ | 不采纳 | 检验现场操作环境恶劣，易沾染油渍粉尘等，需佩戴手套，触摸屏不便于操作，且容易损坏，维修成本较高。 | 同意 |
| 17 | 锅检包3 | 安全阀在线检测仪（轻便型） | ★1）要求检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,并且在显示界面有实时提升力数值曲线图；要求数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，要求自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格。 | ★1）要求检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,并且在显示界面有实时提升力数值曲线图；要求数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，要求自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格。（需提供显示终端曲线校验界面能够显示“开启压力、误差率、调整量数值，自动判断是否合格”要求软件的截图，非显示终端提供的材料不能为证。） | 部分采纳 | 提供佐证材料有多种形式，截图可以是其中一种。 修改为：★1）要求检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,并且在显示界面有实时提升力数值曲线图；要求数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，要求自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格。（应标时需提供显示终端曲线校验界面能够显示“开启压力、误差率、调整量数值，自动判断是否合格”的佐证材料，非显示终端提供的材料不能为证）。 | 同意 |
| 18 |  |  | 二、▲3）要求机械联接方式：串联式。 | ▲3）要求机械联接方式：串联式。（通过阀杆连接螺母，中心连杆，以及油缸，传感器都可以安装在中心连杆上，以此原理图为参考，要求提供设备“串联”方式图片为证） | 部分采纳 | 允许佐证材料多样化 修改为：▲3）要求机械联接方式：串联式。（应标时需提供设备“串联”方式的佐证材料）。 | 同意 |
| 19 |  |  | 二、11）要求力传感器量程型式：单载体双量程。 | 11）要求力传感器量程型式：单载体双量程。备注：专用力传感器形式，一个受力载体可以集成2个量程，建议应标时提供技术图片说明。 建议加入“▲” | 部分采纳 | 允许佐证材料多样化 修改为：▲11）要求力传感器量程型式：单载体双量程。（应标时需提供佐证材料）。 | 同意 |
| 20 |  | 安全阀在线检测仪(防爆型) | 1、检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,且在显示界面有实时提升力数值曲线图；数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格，避免人为操作误差；在线校验仪所涉及的检测和管理等方面软件都需安装在在线校验仪器的操作显示终端上。 | ★1）要求检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,并且在显示界面有实时提升力数值曲线图；要求数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，要求自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格。（需提供显示终端曲线校验界面能够显示“开启压力、误差率、调整量数值，自动判断是否合格”要求软件的截图，非显示终端提供的材料不能为证。） | 部分采纳 | 显示终端提供软件截图的方式过于绝对，允许佐证材料多样化。 修改为：★1、检测软件能够进行检测过程中的提升力全程监测,且在显示界面有实时提升力数值曲线图；数值曲线中能反映安全阀开启、回座过程，开启过程中自动显示开启位置点和提升力数值，自动计算和显示开启压力、误差率、调整量数值，能够自动判断是否合格，避免人为操作误差；在线校验仪所涉及的检测和管理等方面软件都需安装在在线校验仪器的操作显示终端上。（应标时需提供显示终端曲线校验界面要求软件的佐证材料）。 | 同意 |
| 21 |  |  | ▲4、检测软件至少具备如下模块功能： 安全阀基本信息模块；安全阀校验结论信息模块；安全阀校验单位信息模块；人员维护模块；传感器标定模块；报告管理模块。 | 此条技术条款应加入备注项： （须提供以上的检测软件功能模块截图附件资料，非显示终端提供的资料不能为证） | 部分采纳 | 显示终端提供功能模块截图的方式过于绝对，允许佐证材料多样化。 修改为：▲4、检测软件至少具备如下模块功能：安全阀基本信息模块；安全阀校验结论信息模块；安全阀校验单位信息模块；人员维护模块；传感器标定模块；报告管理模块。（应标时需提供检测软件功能的佐证材料） | 同意 |
| 22 |  |  | ●5、采用三防（防摔、防水、防尘）工业平板电脑作为在线校验仪的显示终端。 | 此条技术条款应加入备注项： （1）需提供显示终端产品配置说明书；（2）需提供三防性能不低于IP65防护等级的测试报告；（3）因受检验现场环境影响，不得采用不符合(1),(2)项的形式作为显示终端或者软件安装载体供货。） | 采纳 | 修改为：●5、采用三防（防摔、防水、防尘）工业平板电脑作为在线校验仪的显示终端。要求：（1）需提供显示终端产品配置说明书；（2）提供三防性能不低于IP65防护等级的第三方测试报告。 | “防摔”如何验收？建议用其他表述或删除？ 本条修改为：●5、采用具有防爆等级的工业平板电脑作为在线校验仪的显示终端。（1）需提供显示终端产品配置说明书；（2）提供不低于IP65防护等级的第三方测试报告。 |
| 23 |  | 安全阀离线校验台 | 二、▲8、夹紧台座数及夹紧力：配备大、中、小口径三座式气动夹紧结构，小座夹紧力不低于2T、中座夹紧力不低于20T、大座夹紧力不低于50T； | “▲8、夹紧台座数及夹紧力：配备大、中、小口径三座式气动或者液压夹紧结构，小座夹紧力不低于2T、中座夹紧力不低于20T、大座夹紧力不低于50T”； | 不采纳 | 液压夹紧结构不便于维修保养。 | 同意 |
| 24 |  |  | 二、13、大、中、小口径三座式气动夹紧结构。 | 13、大、中、小口径三座式气动或者液压夹紧。 | 不采纳 | 液压夹紧结构不便于维修保养。 | 同意 |
| 25 |  |  | 二、14、设备内配置具有夹紧超压自动开启保护装置，保护设备及人员安全。 | 14、夹紧力分级递增，并且工控系统能在设置的夹紧力压力上限自动停止加压，高效的保证了被校安全阀，设备，以及人员安全。建议加“▲”，因为此条款牵扯到安全方面，尤为重要！ | 不采纳 | 只要满足功能要求即可，修改意见的要求太具体，不同意更改。 | 同意 |
| 26 |  |  | 三、9、安全阀密封试验装置1套； | 9、安全阀密封试验装置（要求规格：DN15-DN100、DN100-DN300、DN300-DN500 、材质有机玻璃）和气泡量杯（材质黄铜、外罩防爆透明复合材料、尺寸195*87*60mm、口径4分）1套； | 不采纳 | 本条修改为：安全阀密封试验装置1套，产品符合《安全阀安全技术监察规程》的要求。 | “安全阀密封试验装置1套，产品符合《安全阀安全技术监察规程》要求”含义不明确，应明确具体配置要求，以便于到货验收，避免产生纠纷。 修改为：9、安全阀密封试验装置：法兰式与螺纹式各1套。①法兰式（DN25～DN200）1套，所配法兰须覆盖DN25～DN200，法兰材质:不锈钢，自带储水槽(材质不锈钢或黄铜)；②螺纹式（1/2″～3″）1套，密封塞材质：橡胶+塑料管，附一只玻璃量杯；产品符合《安全阀安全技术监察规程》附件F的要求。 |
| 27 |  |  | 三、14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台，…； | 14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台,要求：打印速度0-24页/分、类型黑白、最大支持幅面A4、连接方式USB； | 不采纳 | 规定的太细，而且提出的技术要求配置很低，不同意更改。 | 同意 |
| 28 |  |  | 三、14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台，气动打标机1台。 | 14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台，气动打标机1台，要求：打标范围170*110mm;打印深度0.01～1mm。 | 部分采纳 | 修改为：14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台；气动打标机1台，要求：打标范围不小于80*50mm；打印深度0.01mm～1mm。 | 气动打标机使用时噪声大，应修改为激光打标机。 修改为：14、校验软件1套、预装正版win10系统的工业一体机1台，激光打印机1台；激光打标机1台，要求：打标范围不小于80*50mm；打印深度0.01mm～1mm。 |
| 29 |  | 安全阀离线校验台 | 三、1、校验台本体1台；所需的全套管路1套； | 1、校验台本体1台；所需的全套管路1套（全套管路材质304不锈钢管，承压20000PSI；连接方式为卡箍式，低压针阀承压25MPa）。 | 不采纳 | 只要满足功能要求即可，修改意见的要求太具体，不同意更改。 | 同意 |
| 30 |  |  | 三、6、安全阀密封试验装置1套； | 6、安全阀密封试验装置（ DN15-DN100、DN100-DN300、DN300-DN500 、材质有机玻璃）和气泡量杯（材质黄铜、外罩防爆透明复合材料、尺寸195*87*60mm、口径4分）1套； | 不采纳 | 本条修改为：安全阀密封试验装置1套，产品符合《安全阀安全技术监察规程》要求。 | “安全阀密封试验装置1套，产品符合《安全阀安全技术监察规程》要求”含义不明确，应明确具体配置要求，以便于到货验收，避免产生纠纷。 修改为：6、安全阀密封试验装置：法兰式与螺纹式各1套。①法兰式（DN25～DN200）1套，所配法兰须覆盖DN25～DN200，法兰材质:不锈钢，自带储水槽(材质不锈钢或黄铜)；②螺纹式（1/2″～3″）1套，密封塞材质：橡胶+塑料管，附一只玻璃量杯；产品符合《安全阀安全技术监察规程》附件F的要求。 |
| 31 |  | 安全阀定压校验台 | 一、1、最大校验通径：DN200mm ，最高校验压力：35MPa； | 1、最大校验通径：DN25-200mm ；最低校验压力：≥35MPa | 采纳 | 修改为：校验通径范围不低于：DN25～200mm ；最低校验压力：≥35MPa | 最低校验压力：≥35MPa的表述有误；当校验通径200mm时，对校验压力是否有要求？ 修改为：1、校验通径范围：DN25～200mm；校验压力：0～35MPa。 |
| 32 |  |  | 一、2、气动夹紧结构，根据不同口径和压力的1～9吨夹紧力无级可调节结构； | 2、气动或者液压夹紧结构，根据不同口径和压力的1～9吨夹紧力无级可调节结构或者采用气驱液液压夹紧。 | 采纳 | 修改为：2. 气动或者液压夹紧结构，根据不同口径和压力的1～9吨夹紧力无级可调节结构或者采用气驱液液压夹紧。 | 同意 |
| 33 |  |  | 二、6、内部管路要求采用不锈钢管； | 6、内部管路要求采用不锈钢管。全套管路材质304不锈钢管，承压20000PSI，连接方式为卡箍式，高压针阀材质316不锈钢承压20000PSI138MPa | 部分采纳 | 材质明确为某一材质，指向性太强。 修改为：6、内部管路要求采用不锈钢管，不锈钢材质为304及以上级别。 | “不锈钢材质为304及以上级别”表述不明确，应修改。现在没有304这个牌号，不锈钢材料没有级别高低之分。 修改为“6、内部管路要求采用奥氏体不锈钢管” |
| 34 | 锅检包4 | 工业内窥镜 | 2.1.2 镜头材质：钛合金 | 2.1.2 镜头材质：钛合金、314不锈钢、321不锈钢等。 （钛的耐碱腐蚀性不如不锈钢，并且钛的使用寿命和酸碱的浓度及使用时间的长短和温度都有关系，故而不能准确定义钛合金的使用寿命。作为镜头材质，钛合金并不具有特别的品质优势。） | 不采纳 | 钛合金具有强度高、耐腐蚀性好、耐热性高的特点。更加适用于管道内部检测。钛属于一种热力学不稳定金属，它容易与空气生成天然的氧化膜，这层氧化膜使得它的耐腐蚀性比不锈钢更好。 | 同意 |
| 35 |  |  | 2.1.4 景深：500mm～∞ | 2.1.4 景深：100mm～+∞ | 采纳 | 修改为：2.1.4 景深：100mm～+∞ | 同意 |
| 36 |  |  | 2.1.5 视场角：≥80° | 2.1.5 视场角：≥120°。 （视场角小于120°的话意味着过小的视野，不利于快速发现缺陷） | 不采纳 | 经调研几家厂家，红外夜视的100万像素摄像头视场角最大只能做到80°，而且120°视场角所成像出来的图片会有畸变，影响判断。 | 同意 |
| 37 |  |  | 2.2.8 图片分辨率：1280*720 | 2.2.8图片显示分辨率：1920×1080 （越高的分辨率越有利于用户发现细微的变化） | 不采纳 | 100万像素摄像头的分辨率就是1280*720，图片分辨率保持与摄像头的一致，效果最好。 | 同意 |
| 38 |  |  | 2.3.4 ▲机身重量：≤0.5kg（含电池重量） | 2.3.4 机身重量：≤0.5kg（含电池重量）。 （在本设备中，重量并非核心参数，影响建议取消三角号限制。） | 不采纳 | 电站锅炉检验需高工作业，内窥镜重量越轻，携带使用起来更方便省力，重量是重要的参数。 | 同意 |
| 39 |  | 燃气PE管道定位仪 | 一、1、听音和数显二合一接收机，数显的非听音探测模式探测时可不需要耳机； | 1、听音或智能数显或听音和数显二合一接收机。 | 不采纳 | 首先，听音和智能数显是两种不同的模式，通过多种模式探测同一个点可以提高管道探测的可信度。其次，在检验过程中除了关注探测精度，还需考虑实际工作效率。通过咨询了相关的PE管道检测公司，了解到以下事实，听音的工作效率较高，工作效率差不多是数显的2倍，但是数显更直观和易于保留呈现结果。综上所述，要根据现场的应用环境判断到底使用哪种探测方式，故而两种检测方式缺一不可。 本条修改为：1、听音和智能数显二合一接收机，数显的非听音探测模式探测时可不需要耳机； | 同意 |
| 40 |  |  | 一、3、频率和功率可调节，频率输出有4种模式，有恒频、双变频和三变频及脉冲。根据探测距离远近、输出功率多档可调，近距中距远距各种情况无盲区探测。 | 3、频率和功率可调节，频率输出可以根据需要探测的距离、深度、精度进行调节。根据探测距离远近、输出功率多档可调，近距中距远距各种情况无盲区探测。 | 不采纳 | 在燃气PE管道探测过程中，极容易受周边声音干扰，如果采用单一的滤波技术只会过滤掉一部分干扰信号，但是无法完全屏蔽掉周边车辆经过等产生的噪音，通过增加频率输出方式，在一种频率无法更好的确定管道位置的情况下，可以更换多种频率输出模式，有效的区别周边声波的频率，可以更大程度的提高探测结果的可信度。 | 同意 |
| 41 |  |  | 6.1通讯模式：LORA直序扩频； 6.2电池：7.4V ≥2800mAH； 6.3续航时间：≥20h； 6.4数据格式：FSK/GFSK调制； 6.5无线频段：300～1200MHz； 6.6通讯距离：≥2.5km； 6.7天线长度：≥24cm； 6.8重量：≤210g； 6.9尺寸：≤80mm×170mm×30mm。 7、听音接收机技术参数： 7.1频率范围：0～4000Hz； 7.2放大倍数：≥500倍； 7.3数字带通滤波器通带与阻带比：＞50dB； 7.4数字带通滤波器通带宽：20Hz，40Hz，60Hz，80Hz，100Hz，200Hz，300Hz， 400Hz，500Hz，600Hz，700Hz，800Hz，900Hz，1kHz，2kHz，4kHz共16档； 7.5数字带通滤波器中心频率：以10Hz为单位步进； 7.13听音输出：头戴式高保真蓝牙耳机； 7.15 …可存储声音和图像； | 删除这些参数或增加一句话：如投标产品仅采用智能数显技术，只要满足同等定位和测深功能，可以无需单独配置人工听音硬件，第7部分可以不用满足。 目前最先进的定位技术为智能数显技术，这部分技术比较低端且技术参数有排他性，导致更先进的智能数显技术不能投标。 | 不采纳 | 此问题与第1点意见相同，选择听音和智能数显一体机是为了兼顾效率和功能的考量，并且两种技术相互验证也可提高可信度。不采纳意见与第1条相同。 | 同意 |
| 42 |  |  | 2.1…蓝牙耳机及耳机线 1 个；蓝牙和有线双用；蓝牙耳机充电器 1 个；BDS信号接收器 1 个；…； 2.3 …发射机遥控器 1 个；遥控器充电器 1 个；24V专用充电宝1个；… | 删除这些参数或增加一句话：如投标设备为智能数显设备只要满足同等功能，可以无需单独配置听音硬件和遥控硬件。 | 不采纳 | 此问题与第1点意见相同，选择听音和智能数显一体机是为了兼顾效率和功能的考量，并且两种技术相互验证也可提高可信度。不采纳意见与第1条相同。 | 同意 |
| 43 | 包8 | 48通道防爆声发射系统 | 1.1主机应采用计算机一体化设计功能，具有独立运行功能（无须连接外部笔记本电脑或平板、主机等）,主机内置高性能CPU、≧4G内存、≧1TB硬盘、互联网接口及Windows中文操作系统功能，计算机应采用新一代PCIE总线，PCIE声发射采集卡应采用插在主板的插槽中,每个PCIE采集卡应具有≧8个声发射采集通道，并且每个采集卡的采集速度应具有并行同步采集处理功能，不会随着采集卡或者通道数增多而降低采样率、采样精度或者采集速度。为方便不同现场同时检测，需要两台主机可以单独同时在不同地点使用，也可以联机组成≧48通道使用，每台主机应具有压力容器和常压储罐检测数据采集分析功能。 | 1.1主机采用计算机一体化设计或分体化设计，计算机配置高性能CPU、≧4G内存、≧1TB硬盘、互联网接口及Windows中文操作系统功能，每块声发射卡采集通道数≤8个声发射采集通道，每个通道的采集参数可以单独设置。为方便不同现场同时检测，需要两台主机可以单独同时在不同地点使用，也可以联机组成≧48通道使用，每台主机应具有压力容器和常压储罐检测数据采集分析功能。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 44 |  |  |  | 主机采用工业级设计，便捷性高，运维成本低，采用PCI总线，每个板卡支持串联≥20个声发射采集通道，减少工作时间，提高工作效率，并且每个采集速度具有同步采集处理功能，不会随着采集卡或者通道数增多而降低采样率、采样率精度或者采集速度。为方便两个不同现场同时检测，单个主机可实现40通道能力和60通道能力，并且可以两台主机联机组成100通道能力。每台主机都具有压力容器和常压储罐检测数据采集分析功能，并且无需电子狗，随时随地可以对采集数据进行分析和查看。软件可在任何Windows电脑上安装使用，不受任何限制。（可配置不间断电源，防止中途断电失数据） | 部分采纳 | 采纳序号1.10删除独立运行功能。 不采纳PCI总线。PCI-E是一种高速串行计算机扩展总线标准，旨在替代旧的PCI、PCI-X和AGP总线标准。PCIe属于高速串行点对点双通道高带宽传输，所连接的设备分配独享通道带宽，不共享总线带宽。 采纳可配置不间断电源，防止中途断电失数据）。 其余参数高于原参数，不采纳。 | 同意 |
| 45 |  |  |  | 声发射主机与计算机采用独立式设计，USB方式通讯，计算机可以是笔记本电脑或者工控机，笔记本及工控机都能满足高性能CPU、8G以上内存、1TB以上硬盘、互联网接口及Windows中文操作系统功能。工控机内置于高防护便携式机柜，可满足长期监测现场应用。连接笔记本时可满足现场短时间检测。 声发射采集卡每卡4通道，采样精度可同时满足10Mbps/16bit，通过2台可独立使用声发射主机级联组成48通道大通道声发射系统。两台主机可以单独同时在不同地点使用，也可以联机组成≧48通道使用，每台主机应具有压力容器和常压储罐检测数据采集分析功能。 | 不采纳 | PCI（PCIE）比USB传输更稳定，更耐用。已有四家以上厂家回函满足该要求。 经调研：市面上已有四家以上满足8通道，采集卡通道少，要满足48通道主机就会变得异常笨重。 | 同意 |
| 46 |  |  | 1.2主机应具有无人值守过程断电通电自启动功能，接通电源即自动启动Windows操作系统，自动开始声发射数据采集，自动存储到主机硬盘功能。主机应具有在-30℃～70℃的温度下正常工作的宽温功能，设备功耗≦15W。主机箱防护等级应≧IP66，应具有防尘、防雨、防震、防水、防雷击功能，可长期放在户外独立进行数据采集存储与数据滤波，应具有220伏交流电及12伏直流电两种供电功能。 | 1.2声发射主机箱可容纳通道数≥38个，应具有220伏交流电及24伏直流电两种供电功能。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 47 |  |  |  | 主机应具有通过局域网实现长距离检测功能，并且主机可以放置在安全区以外工作，单模块功耗≦1.8W。采集模块防护等级应≧IP67，数字模块使用温度：-30℃～+60℃，传感器使用温度-20℃～+100℃。应具有防尘、防雨、防震、防水、防雷击功能，可长期放在户外独立进行数据采集存储与数据滤波，应具有220伏交流电和通过电池供电功能。 | 部分采纳 | 采纳使用温度-30℃～+60℃。 采纳电池供电功能。 不采纳取消无人值守自启动功能。 采纳配备不间断电源供电功能（配备后也可实现无人值守，也无需自启动）。 需要加上附加条款：不间断电源单独持续工作时间不少于4小时。 | 同意 |
| 48 |  |  |  | 主机具有无人值守过程断电通电自启动功能，接通电源即自动启动Windows操作系统，自动开始声发射数据采集，自动存储到主机硬盘功能。主机应具有在-10℃～45℃的温度下正常工作。 设备满负荷功耗≦300W。 当采用工控机及机柜组合做长期监测时整体防护等级满足IP66，应具有防尘、防雨、防震、防水、防雷击功能，可长期放在户外独立进行数据采集存储与数据滤波，整体采用220V交流供电或采用逆变器电源供电。 | 不采纳 | 南方夏季室外中午温度常常高于40℃。仅有45℃无法满足要求。 对设备功耗的要求是为了提高仪器使用电池供电的时长。过高的功率需要将电池做大变得笨重。 | 同意 |
| 49 |  |  | 1.3探头为30KHz常压储罐检测与150KHz压力容器检测用防爆一体化探头,供电电压≦5v；应具有传感器自动测试模块。应具有CE和Ex标识的防爆证书。 | 探头为20kHz～100kHz常压储罐检测与100～300kHz压力容器检测用防爆探头,供电电压≦5v；应具有传感器自动测试模块。应具Ex标识的防爆证书。 | 部分采纳 | 采纳修改探头频率参数。探头参数：30kHz～60kHz常压储罐检测与100～400kHz压力容器检测用防爆探头。 采纳应具Ex标识的防爆证书。 | 同意 |
| 50 |  |  |  | 探头为40kHz常压储罐检测与150KHz压力容器检测用防爆一体化探头,供电电压≦5v；具有传感器自动测试模块。具有CE和Ex标识的防爆证书 | 采纳 | 采纳修改探头频率参数。探头参数：30kHz～60kHz常压储罐检测与100～400kHz压力容器检测用防爆探头。 采纳应具Ex标识的防爆证书。 | 同意 |
| 51 |  |  | 1.4 系统应具有其他外参数（如压力、温度、振动、应变、气象等）采集功能，能够与采集时钟同步，并同时应具有撞击驱动（产生声发射撞击才开始采集）与时间驱动（按照一定的时间间隔周期性采集）的功能。单台系统可集成的外参数通道≧6个，外参数采集的数据应能直接转换与显示为工程与物理单位。 | 系统应具有其他外参数（如压力、温度。）采集功能，能够与采集时钟同步，并同时应具有撞击驱动（产生声发射撞击才开始采集）与时间驱动（按照一定的时间间隔周期性采集）的功能。 | 不采纳 | 因传感器种类过多，不便于现场使用 | 同意 |
| 52 |  |  | 1.5声发射定位的准确度与采样精度有关，为保证数据采集的精度和定位的准确度，A/D采样精度应≧18位，采样率应≧10M/S。 | 声发射定位的准确度与采样精度有关，为保证数据采集的精度和定位的准确度，A/D采样精度应≧18位，采样率应≧4M/S。每个通道独立A/D不能多个通道共用A/D。 | 不采纳 | 4M/s采样率过低 | 同意 |
| 53 |  |  |  | 数据采集的精度和定位的准确度，A/D采样精度16位，采样率应10M/S。 | 不采纳 | 经对比，低精度的A/D芯片会出现定位不准的情况，该条也是为了避免个别厂家用低价值仪器以次充好。 | 同意 |
| 54 |  |  | 1.6每个通道应具有软件控制硬件实现的模拟滤波功能、数字滤波功能、图形滤波功能、数据文件滤波功能。前端滤波功能应可以根据上升时间、计数、能量、持续时间、幅度、平均频率、峰值计数进行自由选择。 | 1.6每个通道应具有模拟滤波功能、数字滤波功能、图形滤波功能、数据文件滤波功能。前端滤波功能应可以根据计数、能量、持续时间、幅度等参数选择。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 55 |  |  | 1.7 定位软件应具有≧6个定位组功能。软件应具有护卫传感器功能，用于定位的噪音排除功能。定位选项应具有允许外部事件，允许重叠事件，允许不确定事件，失效相关性，剔除事件等功能。 | 1.7 定位软件应具有≧6个定位组功能。软件应具有护卫传感器功能，用于定位的噪音排除功能。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 56 |  |  | 1.9每一通道在数字化前必须具有模拟滤波器以达到抗频混的效果。每个测试通道应具有至少由软件控制硬件实现的2个高通及2个低通滤波并可任意组合成4个频率滤波段。此滤波块为硬件模拟滤波块，通过软件控制选择滤波频带。不能以数字化后的数字滤波器取代数字化前的模拟滤波器。 | 1.9每一通道在数字化前必须具有模拟滤波器以达到抗频混的效果。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 57 |  |  |  | 通道为数字化前端设计，不会因线缆长短不一造成数据衰减从而造成信号误差。每个数字化前端通道具有软件控制硬件实现高低通滤波，通过软件控制选择滤波频带。 | 不采纳 | 提的要求已高于原参数 | 同意 |
| 58 |  |  | 1.10系统具有至少如下三种运行模式：独立运行（无须连接外部计算机或笔记本）；高速以太网远程连接笔记本或计算机控制运行；连接鼠标、键盘、显示器控制运行。系统必须具有光纤网络转换器，可实现远程光纤网络连接、控制与系统扩展。 | 1.10系统配置的计算机具有高速以太网远程连接笔记本或计算机控制运行；连接鼠标、键盘、显示器控制运行。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 59 |  |  |  | 系统具有三种运行模式：无线链接笔记本电脑、有线链接笔记本电脑、通过网络实现远程控制，无需外接显示器，鼠标，键盘控制运行。 | 采纳 | 该条可删除独立运行（无须连接外部计算机或笔记本） 修改为：1.10仪器最少配置48个压力容器检测用探头和32个常压储罐用探头以满足3000立方米球罐和10万立方米常压储罐的GB/T 18182和NB/T 47013声发射检测要求。并配置充足的连接线缆及相应工装，以满足距离设备50米检测需要。 | 同意 |
| 60 |  |  |  | 系统具有如下三种运行模式：独立运行（无须连接外部计算机或笔记本）；高速以太网远程连接笔记本或计算机控制运行；连接鼠标、键盘、显示器控制运行。系统必须具有光纤网络转换器，可实现远程光纤网络连接、控制与系统扩展。 | 采纳 | 该条可删除独立运行（无须连接外部计算机或笔记本） | 同意 |
| 61 |  |  | 1.11软件为中文化WINDOWS环境下实时声发射采集/分析一体化软件，包括参数和波形采集、外参量输入采集。实时波形、参数表、声发射参数及波形特征参数的多参数分析、相关分析、3-D图解分析、线图、点图、直方图、统计图等。除了能够提取基本的声发射征参量外，系统软件必须具有以下参数的实时提取和分析功能：峰值计数、平均频率、回荡频率、初始频率、绝对频率、频域质心、局部功率谱能量。应具有峰值定义时间（PDT）、撞击定义时间（HDT）及撞击闭锁时间（HLT）设置的功能。 | 1.11软件为中文化WINDOWS环境下实时声发射采集/分析一体化软件，包括参数和波形采集、外参量输入采集。实时波形、参数表、声发射参数及波形特征参数的多参数分析、相关分析、3-D图解分析、线图、点图、直方图、统计图等。除了能够提取基本的声发射征参量外，系统软件必须具有以下参数的实时提取和分析功能：峰值计数、回荡频率、初始频率、频域质心、最大幅值频率。应具有相关参数设置功能。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |
| 62 |  |  |  | 软件为中文化WINDOWS环境下实时声发射采集/分析一体化软件，无需电子狗，包括参数和波形采集、外参量输入采集。实时波形、参数表、声发射参数及波形特征参数的多参数分析、相关分析、3-D图解分析、线图、点图、 直方图、统计图等。除了能够提取基本的声发射征参量外，系统软件必须具有以下参数的实时提取和分析功能：峰值计数、平均频率、回荡频率、初始频率、绝对频率、频域质心、局部功率谱能量。应具有、撞击定义时间（HDT）及撞击闭锁时间（HLT）和最大持续时间设置的功能。 | 不采纳 | 所述参数为教材等指导性文件要求必须设置项目，若仪器无需人为设置，可认定该产品满足要求。 | 同意 |
| 63 |  |  | 1.12为了在采集过程中进行数据滤波、波形滤波、实时报警等，软件具有≧4个相应的控制滤波器，可以根据上升时间，计数，能量，持续时间，幅度，平均频率，峰值计数进行自由选择。 | 1.12为了在采集过程中进行数据滤波、波形滤波、实时报警等，软件具有≧4个相应的控制滤波器，可以根据上升时间，计数，能量，持续时间，幅度等参数进行滤波。 | 不采纳 | 参数太简单，无法区分仪器优劣 | 同意 |

表2

| 序号 | 专家评审会提出其他修改意见建议 | 处理情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有些属于计量范畴的技术参数未标注下划线，应整改，以便于仪器设备的到货验收，避免产生纠纷。 | 1.我院在2022年仪器设备采购的招标文件中，将设置这样的条款：投标人须承诺在中标后提供所有属于计量范畴的仪器设备的省级或省级以上计量机构出具的计量证书，其中仪器设备加下划线的参数必须包含在计量证书中。 2.向各仪器设备申购部门发通知，要求对属于计量范畴的重要技术参数标注下划线，重新整理上报仪器设备申购计划表。 |
| 2 | 有规定关键技术参数设置不超过10个，但关键技术参数设定方案中▲和●相加已超过10个，应修改。 | 每个采购包的关键技术参数不超过10个，关键技术参数在序号前标注▲。当申购部门上报的关键技术参数多于10个时，在关键技术参数和一般参数之间增加一个等级，标注为●。一个采购包中标注为●的不超过10个。标注▲的参数赋予的分值多，标注●的参数赋予的分值次之，一般参数取平均数，分值低。 |
| 3 | 锅检仪器设备申购表序号3中的“现场金相检测仪”的产品配置清单技术参数只有1项；而序号4中的“现场金属组织检测仪”的技术参数中，同样是产品配置清单，却有26项参数，应统一。 | 序号4中“现场金属组织检测仪”的“三、产品配置要求”归并为1项 |
| 4 | 锅检“全聚焦相控阵”技术参数第1项“★1、认证：至少应符合 ISO 18563-1：2015”，这条参数设置是否合理？是否存在排他性？ | 本条参数修改为：★1. 应提供符合 ISO 18563-1：2015标准的认证证书。不存在排他性问题，经调研，这条要求至少三家供应商能满足要求。 |
| 5 | 锅检“激光甲烷遥测检测仪”中的“6、防护等级：防水防尘”，应明确防水防尘等级。 | 修改为“6. 防护等级：IP65” |
| 6 | 锅检仪器设备申购表中序号5“里氏硬度计”有标注▲和●，但序号6同样是“里氏硬度计”却没有标注▲和●。 | 经与申购部门沟通，申购部门同意序号5“里氏硬度计”参数中序号3、4、5上标注的●取消 |
| 7 | 锅检仪器设备申购表中序号10和11技术参数中提升力，序号11未标注▲ | 锅检申购表序号11“磁粉探伤仪”为常规低值仪器，经与申购部门沟通，申购部门同意第3项标注的▲取消 |
| 8 | 有些金额小的仪器设备技术参数有标注▲和●，但有些金额大的仪器设备未标注▲和●，这和关键技术参数的设置原则不符。特检和锅检的申购表中都存在这种问题。 | 技质部与申购部门沟通。对于一般常规的、低值的仪器设备有标注▲和●的，建议调整为在价值较高的仪器设备的重要技术参数上标注▲或●，但同时尊重申购部门的意见。 |
| 9 | 评审因素设定方案的依据未明确，要说明设定价格项满分32分，商务项11分，技术项57分的依据。 | 仪器设备的政府采购公开招标一般采用综合评分法。评审因素有三项：价格、商务和技术。 2022年采购招标文件中各项评审因素设定方案为：价格项满分32分，商务项满分11分，技术项满分57（其中技术性能和功能51分，产品配置情况3分，产品佐证材料3分）。满分100分，锅检和特检相同。 理由是： 1.财政部2017年87号令，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，“货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；”对技术部分和商务部分的分值没有明确规定。通常商务部分中如业绩、信誉、人员培训等这些商务条款的评审因素，占总分比值一般在10％至20％之间。 2．经过申购部门询价和技质部的再询价，以及参考往年采购价格，仪器设备的控制价比较实。价格分值的占比应取低，避免价格分高但技术项得分低的投标人中标，确保采购产品质量。 3. 商务部分的评分因素（业绩、培训、售后服务、质保承诺）比较客观的，比较简单。因此商务分的占比也尽量取低。 4.我院采购的仪器设备绝大多数是专用设备，技术标准不统一，有些技术参数条款多，产品配置要求各种各样，属于计量范畴的参数需要提供计量证书，技术比较复杂。供应商对设备技术参数和功能的响应程度直接关系到采购产品的质量，因此技术项分值的占比应尽量取高。 注：产品配置情况包含备品备件、专用工具、附件的配置情况高低端、软件是否免费升级等。产品佐证材料包含满足技术参数和功能要求的证明材料。 |

注：关键技术参数设置根据专家评审会意见进行了调整，最终设置方案以招标文件为准。