## Sheet1
2022年特检和锅检紧急采购项目供应商公开见面会收集意见和建议处理结果汇总表
序号 | 仪器包 | 仪器名称 | 原技术指标 | 技术指标修改意见或建议 | 是否采纳 | 不采纳理由或修改建议 | 备注
1 | 锅检包1 | 超声波测厚仪 | 1、支持单晶及双晶探头模式； 2、钢材检测厚度范围1.0～500mm； 3、钢材检测温度范围-20～500℃； 4、声速范围：600 m /s ～ 18000m /s； 5、单晶探头分辨率：0.01毫米 ； 6. 探头频率范围 标准：2.25 MHz～30 MHz（-3 dB）； 7.高穿透（单晶选项）：0.50 MHz～30 MHz（-3 dB）； 8、支持AA电池或USB充电； 9、探头：5MHz，φ11mm，直角形式，支持高温（500℃及以上）、支持DN25mm及以上管径测厚。 | 建议修改为型号MT660的技术指标如下： 一、性能要求： 适用于测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波良导体的厚度，具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正。▲回波回波模式下无需校准零点，可以穿透涂层进行厚度测量而不计入涂层厚度，还可进行扫描测厚。 二、技术参数： ▲1、测量范围：发射-回波模式下，(0.65～600)mm，回波-回波模式下，(3～100)mm 2、示值误差：±0.04mm（≤10mm时）；±0.4%Hmm(>10mm时)；H为被测物厚度 3、分辨率：0.001mm 4、声速范围：(1000～19999) m/s 5、测量频率：单点测量时每秒钟7次、扫描模式每秒钟16次 6、屏幕显示：彩色320×240 TFT液晶屏，背光亮度可调 7、数据存储：可存储管理100组（每组最多100个）厚度数据 8、通讯打印：支持蓝牙通讯和USB2.0通讯，可使用便携式蓝牙热敏打印机打印测量报告 三、配置要求： 主机1台、窄脉冲测厚探头1个、微径探头1个、耦合剂1瓶、热敏打印机1台、ABS仪器箱1只、USB通讯线缆1条、数据处理软件1套（电子版）。 | 不采纳 | 原公示计划表中的型号规格、生产厂家仅供参考。原技术指标无明确指向性和排它性。 | 古雷检验中心