## 锅检龙岩分院
附表1-1 2024年仪器设备技术参数及验收方法明细表-锅检汇总
序号 | 名称 | 预算 （万元） | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 电化学综合测试仪 | 75 | 无 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | ★要求在同一杯样品中，连续测定锅水中pH、酚酞碱度、电导率、总碱度、Cl根；以及给水/原水中pH、总碱度、电导率、Cl根和硬度。测定结果可同时用于计算溶解固形物，相对碱度，固氯比等项目； | 实验操作验收证明，基于《GBT 34322-2017 锅炉用水和冷却水水质自动连续测定》国标实验流程要求，实现单样品全自动多参数的电化学相关项目连续测试。
|  |  |  | 1.2 | ▲仪器必须具备“if…then…”逻辑判断功能，必须具备平行滴定功能，可同时控制两个驱动器在两个不同滴定杯中进行相同或者不同的滴定反应；（要求为标准配置功能） | 实验操作验收证明，在软件方法中编辑调用相关逻辑判断功能和进行平行测试实验验证。
|  |  |  | 1.3 | ▲每台主机可同时连接驱动器≥9个，均可用于滴定、加液、配液、移液、稀释等用途；驱动器必须外置于主机，采用由顶部往下驱动方式； | 实验操作验收证明，使用驱动器应用操作各类用途。产品技术资料验证。
|  |  |  | 1.4 | 滴定管可以实现将残留的液体排空，可完全实现自动排空、清洗、充液、滴定和液体转移的过程，并且在运行过程中可以提前充分将管内气泡排出； | 实验操作验收证明，仪器无需任何人工装卸实现液体多通道运动，实现全自动无死体积排空。
|  |  |  | 1.5 | 螺旋桨搅拌器可正反双向搅拌控制，不低于10档变速，搅拌速度或者力矩可以随溶液粘度的变化调整； | 产品技术资料验证，软件操控验证。
|  |  |  | 1.6 | 自动样品处理器位数≥14位，样品杯容量≥200ml；具备3个以上串行扩展接口，可连接额外的配液器、滴定管单元辅助设备； | 产品技术资料验证，样品位数、容量及接口数量清点验证
|  |  |  | 1.7 | 测量范围：电位：±1200.0mV，pH值：-13.000～20.000，温度：-150.0～+250.0℃，极化电流：-125.0～+125.0μA，极化电位：-1250～+1250mV；测量分辨率：电位0.1mV，pH值0.001pH，温度0.1℃； | 产品技术资料验证，软件测试谱图数值验证。
|  |  |  | 1.8 | 电位示值误差：≤±0.10%FS；电计示值重复性≤0.05%； | 根据计量规程计量结果验证
|  |  |  | 1.9 | 滴定管分辨率：1/10000或更优，滴定管加液误差（20mL）：≤±40 μL（0.2%），滴定管具备50mL规格可选，并都可用于滴定分析； | 产品技术资料验证
|  |  |  | 1.10 | 电导测量范围：0.005-20ms/cm；电导测量温度电极：PT1000,测量温度范围：0-70℃。 | 产品技术资料验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 测试仪主机：1台 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 上端螺旋搅拌器：1个 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 驱动配液器：4个 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.4 | 滴定管：20ml滴定管3个,10ml滴定管3个 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.5 | 中文电脑控制软件1套 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.6 | 银电极1根，数字智能水相PH复合电极2根，钙离子选择电极2根，非水相PH复合电极1根 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.7 | 指示电极电缆2根，数字智能电极电缆1根，USB 连接线2根 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.8 | 电导测定控制模块一套（五环电导电极1根） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.9 | 自动样品处理器1套 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.10 | 样品管1包/1000个 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.11 | 品牌笔记本电脑1台 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.12 | 产品相关说明书保修卡等文件资料1套 | 供货清点数量验证