## Sheet1
附表1-1 2024年仪器设备技术参数及验收方法明细表（特检南平分院）
序号 | 名称 | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 电梯乘运质量测试仪 | 否 | 1.1 | 采用不小于7寸触摸屏，无需外接PC机或其他终端，即可显示所有的测量过程、测量波形、测量结果、测量报告。 | 现场测试验收
|  |  | 1.2 | 测量范围：加速度为-2g～+2g，噪声为30～90db（A）。 | 现场测试验收
|  |  | 1.3 | 分辨率：加速度为≤0.1mg；噪声为≤0.05db。 | 现场测试验收
|  |  | 1.4 | 加速度测量精度：在X、Y、Z三个方向的振动加速度频率响应相对误差≤2% ，X、Y、Z三个方向的振动加速度线性度相对误差≤1% 。 | 计量证书
|  |  | 1.5 | 至少自带8G内存，支持外部TF卡存储；支持数据批量导出、删除操作。 | 现场测试验收
|  |  | 1.6 | 应配置PC端分析软件：可以显示ISO滤波，低通滤波，加速度，加加速度，RMS，FFT，VSUM波形和原始波形；可以在PC端支持波形打印和报告打印功能。 | 现场测试验收
|  |  | 1.7 | 应支持蓝牙、USB等数据传输方式，在PC端和仪器之间方便传输。 | 现场测试验收
|  |  | 1.8 | 应内置可充电锂电池，至少可连续工作6小时。 | 现场测试验收
|  |  | 1.9 | 设备应符合《GB/T24474.1-2020乘运质量测量第1部分：电梯》测试标准，用于对电梯运行质量进行测量。可一次性测量电梯运行噪音、速度、加速度、电梯抖动V95, A95、Pk/Pk等值；可测量垂直电梯上下行制停距离、制停加/减速度、制停时间以及电梯意外移动距离。可自动统计超标振动点及其相应数值、所处位置；测量边界值可自主设定。应具备频谱分析功能能够在现场帮助判断电梯主要零部件故障、定位故障点。应具备乘运质量比对功能，可在同一张波形图上显示前后两次测量结果波形，并自动生成测试比对报告，方便用户对同一台电梯整改前后乘运质量进行比对。 | 现场测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 标准配置 | 现场清点验收
2 | 自动扶梯运行关键参数测量与评价系统 | 否 | 1.1 | 设备应符合《GB/T24474.2-2020乘运质量测量第2部分：自动扶梯和自动人行道》测试标准，用于自动扶梯乘运质量测量与评价。可进行自动扶梯梯级和扶手带同步率测量、梯级和扶手带实时速度测量、扶梯主制动器和附加制动器试验中的制动距离、最大减速度、平均减速度、最大速度、动作速度、制动器响应时间、最大速度时刻、开始溜车时刻的测量，可用于扶梯的噪声测试。 | 现场测试验收
|  |  | 1.2 | 采用不小于7寸触摸屏，无需外接PC机或其他终端，即可显示所有的测量过程、测量波形、测量结果、测量报告。 | 资料核查，现场测试验收
|  |  | 1.3 | 测量范围：加速度为-2g～+2g，噪声为30～90db（A）。 | 资料核查，现场测试验收
|  |  | 1.4 | 分辨率：加速度≤0.1mg（0.001m/s2），麦克风≤0.05db，速度≤0.01m/s； | 现场测试验收
|  |  | 1.5 | 在X、Y、Z三个方向的振动加速度频率响应相对误差≤2%（测量频率范围：2-80HZ），X、Y、Z三个方向的振动加速度线性度相对误差≤1%（测量频率：16HZ，标准加速度峰值范围10-500mg）。 | 计量证书
|  |  | 1.6 | 传输距离：测速模块与主机无线传输距离大于20m； | 现场测试验收
|  |  | 1.7 | 至少自带8G内存，支持外部TF卡存储；支持数据批量导出、删除操作；支持加速度单位和速度单位可选。 | 现场测试验收
|  |  | 1.8 | 应配置PC端分析软件：可以显示ISO滤波，低通滤波，加速度，加加速度，RMS，FFT，VSUM波形和原始波形；可以在PC端支持波形打印和报告打印功能。 | 现场测试验收
|  |  | 1.9 | 应支持蓝牙、USB等数据传输方式，在PC端和仪器之间方便传输。 | 现场测试验收
|  |  | 1.10 | 应内置可充电锂电池，至少可连续工作8小时。 | 现场测试验收
|  |  | 1.11 | 仪器内设ISO滤波算法、低通滤波、巴特沃兹滤波，测量时可一键切换；测量可自动加载国家标准或手动输入边界值； | 现场测试验收
|  |  | 1.12 | 能够显示采集数据的原始波形/ISO波形及FFT波形，具备频谱分析功能能够在检验现场为扶梯机械故障诊断提供重要依据； | 现场测试验收
|  |  | 1.13 | 具备乘运质量比对功能，可在同一张波形图上显示前后两次测量结果波形，并自动生成测试比对报告，以便对同一台扶梯整改前后的乘运质量进行比对； | 现场测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 标准配置 | 现场清点验收