## Sheet1
附表1-1 2024年仪器设备技术参数及验收方法明细表（锅检南平分院）
序号 | 名称 | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 埋地管道泄漏检测仪 | 否 | 1.1 | 电源：锂电池组，可充电； | 现场测试验收
|  |  | 1.2 | 检测范围不低于：0-9999PPM量程； | 现场测试验收
|  |  | 1.3 | 最小分辩率≤5PPM； | 现场测试验收
|  |  | 1.4 | 适用于城市燃气（主要成分为甲烷）； | 要求计量使用甲烷作为介质
|  |  | 1.5 | 示值误差≤±5%FS | 计量证书
|  |  | 1.6 | 重复性≤2%； | 计量证书
|  |  | 1.7 | 浓度≥50PPM时，必须能够报警； | 计量证书
|  |  | 1.8 | 响应速度≤10秒； | 计量证书
|  |  | 1.9 | 续航时间：大于等于16小时； | 现场测试验收
|  |  | 1.10 | 在-10～40℃温度范围内可正常使用； | 现场测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台、钟式探头1只、针式探头1只、220V电源线1根、滤片20个、皮套1个、导气管3根、随机文件1套 | 现场清点验收
2 | 超纯水机 | 否 | 1.1 | 可生产实验室用三级纯水和超纯水。进水水源：自来水，产水流速：≥10L/h；取水流速≥1.5L/min；纯水箱：≥10L。 | 现场测试验收
|  |  | 1.2 | 三级水：电导率(25℃)≤5us/cm（带温度补偿）；pH值(25℃)：5.0-7.5 | 资料核查，现场测试验收
|  |  | 1.3 | 超纯水：电阻率(25℃)≥18.25 MΩ•cm（带温度补偿） | 资料核查，现场测试验收
|  |  | 1.4 | 主机配置不小于4寸彩色液晶触摸屏，可实时显示各点水质、水温、压力、流量等参数。 | 现场测试验收
|  |  | 1.5 | 主机具有微处理器自动控制功能，可实时在线监测水质，可监控设备RO反渗透系统的纯化能力状态，自动冲洗RO膜。 | 现场测试验收
|  |  | 1.6 | 仪器配备三级外置源水预处理装置，主机机箱采用工程塑料材质，超纯化柱模块双芯一体化设计。 | 现场测试验收
|  |  | 1.7 | 主机具备低压报警功能，具备漏水保护报警功能，具备漏电保护报警功能 | 现场测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 标准配置 | 现场清点验收