## Sheet1
附表
龙岩分院申购2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 是否需前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注（如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 超声波测厚仪 | 否 | 1.1 | 测量范围:支持两种测厚模式，发射-回波模式下，(0.65 ~600)mm;回波-回波模式下，(3~100)mm | 见技术资料 | 2024年已评审过的设备
|  |  | 1.2 | 示值误差:±(0.5%H+0.05)mm，H为被测物体厚度 | 见计量证书
|  |  | 1.3 | 分辨率:0.1mm/0.01mm可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 声速范围:(1000~9999) m/s(可对已知厚度物体反测 声速) | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 探头校准:零点校准、两点校准 | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 显示模式:单点测量、最值测量和差值测量 | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 单位制式:公制或者英制(可选) | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 工作语言:中文、英文可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.9 | 数据存储:可存储管理不少于100组厚度数据 | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 工作电源:可连续工作30小时以上，具有自动屏幕待机 、自动休眠、自动关机等节电功能 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 窄脉冲(透涂层)探头1只 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 支持DN25mm管径的微径探头1只 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.4 | 蓝牙热敏打印机1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.5 | 耦合剂1瓶 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.6 | ABS仪器箱1只 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.7 | USB通讯线缆1条 | 供货清点数量验证
2 | 全站仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 望远镜：最短视距：1.0m；放大倍率：≥30X；分辨率 ：至少3"； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 1.2 | 角度测量：探测方式 ：绝对编码；精度 ：±1"；最小显示：0.1 "； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证,并提供计量证书
|  |  | 1.3 | 距离测量：免棱镜测程 ：1000m ，精度 ：±(2mm＋2×10-6·D)；反射片测程 ：1200m ，精度 ：±(3mm＋2×10-6·D)；单棱镜测程 ：5000m，精度 ：±(1mm＋1×10-6·D)； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证,并提供计量证书
|  |  | 1.4 | 补偿器：补偿范围：±3′； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证,并提供计量证书
|  |  | 1.5 | 工作时间: 连续测距/角度测量：≥ 10小时； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 1.6 | 支持连接陀螺仪进行定向测量。 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 电池组2只 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 充电器1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.4 | 数据线1条 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.5 | 反光片1套 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.6 | 单棱镜1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.7 | 脚架、对中杆及支架1副 | 供货清点数量验证
3 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 常规选型库
|  |  | 1.1 | 提升力：≥45N； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.2 | 综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰； | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 电磁轭重量：小于2kg（含电池）； | 实际开箱证明
|  |  | 1.4 | 连续工作时间：满电工作4小时以上（两个电池）； | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 工作暂载率：100%（可连续不间断工作）； | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 电池配备方式：可更换； | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 充电时间：最长2～4h； | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 黑光辐照度：≥4000µW/cm²； | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 白光强度≥2000lux； | 实际操作证明
|  |  | 1.1 | 电池与磁轭一体化，无需连接线，无需携带电池，密封效果好，绝缘性能强，湿法探伤不渗液； | 实际操作证明
|  |  | 1.11 | 提升力和灵敏度不受电池电量影响，低电量模式下亦可精准检测。仪器自动识别及控制功能，保证在空载时的稳定性。设有电量显示器，实时显示电池电量； | 实际操作证明
|  |  | 1.12 | 一机两用，荧光白光可一键切换，两个独立的光源设计，具备独立的白光照明灯和荧光照明灯，单独控制。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 一体式磁粉探伤仪主机1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 专用电池2块 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 专用充电1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.4 | 调脚工具1个 | 供货清点数量验证
4 | 硬度计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | ▲主机为一体便携式（笔式）； | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 测量范围：（300～900）HLD； | 见技术资料
|  |  | 1.3 | 重复性≤±12HL、误差值≤±12HL； | 见计量证书
|  |  | 1.4 | 测量方向：支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上； | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢； | 见技术资料
|  |  | 1.6 | 硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 仪器主机1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 标准里氏硬度块1块 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 电源适配器1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.4 | 支撑环1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.5 | 仪器箱1个 | 供货清点数量验证
5 | 防爆试验箱 | 否 | 1.1 | 内箱尺寸：≥1200mm（宽）×1200mm（深）×1500mm（高）,内箱及外箱材质：钢板≥10mm； | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 测试产生的烟雾废气可通过顶部的鼓风机通过 管道排放到室外； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证，并现场实物验证
|  |  | 1.3 | 箱门采用高强度合页固定，门上装至少3套防爆锁可固定门，左右两侧各配至少2套防爆链； | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 箱体内部装有至少2套LED灯,并带防爆钢化玻璃； | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 箱门装有至少20mm厚度的钢化防爆玻璃，并配备钢网； | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 配备泄压装置、三色灯、吸气式烟感、自动或手动的二氧化碳灭火装置； | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 箱体底部安装4个万向轮，并配4个固定脚，直径100测试孔≥2个； | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 设备工作电源：AC220V/50Hz，功率≤1KW。 | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 防爆试验箱1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 大理石板1块 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 二氧化碳灭火器1套 | 供货清点数量验证
6 | 静电放电发生器 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 输出电压：0～±20KV，输出电压示值的允差：±5%，输出电压极性：正和负极性（可切换）； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证，并提供计量证书
|  |  | 1.2 | 放电电容：150(1±10%)pF，放电电阻：330(1±10%) Ω； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 1.3 | 放电电流上升时间：0.7 ～ 1ns； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 1.4 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ～ 99.99s 之间； | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 放电次数设定：1～9999或无限次，放电形式：接触放电、空气放电； | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 触发方式：自动、手动、电压自动渐升扫描； | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 设备工作电源：AC220V± 10%，50Hz。 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 静电枪1把 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 尖锥形放电枪头1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 圆球形放电枪头1个 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.4 | 电源线1根 | 供货清点数量验证 |  | 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888-
|  |  | 2.5 | 接地线1根 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.6 | 标准静电放电试验桌1套（含试验台1张、参考接地板1张、垂直耦合版1张、水平耦合版1张、绝缘衬垫1张、带电阻的电缆线2根） | 供货清点数量验证
7 | IOS采集系统 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | ★适配星云型号为NE-12015030004-V001、NE-400100050002-V001的电池充放电测试系统； | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 热电偶温度采集范围；-40℃～+200℃，精度：±0.5℃，通道数≥32CH； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证，并提供计量证书
|  |  | 1.3 | 电压采集范围：-5V～+10V，精度：±0.05%FS，通道数≥32CH； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证，并提供计量证书
|  |  | 1.4 | 通道采集频率：电压板≤200Hz | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 1.5 | 采用以太网和CANFD通讯,，可实现10ms数据采集； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  |  | 1.6 | 设备工作电源：电压AC220V±10%,频率50Hz±2Hz | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 采集系统主机1台 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.2 | 采集板卡4块（含线长5m采样线） | 供货清点数量验证
|  |  | 2.3 | 30m网线1根 | 供货清点数量验证
|  |  | 2.4 | 电源线1根 | 供货清点数量验证
注：1.本表中的设备序号应与采购计划表对应填写； 2.如有需要请标记关键技术参数▲和不允许偏离条款（废标条款）★。一般技术参数不作标记，每个采购项目设置不可偏离技术参数不超过10个，并填写附表1-2不允许偏离条款及设置理由； 3.属于计量范畴的技术参数应增加下划线，标注下划线的技术参数应是可检定或可校准的参数。 4.如选用常规选型库和以前已评审过的技术参数，请勿擅自删改条款内容。如有修改需要的，请在备注里解释说明。未阐明修改理由的，即视为无效修改，将按照常规选型库和以前已评审过的技术参数执行采购。