## Sheet1
技术参数附表
序号 | 名称 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注（如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明）
1 | 智能型便携式金相仪 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  | 1.1 | ▲对焦功能：能够实现自动对焦、自动成像，Z轴方向自动对焦的行程不小于18mm； | 供货实物实际功能演示验证 | 否
|  | 1.2 | 景深功能：能够在被测物体具有30度斜角的时候，实现成像清晰； | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.3 | 防震防抖功能：设备可以防震防抖。在50HZ的震动环境下，在一幅图像中可以显示从不清晰到稳定成像的测试全过程， | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.4 | 现场固定能力：在被测物体是球面或双曲面的时候，设备可以稳定吸附，并可以实现自动对焦、景深融合和防震防抖等功能。 | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.5 | 硬度测试功能：设备具备维氏硬度测试功能，可以用于现场显微维氏硬度的自动打点和检测，维氏压力载荷大小不大于1kg； | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.6 | ▲观察模式：可以在智能终端上和目镜上进行观察。 | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.7 | 镜头指标：目镜10X 视场范围不小于18mm，超大景深物镜10X，景深不小于4.0um；超大景深物镜20X, 景深不小于2.5um；超大景深物镜50X,景深不小于1.8um，放大倍率100X-500X。 | 供货产品标识或产品资料验证，并提供计量报告
|  | 1.8 | 现场自动分析功能：手机上可以进行金相分析，至少包含晶粒度金相分析，球化、老化金相分析，铁素体和珠光体等金相组织相含量分析，球化率分析等等，可添加金相分析标准。最终分析报告可以word文档显示。 | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.9 | 微型抛磨机的功能要求：手持式钢笔大小，带90度转角，转速不低于15000转/分，无极调速，有用于不锈钢等耐耐腐蚀材料的现场电解腐蚀的功能，工作电压为0-30V； | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.1 | 照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；光源连续工作时间不低于 40小时； | 供货产品标识或产品资料验证
|  | 1.11 | 移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm； | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.12 | 吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上； | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.13 | 图像采集功能：图像采集采用5G高速无线摄像头，移动智能终端可作为接收器，可控制显微镜进行一键对焦。图像可实时预览，采集图片可存储于移动智能终端，存储容量不低于512GB；采集图片自带标尺，可图像重命名。 | 供货实物实际功能演示验证
|  | 1.14 | 软件权限：设备配套的软件免费开放使用，可安装于任意数量移动智能终端，不限制安装次数，软件可不设置密码。 | 供货实物实际功能演示验证
|  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  | 2.1 | 智能现场金相显微镜 主机 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.2 | 目镜 10X 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.3 | 物镜 10X 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.4 | 物镜 20X 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.5 | 物镜 50X 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.6 | 显微镜充电器 专用 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.7 | 磁性底座 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.8 | 智能电气自动化控制系统 内置 1套 | 供货清点数量验证
|  | 2.9 | 智能app 1套 | 供货清点数量验证
|  | 2.10 | 深孔转接环 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.11 | 显微维氏硬度计装置 1套 | 供货清点数量验证
|  | 2.12 | 充电式微型快速金相抛磨机1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.13 | 电解腐蚀专用接头 / 1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.14 | 抛磨机专用可充电电源1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.15 | 抛磨机电源专用充电器1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.16 | 专用金相抛磨盘(磨) 120目 20只 | 供货清点数量验证
|  | 2.17 | 专用金相抛磨盘(抛) 1600 目20只 | 供货清点数量验证
|  | 2.18 | 研磨膏 W2.5 4只 | 供货清点数量验证
|  | 2.19 | 专用显微图像采集器1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.20 | 图像采集器适配器1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.21 | 图像接收器1只 | 供货清点数量验证
|  | 2.22 | 专用仪器箱包 1只 | 供货清点数量验证
2 | 铸铁测厚仪 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 否
|  | 1.1 | ★铸铁测量厚度范围：5-50mm，具有TCG和AGC补偿模式； | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 1.2 | PE管测厚范围：5-40mm，高温温度测厚≥350° | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 1.3 | 测量误差：±0.05mm+0.5%x厚度，分辨率0.1、0.01、0.001可调 | 提供计量报告，并现场实物验证
|  | 1.4 | 超声波传播速度：1000-9999 m/s | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 1.5 | 频率范围：0.5-20 MHz（-6dB） | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 1.6 | 增益控制范围：92dB，0.5dB步长 | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 1.7 | 软件须支持数字直接显示、A扫描显示和B扫描显示三种模式； | 现场实物验证
|  | 1.8 | 测量模式：发射-回波、回波-回波 | 现场实物验证
|  | 1.9 | 工作温度范围：-15°C～+55°C | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 1.10 | 电源：内置锂电池，至少12小时工作时间 | 提供厂家印刷版的产品手册或产品说明书或官网公开发布的产品资料佐证
|  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  | 2.1 | 铸铁测厚仪主机1台 | 供货清点数量验证
|  | 2.2 | 铸铁专用探头1个 | 供货清点数量验证
|  | 2.3 | PE管测厚探头1个 | 供货清点数量验证
|  | 2.4 | 高温测厚探头1个 | 供货清点数量验证
|  | 2.5 | 操作手册2份 | 供货清点数量验证
|  | 2.6 | 合格证1份 | 供货清点数量验证
|  | 2.7 | 仪器箱1个 | 供货清点数量验证
3 | 自动闭口闪点测定仪 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） |  | 否
|  | 1.1 | 能自动完成实验步骤并出结果，符合GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》标准的要求。 | 现场操作验收
|  | 1.2 | 采用6.8英寸及以上彩色液晶触摸屏，能设置预设温度、样品名称、延后温度等参数；可自定义设置测试流程，升温速率、搅拌速度、搅拌速率、点火频率、提前点火温度等参数 | 现场操作验收
|  | 1.3 | 有温度与试验时间的函数曲线，并具有误操作提示修改功能；测试过程能自动校正大气压强； | 现场操作验收
|  | 1.4 | ▲配有气电一体式点火头，要求无需人工更换硬件，只通过软件操作就能实现点火方式切换。 | 现场操作验收
|  | 1.5 | 系统具有强制冷却功能，间隔10分钟可进行下一次测试； | 现场操作验收
|  | 1.6 | 火苗能自动引燃和保持，如实验过程中火苗熄灭可自动引燃。 | 现场操作验收
|  | 1.7 | 测量温度范围：室温～400℃，示值重复性≤2℃、示值误差≤±6℃、分辨率：0.1℃； | 现场操作及校准证书验收
|  | 1.8 | ▲升温速度有内置式四种升温模式： 步骤A：（5～6）℃/min 步骤B：（1～1.5）℃/min 步骤C：（2.5～3.5）℃/min 快速模式：（10～15）℃/min | 现场操作验收
|  | 2 | 配置要求
|  | 2.1 | 仪器主机1台； | 现场清点
|  | 2.2 | 油杯2个； | 现场清点
|  | 2.3 | 点火枪1把； | 现场清点
|  | 2.4 | 电源线1根 | 现场清点
4 | UT板板对接焊缝试块 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 否
|  | 1.1 | 该试块应符合NB/T 47013.3-2015标准中对UT板板对接焊缝试块的要求。 | 现场实物验证
|  | 1.2 | 规格尺寸为300mm×300mm×10mm | 现场实物验证
|  | 1.3 | 试块材质为碳钢 | 见技术资料
|  | 1.4 | 焊缝坡口为V型坡口 | 现场实物验证
|  | 1.5 | 试块焊缝上设置有夹渣、未熔合、埋藏裂纹3种缺陷 | 见技术资料或现场实物验证
|  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  | 2.1 | UT板板对接焊缝试块1块 | 供货清点数量验证
|  | 2.2 | 出厂检验合格资料1套 | 供货清点数量验证
5 | UT板板对接焊缝试块 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 否
|  | 1.1 | 该试块应符合NB/T 47013.3-2015标准中对UT板板对接焊缝试块的要求。 | 现场实物验证
|  | 1.2 | 规格尺寸为300mm×300mm×20mm | 现场实物验证
|  | 1.3 | 试块材质为碳钢 | 见技术资料
|  | 1.4 | 焊缝坡口为V型坡口 | 现场实物验证
|  | 1.5 | 试块焊缝上设置有夹渣、未熔合、埋藏裂纹3种缺陷 | 见技术资料或现场实物验证
|  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  | 2.1 | UT板板对接焊缝试块1块 | 供货清点数量验证
|  | 2.2 | 出厂检验合格资料1套 | 供货清点数量验证
6 | UT板板对接焊缝试块 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 否
|  | 1.1 | 该试块应符合NB/T 47013.3-2015标准中对UT板板对接焊缝试块的要求。 | 现场实物验证
|  | 1.2 | 规格尺寸为300mm×300mm×40mm | 现场实物验证
|  | 1.3 | 试块材质为碳钢 | 见技术资料
|  | 1.4 | 焊缝坡口为X型坡口 | 现场实物验证
|  | 1.5 | 试块焊缝上设置有未焊透、未熔合、埋藏裂纹3种缺陷 | 见技术资料或现场实物验证
|  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  | 2.1 | UT板板对接焊缝试块1块 | 供货清点数量验证
|  | 2.2 | 出厂检验合格资料1套 | 供货清点数量验证