## Sheet1
附表1-1
FJSEI FQP-J09-R08-2018
省锅检莆田分院申购2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 多功能数据记录仪 | MDL | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 多功能数据记录仪应用于埋地管道杂散电流检测、阴保有效性评价。 | 实际操作证明
|  |  |  | 1.2 | 管地电位、试片断电电位、交流电压、交流电流、直流电流五个参数同步采集记录。 | 实际操作证明
|  |  |  | 1.3 | 内置卫星模块，自动校准检测时间记录测点坐标；支持现场无GPS信号时采集数据，无需等待设备与卫星通讯。 | 实际操作证明
|  |  |  | 1.4 | 试片电位测量阴保状态，无需中断保护电流即可测得真实电位； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.5 | 仪器可采用电脑或手机蓝牙操控； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.6 | 手机版软件可对设备进行参数设置等操作； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.7 | 记录仪屏幕可实时检测数据，各通道自动切换，可自动识别数据及测试线，下次使用其数据采集存储的文件创建参数默认为上一次的设定值； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.8 | 内置卫星模块，自动校准检测时间，自动记录测点坐标。 | 实际操作证明
|  |  |  | 1.9 | 不小于四通道数据记录； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.10 | 量程范围：直流电位：-30～+30 V、交流电压：0～75 V（RMS）、直流电流：-230～ +230 mA、交流电流：0～230 mA； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  |  | 1.11 | 检测精度：直流电位：0.25%±1mV、交流电压：0.5%±10mV（RMS）、直流电流：0.5%±900uA、交流电流：0.5%±1mA； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  |  | 1.12 | 测试线长度：≥2m； | 实际开箱证明
|  |  |  | 1.13 | 电池容量：≥3000 mAh，续航时间≥10天； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.14 | 存储：内置flash存储； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.15 | 通讯方式：蓝牙、USB； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.16 | 采样周期：1s～72h任意调节； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.17 | PC版软件采集设置：文件设置：每个项目单独存储文件，设备最多可存储63个； | 实际操作证明
|  |  |  | 1.18 | PC版软件采集设置：交流电流密度计算：交流电压计算模式和试片裸露面积计算模式两种。 | 实际操作证明
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 1、多功能数据记录仪1台；2、充电器 1个；3、数据下载线1根；4、测试线2根；5、试片10个；6、数据分析软件1套；7、防水保护套1个；8、设备箱1个；9、说明书及保修卡1套。 | 供货清点数量验证
2 | 土壤ORP计 | FJA-6 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 配套专用氧化还原电位（ORP）电极、参比电极和不锈钢空心杆，可直接插入土壤进行检测； | 实物验收及设备使用说明
|  |  |  | 1.2 | 氧化还原电位测量范围：-1999mV~1999mV；误差：±10mV； | 校准证书
|  |  |  | 1.3 | 氧化还原电位测量分辨率：1mV； | 实物验收
|  |  |  | 1.4 | 测量过程具有读数锁定功能（自动读数），测量结果为最终结果，无需换算和计算； | 实物验收
|  |  |  | 1.5 | 液晶显示屏具有自动背光功能和自动关机功能； | 实物验收
|  |  |  | 1.6 | 电源由内置可充电锂电池供电，主机液晶屏上显示剩余电量。 | 实物验收
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 箱子1个、主机1台、ORP电极1套、参比电极1套、校准配件1套、取土探针1套、ORP标准液 1瓶、饱和氯化钾溶液1瓶、充电器1个、Type-c数据线1根、保修卡合格证1套、说明书1份。 | 实际开箱清点证明
3 | 全自动馏程测定仪 | SL-LC107 | 否 | 1.1 | 蒸馏速率：4～5mL/min。 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.2 | 测温元件：PT100玻璃体温度传感器 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.3 | 冷浴恒温范围：-10～+70℃ | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.4 | 温度范围：室温～400℃，分辨率：0.01℃ | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  |  | 1.5 | 体积检测范围：0～100mL，分辨率：0.01mL | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  |  | 1.6 | 整机功率：≤1500W | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.7 | 电源： AC 220V±10%， 50Hz±10% | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.8 | 触摸屏 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.9 | PT100玻璃体温度传感器 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.1 | 量筒回收量读数精确到0.01毫升 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.11 | 内置大气压力检测模块自动完成气压修正，使实验不受大气压变化的影响 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.12 | 内置微型热敏打印机自动报告检测结果 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.13 | 暗室能自动恒温，不受环境因素的影响 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.14 | 具有初馏点、终馏点和干点自动检测功能 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.15 | 有终止体积与终止温度的设置功能 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.16 | 有着火检测与灭火功能 | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 仪器主机1台 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 温度传感器1支 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 蒸馏烧瓶、专用量筒各2支 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.4 | 石英隔热垫、不锈钢导流片各2块 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.5 | 冷凝管擦拭带1根 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.6 | 硅胶塞4个 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.7 | 打印纸2卷 | 供货清点数量验证
4 | 便携式X射线机 | RT-1804D | 否 | 1.1 | 输出电压（管电压）：80-180KV | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.2 | 最大穿透力：25mm（A3钢）5min | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.3 | 辐射角：40±5° | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.4 | 焦点尺寸：1.0×1.0mm | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.5 | 工作电压：190-250V 50Hz | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.6 | 输入功率：1.5KW | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.7 | 发生器重量：16Kg | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 1.8 | 控制器重量：9.8Kg | 实验操作验收证明。
|  |  |  | 2 | 主要配置 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 2.1控制器1台，发生器1台电源电缆10米1根，连接电缆25米1根，接地线不少于1根，保险丝不少于5只;2.2随机资料:使用说明书、合格证、保修卡各一份 | 供货清点数量验证
注：1.本表中的设备序号应与采购计划表对应填写； 2.如有需要请标记关键技术参数▲和不允许偏离条款（废标条款）★。一般技术参数不作标记，每个采购项目设置不可偏离技术参数不超过10个，并填写附表1-2不允许偏离条款及设置理由； 3.属于计量范畴的技术参数应增加下划线，标注下划线的技术参数应是可检定或可校准的参数。 4.如选用常规选型库和以前已评审过的技术参数，请勿擅自删改条款内容。如有修改需要的，请在备注里解释说明。未阐明修改理由的，即视为无效修改，将按照常规选型库和以前已评审过的技术参数执行采购。