## Sheet1
附表1-1 2025年省锅检仪器设备技术参数及验收方法明细表
一：理化分析类仪器
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 红外测温仪 | 否 | 1.1 | 测温范围-50~650℃； | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.2 | 尺寸≤200x150 x 60（mm）； | 实物检查
|  |  | 1.3 | 重量≤270g； | 实物检查
|  |  | 1.4 | 精度±1.5 ℃ 或读数的1.5%； | 设备使用说明，计量证书
|  |  | 1.5 | 响应时间：0.5S(90%读数)； | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.6 | 工作环境温度：0~50℃； | 设备使用说明
|  |  | 1.7 | 显示分辨率：0.1℃/0.1℉ | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 实物检查
2 | 数字式万用表 | 否 | 1.1 | 直流电压 (V) ：200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.1%+8) | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.2 | 交流电压 (V) ：2V/20V/200V/1000V ±(0.8%+40) | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.3 | 直流电流 (A) ：200μA/2000μA/20mA/200mA/10A ± (0.2%+20) | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.4 | 交流电流 (A) ：200μA/2000μA/20mA/200mA/10A ± (1%+15) | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.5 | 电阻 (Ω) ：200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.5%+20) | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.6 | 电容 (F) ：20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF ±(1.5%+20) | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.7 | 频率 (Hz) ：20Hz-200MHz ±(0.1%+15) | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.8 | 最大显示：19999 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.9 | 频响（Hz）：100KHz | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.10 | 输入阻抗：DC 200mV: Around 2.5GΩ，All Other Range：10MΩ | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.11 | 电源：9V电池(6F22) | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.12 | LCD尺寸：≥75mm X 50 mm | 实物核查
|  |  | 1.13 | 机身重量：≤400g | 实物核查
|  |  | 1.14 | 机身尺寸：≤200mm × 100mm × 40 mm | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 标准配件：表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔 | 实物检查
3 | 土壤电阻测试仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 使用条件： 环境温度：0℃～+45℃ 相对湿度：≤85%RH | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 测量范围及恒流值（有效值）： 电阻：0～2Ω(10mA),2～20Ω(10mA),20～200Ω(1mA) 电压：AC 0～20V | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.3 | 测量精度及分辨率： 精度：0～0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω～200Ω≤±1.5%±1d 1～20V≤±3%±1d 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.4 | 辅助接地电阻及地电压引起的测量误差： ·允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ； RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% ·允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5% | 使用说明书
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、仪器主机1台(内置锂电池） 2、测试线（红、黑各1根，1.5m）4根 3、绕线架（20m黑线，40m红线，各1根）1套 4、接地探针4根 5、充电线1根 6、说明书1本、检定报告1份、合格证1张 | 实际开箱清点证明
4 | 土壤酸碱计 | 否 | 1.1 | 指示电极的电位随被测溶液的pH值变化而变化，而参比电极的电位不随pH值的变化而变化，仪器设置了稳定的定位调节器和斜率调节器。 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.2 | 测量范围：pH: 0-14pH；最小读数为0.01pH；精度为0.02 pH | 实物核查，计量证书
|  |  | 1.3 | ORP: 0-1999mV,最小读数1mV; | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.4 | 温度：0-100℃（实际使用范围为60℃）,最小读数为0.1℃。 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.5 | 输入阻抗：1-1012欧。 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.6 | 尺寸：≤13.5×7×2.5cm。 | 实物核查
|  |  | 1.7 | 重量：≤130g。 | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 实物检查
5 | 土壤ORP计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 量程范围：-1999mV~1999mV，0℃~50℃ | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.2 | 精度：±1mV | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 内阻：≥10MΩ | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 电位误差：±10mV； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.5 | 温度误差：±1℃ | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 测量过程具有读数锁定功能（自动读数），测量结果为最终结果，无需换算和计算； | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 液晶显示屏具有自动背光功能和自动关机功能； | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 电源由内置可充电锂电池供电，主机液晶屏上显示剩余电量。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、土壤ORP计1台（内置锂电池） 2、ORP电极2支 3、饱和甘贡电极1支 4、充电器（含Type-c数据线）1个 5、附件桶1个 6、电极加长杆3支 7、空心杆1支 8、空心杆加长杆1支 9、ORP校准溶液1瓶 10、饱和氯化钾溶液1瓶 11、50ml烧杯1个 12、擦拭布1块 13、计量专用转接板（含转接线）1套 14、充电线1根 15、使用说明书、合格证、校准证书各1份 16、手提仪器箱1个 | 实际开箱清点证明
6 | 土壤ORP计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 配套专用氧化还原电位（ORP）电极、参比电极和不锈钢空心杆，可直接插入土壤进行检测； | 实物验收及设备使用说明
|  |  | 1.2 | 氧化还原电位测量范围：-1999mV~1999mV；误差：±10mV； | 校准证书
|  |  | 1.3 | 氧化还原电位测量分辨率：1mV； | 实物验收
|  |  | 1.4 | 测量过程具有读数锁定功能（自动读数），测量结果为最终结果，无需换算和计算； | 实物验收
|  |  | 1.5 | 液晶显示屏具有自动背光功能和自动关机功能； | 实物验收
|  |  | 1.6 | 电源由内置可充电锂电池供电，主机液晶屏上显示剩余电量。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 箱子1个、主机1台、ORP电极1套、参比电极1套、校准配件1套、取土探针1套、ORP标准液 1瓶、饱和氯化钾溶液1瓶、充电器1个、Type-c数据线1根、保修卡合格证1套、说明书1份。 | 实际开箱清点证明
7 | 便携式电导率仪 | 否 | 1.1 | 测量范围：0.000 μS/cm～200 mS/cm | 实物核查
|  |  | 1.2 | 电导率基本误差:≤±1.0%FS | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.3 | 最小分辨率：≤0.001μS/cm | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 便携式电导率仪主机 1台 | 实物核查
|  |  | 2.2 | 电导率电极 1根
|  |  | 2.3 | 流通池套件 1套
|  |  | 2.4 | 电极支架、电极夹、仪器保护套 1套
|  |  | 2.5 | 电导率标准溶液 1套
8 | 热流计 | 否 | 1 | ▲高分辨率：≤1μV，≥16个通用通道（可扩展） ，支持：T,J,K，PT100等温度探头，支持热流探头 | 现场检查设备通道数量
|  |  | 2 | ≥7寸触摸屏 | 现场测量屏幕尺寸
|  |  | 3 | ▲热流测量范围：0~5000W/m2，精度：±3% | 提供检定校准证书
|  |  | 4 | ▲温度测量范围-40~200℃，精度：±1% | 提供检定校准证书
|  |  | 5 | 配备可拆卸电池模块，电池模块可充电 | 现场检查模块
|  |  | 6 | 探头柔性可弯曲，适合平面或曲面测量 | 贴合曲面，目测贴合度
|  |  | 7 | 耐温不低于200°C | 现场测量
|  |  | 8 | 传感器尺寸不小于15×35mm | 现场测量
|  |  | 9 | 传感器超薄，厚度＜0.5mm | 现场测量
|  |  | 10 | 内置T型热电偶 | 现场连接测量温度
|  |  | 11 | 整套设备分辨率不高于2W/m² | 现场测量
|  |  | 12 | 热流探头灵敏度不小于0.5μV/(W/m²) | 检查出厂证书
|  |  | 二 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1 | 主机一台，电池模块1个； | 清点数量
|  |  | 2 | ≥8个柔性探头，≥8个温度探头 | 清点数量
|  |  | 3 | 充电器×1，出厂证书×1，包装箱×1 | 清点数量
9 | 动态配气仪 | 否 | 1.1 | 配气通道：3路MFC（气体质量流量控制器）控制； | 实物核查或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.2 | ▲配气流量：（0~10）L/min，最大允许误差不超过±1%，流量重复性不超过±0.5%； | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.3 | ▲配气方式：质量流量动态配气法；被稀释气：任意气体；稀释气：清洁环境空气或氮气；稀释倍数：1:1至1:100可调；至少满足mg/m3，ppm，百分比单位自动换算； | 实物核查、现场演示或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.4 | ▲可实现连续配比，输入目标气体浓度可自动输出，无需计算； | 实物核查、现场演示
|  |  | 1.5 | 工作电源：AC220V±10% 50Hz；自带锂电池，电池工作时间：≥5h； | 实物核查、现场演示
|  |  | 1.6 | 主机重量：≤5kg； | 实物核查
|  |  | 1.7 | 配气流路采用聚四氟乙烯管，管路接口为不锈钢快插接口，防腐蚀，防吸附； | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台； | 实物核查
|  |  | 2.2 | 主机铝箱1套； | 实物核查
|  |  | 2.3 | 交流电源连接线1根； | 实物核查
|  |  | 2.4 | 聚四氟乙烯管1套； | 实物核查
|  |  | 2.5 | 单级压力调节器1套； | 实物核查
|  |  | 2.6 | 说明书、合格证1套。 | 实物核查
10 | 冷凝锅炉烟气测试仪 | 否 | 1.1 | ▲用于冷凝锅炉能效测试，可测量烟道温度、相对湿度、环境温度、含湿量、饱和蒸气压等参数。仪器测试方法符合NB∕T 47066-2018《冷凝锅炉热工性能试验方法》附录B的原理及精度要求。 | 实物核查或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.2 | ▲主机交、直流两用，配置可拆卸锂电池。在外接电源突然断电时可保障测试工作正常进行；外接电源工作时也可对内置锂电池充电；锂电池满电状态下可不外接电源工作≥3小时；主机具有24V供电输出接口，可为烟气采样枪直接供电；烟枪部分交、直流两用，外接220V电源用于含湿量测试。 | 实物核查或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.3 | 具有外部RS485通讯接口，可通过数采仪实时传输采样数据至远端平台。 | 实物核查
|  |  | 1.4 | 采样枪可更换不同的采样嘴来满足等速跟踪的需要。 | 实物核查
|  |  | 1.5 | 皮托管可拆卸、可旋转，满足垂直、水平或其他类型烟道的检测需求。 | 实物核查
|  |  | 1.6 | 内置存贮器，采样数据实时存贮，支持U盘等方式导出存储。 | 实物核查
|  |  | 1.7 | ▲烟气采样枪具有加热恒温功能，采用自伴热抽气式设计，前端采用烟气自伴热，伴热温度与烟气温度同步，后端加热温度可自由设定。 | 实物核查或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.8 | 内置自动排水泵，可实现烟气采样过程中的冷凝水自动排出，主机配置高效气水分离器，高湿环境可通过主机排水泵进行排水。 | 实物核查
|  |  | 1.9 | 支持蓝牙通信功能，可外置蓝牙高速打印机。配备手持器可远程查看数据。 | 实物核查
|  |  | 1.10 | 主机配置可视化滤芯，易于观察滤芯状态；可视化除水陷阱设计，保障仪器适用于高湿工况。 | 实物核查
|  |  | 1.11 | ▲主机配置彩色可翻转显示屏，防寒耐光；烟枪、主机双触屏模式，同时也可通过按键操作。 | 实物核查
|  |  | 1.12 | 采样流量 （0-80）L/min 分辨率≤0.1L/min 最大允许误差±2.5% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.13 | 烟气温度 (0-150)℃ 分辨率≤0.1℃ 最大允许误差±0.5% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.14 | 伴热后烟气(相对湿度) （0-100）RH% 分辨率≤0.01 RH% 最大允许误差±2% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.15 | 伴热后烟气（烟气温度） （0-130）℃ 分辨率≤0.1℃ 最大允许误差±0.5% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 自动烟尘烟气综合测试仪主机1台； | 实物核查
|  |  | 2.2 | 主机铝箱1个； | 实物核查
|  |  | 2.3 | 干燥分水器1个； | 实物核查
|  |  | 2.4 | 硅橡胶管(φ4×7)2根； | 实物核查
|  |  | 2.5 | 流量计转接管1根； | 实物核查
|  |  | 2.6 | 附件箱1件； | 实物核查
|  |  | 2.7 | 伴热原理冷凝烟气温度和湿度测量装置（采样枪）一台； | 实物核查
|  |  | 2.8 | 电源适配器一个； | 实物核查
|  |  | 2.9 | 品字尾电源线一根； | 实物核查
|  |  | 2.10 | 砂芯（6个）； | 实物核查
|  |  | 2.11 | 可拆卸式皮托管组件（含烟温）一个； | 实物核查
|  |  | 2.12 | 布套一个； | 实物核查
|  |  | 2.13 | 接地线一根； | 实物核查
|  |  | 2.14 | 烟尘采样嘴二盒； | 实物核查
|  |  | 2.15 | 24V供电线一根； | 实物核查
|  |  | 2.16 | 耐高温手套二副； | 实物核查
|  |  | 2.17 | 手持器2个。 | 实物核查
11 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 采用X射线荧光光谱法，可测量并鉴别出各种高（低）合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金和近似合金元素成分及牌号 | 现场操作演示
|  |  | 1.2 | 激发源采用微型X射线管，阳极采用铑靶材或银靶材，最大电压不小于50kv，最大电流不小于200μA | 现场操作演示
|  |  | 1.3 | 采用SDD检测器，检测器面积不大于25mm2，分辨率不小于125eV，具备制冷功能 | 现场操作演示
|  |  | 1.4 | ▲测量范围：同一个模式至少可检测Zr锆，Zn锌，W钨，V钒，Ti钛，Ta钽，Sn锡，Si硅，Se硒，Sb锑，S硫，Ru钌，Rh铑，Re铼，Pd钯，Pb铅，P磷，Os锇，Ni镍，Nb铌，Mo钼，Mn锰，Mg镁，Ir铱，Hf铪，Fe铁，Cu铜，Cr铬，Co钴，Cd镉，Bi铋，Au金，Ag银，Al铝共34个标准合金成分元素 | 设备使用说明
|  |  | 1.5 | 使用基本参数法、经验系数法检测，要求保证所测的标准元素在不同的基体里面，对元素的测量范围没有要求，能够实现盲测并提高精确度 | 设备使用说明
|  |  | 1.6 | 数据传输与处理：仪器可使用Wifi、蓝牙、USB等多种方式与计算机传输：；内置储存器不小于32G；数据可采用EXCEL，PDF格式输出，可自定义创建专业报告：包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等） | 实物验收
|  |  | 1.7 | 安全系统：要求设备前端设有红外和可见光双探测器；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能）；不含放射性同位素激励源； | 设备使用说明
|  |  | 1.8 | 屏幕尺寸：不小于4.3英寸，触摸屏 | 实物验收
|  |  | 1.9 | 一体化设计且屏幕与主机不可拆卸 | 实物验收
|  |  | 1.10 | 散热性：仪器除前端散热头散热以外，需提供辅助散热装置 | 设备使用说明
|  |  | 1.11 | 指标要求：测量时间标准不超过15秒 | 设备使用说明
|  |  | 1.12 | 电池具有剩余电量显示功能；电池一次充电可连续工作8小时以上 | 设备使用说明
|  |  | 1.13 | 仪器外置标准片，开机免校准；仪器可建立有针对性的校正曲线 | 设备使用说明
|  |  | 1.14 | 配备多基体多标准合金库，各合金库中包括至少600余种合金牌号，用户也可自己编辑、修改、添加合金牌号库 | 现场操作演示
|  |  | 1.15 | 操作界面元素符号中英文显示 | 现场操作演示
|  |  | 1.16 | 仪器总重量含电池不超过1.6kg | 实物验收
|  |  | 1.17 | 要求所投产品要求具有辐射检测报告、辐射豁免函或辐射安全证书（提供在有效期内加盖公章的证书复印件） | 实物验收
|  |  | 1.18 | X射线辐射剂量≤0.06μSV/h | 检查相应证书文件
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 实物验收
|  |  | 2.2 | 具备防水、防尘、防震功能的手提箱1套 | 实物验收
|  |  | 2.3 | 电池充电器1座 | 实物验收
|  |  | 2.4 | 主机交流电源适配器1个 | 实物验收
|  |  | 2.5 | 电源线1根 | 实物验收
|  |  | 2.6 | 电池2块 | 实物验收
|  |  | 2.7 | USB下载线缆1根 | 实物验收
|  |  | 2.8 | 操作手册1本 | 实物验收
|  |  | 2.9 | 合格及保修证件 | 实物验收
|  |  | 2.10 | 316SS标准校准块1块 | 实物验收
|  |  | 2.11 | 防尘布1块 | 实物验收
|  |  | 2.12 | 手腕带1条 | 实物验收
|  |  | 2.13 | 迈拉膜不少于30片 | 实物验收
12 | 紫外烟气分析仪（热湿法） | 否 | 1.1 | ▲采用热湿法，气室全程加热，烟气经过滤进入光学检测气室，整个气路高温加热，水分完全气化，避免水分对气体吸附造成的干扰； | 实物核查或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.2 | ▲双层枪管抽真空设计，可防止高温烫伤；气室可保持恒温；无需拆机即可进行光学模块和冷凝室的快速清洗； | 实物核查、现场演示
|  |  | 1.3 | 采样管、彩色触摸屏幕及分析单元一体化设计，内置含湿量检测和流速、烟温测量功能；气室、光纤、光谱分析部件具备缓冲减震结构；仪器自带谱图；仪器标定可使用倍率标定或数值标定，具备六点校准功能；仪器自带检漏及泄漏报警功能；仪器具有反吹校零功能，无需取出烟枪可完成工况内的校零； | 实物核查、现场演示
|  |  | 1.5 | ▲主机自带≥4.3寸触摸彩屏；配备手持器可远程操作仪器和查看数据；内置可充电锂电池，单独使用电池时续航≥1小时，无需接电即可开机预热；断电后可自动切换至清洗功能，自动对气路进行清洗； | 实物核查、现场演示
|  |  | 1.6 | ▲仪器SO2，NO，NO2检测时高低量程可自动切换，SO2高量程≥2500ppm； | 出具CPA证书佐证，证书SO2量程不低于2500ppm
|  |  | 1.7 | 烟气温度：测量范围(0~200)℃，分辨率≤1℃，最大允许误差不超过±3.0℃； | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.8 | 含湿量（阻容法）：测量范围（0~40）VOL%，分辨率≤0.1VOL%，最大允许误差不超过±2.0% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.9 | SO2（紫外法）：测量范围 (0~2500)ppm，分辨率≤1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±3% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.10 | NO（紫外法）：测量范围(0~1000)ppm，分辨率≤1mg/m3，示值误差：相对误差不超过±3% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.11 | NO2（紫外法）：测量范围(0~500) ppm，分辨率≤1 mg/m3，示值误差：相对误差不超过±3% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.12 | O2（电化学）：测量范围(0～30)%，分辨率≤0.1%，示值误差：相对误差不超过±3% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.13 | CO（电化学法）：测量范围(0~4000) ppm，分辨率≤1 mg/m3，示值误差：相对误差不超过±3% | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 1.14 | NH3（紫外法）：测量范围(0~300)mg/m3，分辨率≤0.1 mg/m3，示值误差：相对误差不超过±3%，重复性:≤1.5%， | 提供省级以上计量单位出具的证书
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台； | 实物核查
|  |  | 2.2 | 蓝牙打印机1个； | 实物核查
|  |  | 2.3 | 电源适配器1个； | 实物核查
|  |  | 2.4 | 背包1个； | 实物核查
|  |  | 2.5 | 调光扳手1个； | 实物核查
|  |  | 2.6 | 手持器1个。 | 实物核查
13 | 耐高温烟尘烟气采样管 | 否 | 1.1 | 采样管、S型皮托管及风冷装置采用一体式结构； | 实物核查
|  |  | 1.2 | ▲能适用于固定污染源的高温气体检测工况（300℃-900℃）； | 实物核查或厂家提供相关证明材料并加盖公章
|  |  | 1.3 | 烟气降温采用自然风冷方式，无须插电； | 实物核查
|  |  | 1.4 | 采样管有效长度≥1.43m。 | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 烟枪一支含布套 1套 | 实物核查
二、无损检测设备
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 黑光灯 | 否 | 1.1 | 38cm处，＞1000µW/cm2 | 见技术资料
|  |  | 1.2 | 约365nm，没有有害的UVB和UVC | 见技术资料
|  |  | 1.3 | 3*3W灯珠，寿命长 | 见技术资料
|  |  | 1.4 | 1*22650电芯，4000mAh | 见技术资料
|  |  | 1.5 | 充放电≥500次 | 见技术资料
|  |  | 1.6 | 瞬间启动，即开即用，不需预热 | 见技术资料
|  |  | 1.7 | 进口防爆365nm滤光玻璃 | 见技术资料
|  |  | 1.8 | 全航空铝机身，散热好，手感好，重量≤280克 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
2 | 里氏硬度计 | 否 | 1.1 | 1、 测试范围：200～900HL，32～940HV,30～670HB,4～100HRB,20～68HRC,32.5～99HSD。 | 现场性能验证
|  |  | 1.2 | 2、硬度种类：HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD。 | 现场性能验证
|  |  | 1.3 | 3、极限抗拉强度：kgf/mm2（38～267kgf/mm2）。 | 现场性能验证
|  |  | 1.4 | 4、精度：+/-4HL或0.5%（在800HL范围，取5个测试点的平均值）。 | 现场性能验证
|  |  | 1.5 | 5、测试方向：任意。 | 现场性能验证
|  |  | 1.6 | 6、被测材料：低碳钢、高合金钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。 | 现场性能验证
|  |  | 1.7 | 7、温度：工作温度：-10℃～40℃存储温度：-20℃～50℃。 | 现场性能验证
|  |  | 1.8 | 8、电源：仪器为2支3V锂电池CR2330打印机为锂充电电池。 | 现场性能验证
|  |  | 1.9 | 9、电池寿命：硬度计连续工作40小时，打印机可打印6000行以上。 | 现场性能验证
|  |  | 1.1 | 10、数据存储：可自动记录500个测试结果。 | 现场性能验证
|  |  | 1.11 | 11、里氏硬度计、硬度块均需要送计量单位检定。 | 检定（校准）报告
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机一台、PORTI-S打印机一台、打印机充电器一个、标准硬度块1块，20mm和13mm各一个，CR2330锂电池2个，使用说明书1份，携带箱一个。 | 现场性能验证
3 | 超声波测厚仪 | 否 | 1.1 | 测量范围:支持两种测厚模式，发射-回波模式下，(0.65 ~600)mm;回波-回波模式下，(3~100)mm | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.2 | 示值误差:±(0.5%H+0.05)mm，H为被测物体厚度 | 检定（校准）证书
|  |  | 1.3 | 分辨率:0.1mm/0.01mm可切换 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.4 | 声速范围:(1000~9999) m/s(可对已知厚度物体反测 声速) | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.5 | 探头校准:零点校准、两点校准 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.6 | 显示模式:单点测量、最值测量和差值测量 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.7 | 单位制式:公制或者英制(可选) | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.8 | 工作语言:中文、英文可切换 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.9 | 数据存储:可存储管理不少于100组厚度数据 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.1 | 工作电源:可连续工作30小时以上，具有自动屏幕待机 、自动休眠、自动关机等节电功能 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 窄脉冲(透涂层)探头1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 支持DN2 5mm管径的微径探头1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 蓝牙热敏打印机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 耦合剂1瓶 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | ABS仪器箱1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | USB通讯线缆1条 | 现场验收验证核实
4 | 超声波测厚仪 | 否 | 1.1 | 测量范围：支持两种测厚模式，发射-回波模式下，(0.65～600)mm；回波-回波模式下，(3～100)mm | 现场验收验证核实，确认厚度测量范围
|  |  | 1.2 | 示值误差：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 提供计量证书
|  |  | 1.3 | 分辨率：0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 声速范围：(1000～9999) m/s（可对已知厚度物体反测声速） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 探头校准：零点校准、两点校准 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 显示模式：单点测量、最值测量和差值测量 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.7 | 单位制式：公制或者英制（可选） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 工作语言：中文、英文可切换 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.9 | 数据存储：可存储管理≥100组（每组≥100个）厚度数据 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.10 | 工作电源：可连续工作30小时以上 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 自动节电：具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 标配探头4个：窄脉冲测厚探头（透涂层）1只，支持DN25MM管径的微径探头1只，高温探头（300℃）1只，粗晶探头1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 主机1台，蓝牙热敏打印机1台，耦合剂1瓶，ABS仪器箱1只，USB通讯线缆1条，随机资料1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 试块和耦合剂1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 电池、手腕带1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 便携箱1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
5 | TOFD试块 （D型） | 否 | 1.1 | 该试块尺寸规格应符合NB/T 47013.10-2015标准中对TOFD-D对比试块、扫查面盲区高度测定试块、声束扩散角测定试块的要求，试块材料符合GB/T23905-2009标准的要求。。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 其中TOFD-D对比试块、扫查面盲区高度测定试块的孔径误差不大于±0.02mm，开孔垂直度偏差不大于±0.1°，其他尺寸误差不大于±0.05mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 其中声束扩散角测定试块尺寸偏差不大于±0.05mm、角度偏差不大于±0.5° | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | TOFD-D对比试块及其支架一套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 扫查面盲区高度测定试块及其支架一套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 声束扩散角测定试块 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 以上试块的出厂检验合格资料各一套 | 现场验收验证核实
6 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | 否 | 1.1 | 电磁探头体积：≤175×165×50mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 锂电模块体积：≤55×45×90mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | ▲提升力(任何电量时)：≥70N | 现场验收验证核实或计量证书
|  |  | 1.4 | 灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 清晰显示 | 现场验收验证核实，试片灵敏度测试验证
|  |  | 1.5 | 电磁探头重量：≤1.4Kg | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.6 | 磁极中心间距：10～210mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.7 | 锂电模块重量：≤270g | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 白光强度：≥2000Lux | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.9 | 黑光辐照度：≥6000uW/cm2 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.1 | 工作暂载率：100% | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 满电工作时间：不低于16小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.12 | 电池配备方式：可更换；专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC；充电时长：4～6h | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.13 | 磁轭有摄像头可连接手机，可实时查看、拍照、录像 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.14 | 先进的磁痕缺陷辅助识别功能，可实时的将正在检测的工件图像上传到客户端，如果发现缺陷，客户端 APP 会发出语音报警并在图像中自动标记出缺陷位置 | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用电池2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 专用充电器2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 调脚工具1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 正斜脚：1对 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 使用说明书：2份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 灵敏度试片1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.9 | 工具包、仪器箱各1个 | 现场验收验证核实
7 | 相控阵超声试块 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 包含CSK-ⅠA，CSK-ⅡA-1，CSK-ⅡA-2，CSK-ⅡA-3，RB-C-Ⅰ，RB-C-Ⅱ，奥氏体不锈钢对接接头试块1，奥氏体不锈钢对接接头试块2，奥氏体不锈钢对接接头试块3。其中CSK-ⅠA，CSK-ⅡA-1要求直径250mm和400mm各一个，合计4个。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | ▲材质：均为不锈钢 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 符合NB/T 47013.3-2023标准要求 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | RB-C-Ⅰ，RB-C-Ⅱ直径250mm和直径400mm各一个，合计4个，其余试块各一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 出厂检验合格资料各一套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 各试块专用支架各一份 | 现场验收验证核实
8 | 便携式超声波检测仪 | 否 | 1.1 | 显示屏：TFT真彩显示、电阻式触摸屏，防油防水，触控灵敏。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 操作方式：触摸屏、飞梭旋钮、热键； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 存储功能：本地能存储80组探伤通道，能存储1500幅缺陷波形，支持U盘存储功能， FTP 服务器存储功能； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 显示功能：A视图；记录模式：能存储目标波形，并可记录实时动态波形，存储和回放。可升级B扫和C扫 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 脉冲类型：负方波脉冲；发射脉冲电压（最大）：400V；检波方式：全波、正半波、负半波、射频波；采样频率：400MHz/10bit；脉冲能量：200V、300V、400V；脉冲宽度：10ns～1000ns； | 计量证书
|  |  | 1.6 | 增益：0dB～120dB；接收器带宽：0.5MHz～30MHz；声速：300m/s～20000m/s；重复频率：15Hz～1000Hz；阻抗匹配：48Ω /500Ω可调；采样深度：512；水平线性：≤0.1%；垂直线性：≤3%； | 计量证书
|  |  | 1.7 | 分辨率：＞36dB（5N14）； | 计量证书
|  |  | 1.8 | 8. 动态范围：≥30dB；衰减器精度：＜±1dB/12dB； | 计量证书
|  |  | 1.9 | 9. 支持探头模式：单晶、双晶；调校模式：手动调校、自动调校；单波校准、双波校准，单波校准/双波校准：单波校准表示对好零点后只选取R100一个回波校准测探头前沿。双波校准表示ⅠA试块R50和R100两个回波校准测探头前沿。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.1 | 10. 输出：WIFI，USB2.0，VGA；充电方式和工作时间：直充和座充两种方式，连续工作8小时以上（锂电池供电）；系统升级方式：WIFI功能，通过无线网络，实时更新升级系统；调校后的DAC曲线满足修正要求。 | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 重量：不大于1.25kg（含电池） | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 探头1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
9 | 便携式超声波检测仪 | 否 | 1.1 | 显示屏：TFT真彩显示、电阻式触摸屏，防油防水，触控灵敏。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 操作方式：触摸屏、飞梭旋钮、热键； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 存储功能：本地能存储80组探伤通道，能存储1500幅缺陷波形，支持U盘存储功能， FTP 服务器存储功能； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 显示功能：A视图；记录模式：能存储目标波形，并可记录实时动态波形，存储和回放。可升级B扫和C扫 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 脉冲类型：负方波脉冲；发射脉冲电压（最大）：400V；检波方式：全波、正半波、负半波、射频波；采样频率：400MHz/10bit；脉冲能量：200V、300V、400V；脉冲宽度：10ns～1000ns； | 计量证书
|  |  | 1.6 | 增益：0dB～120dB；接收器带宽：0.5MHz～30MHz；声速：300m/s～20000m/s；重复频率：15Hz～1000Hz；阻抗匹配：48Ω /500Ω可调；采样深度：512；水平线性：≤0.1%；垂直线性：≤3%； | 计量证书
|  |  | 1.7 | 分辨率：＞36dB（5N14）； | 计量证书
|  |  | 1.8 | 8. 动态范围：≥30dB；衰减器精度：＜±1dB/12dB； | 计量证书
|  |  | 1.9 | 9. 支持探头模式：单晶、双晶；调校模式：手动调校、自动调校；单波校准、双波校准，单波校准/双波校准：单波校准表示对好零点后只选取R100一个回波校准测探头前沿。双波校准表示ⅠA试块R50和R100两个回波校准测探头前沿。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.1 | 10. 输出：WIFI，USB2.0，VGA；充电方式和工作时间：直充和座充两种方式，连续工作8小时以上（锂电池供电）；系统升级方式：WIFI功能，通过无线网络，实时更新升级系统；调校后的DAC曲线满足修正要求。 | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 重量：不大于1.25kg（含电池） | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 探头1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
10 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 否 | 1.1 | 由旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，具备防水耐震防尘功能。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。具有集成LED照明光源，无需外接电源即可产生稳定的交流磁场和旋转磁场。 | 现场验收验证核实，各项功能逐一演示。无法演示的承诺书或说明书中说明。
|  |  | 1.2 | 具备空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏；具有软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击；电磁输出应稳定，确保提升力和灵敏度不受电池电量的影响；具有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），能够及时切断电路。 | 现场验收验证核实，各项功能逐一演示。无法演示的承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.3 | ▲提升力≥118N | 现场验收验证核实或计量证书
|  |  | 1.4 | 灵敏度A1-15/100清晰显示 | 现场验收验证核实，试片灵敏度测试验证
|  |  | 1.5 | 整备重量≤3.8kg（含电池） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 磁极中心间距≥98*98mm，白光强度≥2000Lux，黑光辐照度≥6000uW/cm2，工作暂载率100% | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.7 | 满电工作时间至少8小时，电池可更换，充电时长3h～6h。 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.8 | 磁轭有摄像头可连接手机，可实时查看、拍照、录像 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.9 | 先进的磁痕缺陷辅助识别功能，可实时的将正在检测的工件图像上传到客户端，如果发现缺陷，客户端 APP 会发出语音报警并在图像中自动标记出缺陷位置 | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用电池2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 专用充电器2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 仪器箱1只，工具包1个 | 现场验收验证核实
11 | 笔式电磁超声检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 全金属外壳，耐冲击、防静电、散热好，结构紧凑，便于携带 | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 不需要耦合剂，精准测厚，无需耦合，不需要打磨工件表面，允许被检测表面有油漆、包覆层和凹凸不平等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 具有A/B扫描功能，同时具备任务分配、数据上传与下载 | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 适用高温场合适用于高温管道，锅炉，压力容器场合测厚，无需被测对象冷却测量提高工作效率，高温声速自动补偿修正 | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 可穿透涂层专业算法程序支持，测量结果精确。 | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 仪器内置多种材料声速仪器内部预存多种材料声速，同时可以动态添加和删除材料声速，声速校准增加温度补偿功能。 | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 可无线连接可连接平板、手机，配备关联APP可实现WIFI连接，同步显示测量波形，也可以脱机工作，通过仪器上液晶显示厚度，调节仪器。 | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 测量范围 ：1 ~ 240.0mm | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 防护等级：不低于IP65 | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 接收增益: ≤100 dB | 现场实物验证
|  |  | 1.11 | 最高分辨力 0.01mm | 实际操作证明
|  |  | 1.12 | 最大提离距离：7mm | 实际操作证明
|  |  | 1.13 | 测量误差：工件厚度≤10mm时，误差±0.05mm；厚度>10mm时，误差±（0.01+H/200）mm（H为工件厚度值） | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.14 | 测量模式：自动、半自动、手动 | 实际操作证明
|  |  | 1.15 | 高温探头工作范围：低碳钢（或其它铁磁性钢）：-150 ~ +800℃，奥氏体不锈钢（或其它非铁磁性材料）：-150 ~ +150℃ | 实际操作证明
|  |  | 1.16 | 声波声速调节范围 1000~9999m/s | 实际操作证明
|  |  | 1.17 | 探头频率 ：2-4MHz | 实际操作证明
|  |  | 1.18 | 探头最大倾斜角度 ：±25° | 实际操作证明
|  |  | 1.19 | 工件的最小直径：6 mm | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 波形显示：正半波、负半波、射频波 | 实际操作证明
|  |  | 1.21 | 主机重量 ：≤250g | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机1台 2、常温探头 1 支 3、高温探头 1 支 4、10mm碳钢校准试块 1块 5、10mm不锈钢校准试块 1块 6、5V电源适配器 1套 7、手机（含配套软件） 1台 8、腕带1只 9、仪器箱 1只 10、螺丝刀 1把 11、高温胶带1卷 12、使用说明书、合格证、校准证书各1份 | 实际开箱清点证明
12 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.2 | 具备高温声速自动补偿修正功能。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.3 | ▲全自动、半自动、全手动三种测厚模式，可一建切换。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.4 | 由笔式部分和液晶屏显示器（平板和手腕式两种）组成，主机显示屏可实时显示当前电量、声速、温度补偿和温度修正、材质、厚度；笔式部分和显示器具有 A 、B 两种扫描功能，具有测厚和探伤功能；可实时显示监测保存实时数据。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.5 | 仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.6 | 主机可同步测量涂层厚度的功能，一机两用； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.7 | ▲高温探头工作温度范围：-150℃～+800℃ | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.8 | 提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：≥4mm； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.9 | 测量范围：（1-200）mm | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.1 | 测量准确度：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 检定（校准）证书
|  |  | 1.11 | 涂层厚度测量范围 0-5mm，测量精度 0.1mm； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.12 | 可检测工件的最小曲率范围：≤8mm； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.13 | 供电：连续工作时间≥8小时 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.14 | 通讯接口：Micro USB；可快速链接常温探头及高温探头； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.15 | 主机重量：≤250g； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.16 | 波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节） | 供货实物功能演示验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 包含主机1台、 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 平板显示器1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 手腕式检测器1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 常温探头1个、高温探头（-150-800℃）1个、10mm小径管探头1个、碳钢校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 不锈钢校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 相关软件1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 便携包1 个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.9 | 专用工具1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.1 | 带2mm和4mm涂层校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.11 | 安全便携绳一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.12 | 说明书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.13 | 高温配件1套 | 现场验收验证核实
13 | 螺栓导波相控阵工艺包 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 满足M16-M50的螺栓检测 检测长度大于等于1500mm长度检测 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 可实现128位晶片环阵循环全激发，满足一次性检测螺栓长度范围10mm-1500mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 要求仅显示缺陷信号，滤除侧壁及螺纹信号 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 应用于带中心孔、无中心孔螺栓、地脚螺栓、插销及轴类检测，也可适用于单头螺纹、双头螺纹等螺栓 | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 导波螺栓专用软件一套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 5C64-10*20 相控阵螺栓探头一套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 5C64-10*36相控阵螺栓探头一套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | φ20mm 长度 550mm螺栓模拟试块一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | φ36mm 长度 550mm相控阵线阵试块一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 出厂检验合格资料各一套 | 现场验收验证核实
14 | 现场金相检测仪 | 无 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | ▲对焦功能：自动对焦，自动成像，无需多次点动调节，Z轴方向自动对焦行程大于18mm； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.2 | 景深功能：具有景深融合功能，即使被测物体具有30度斜角，也能成像清晰； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.3 | 防震防抖功能：设备可以在50HZ的震动环境下，一幅图像中（无需另外进行图像截图）显示从不清晰到稳定成像的测试全过程， | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.4 | 现场固定能力：当被测物体是球面或双曲面的时候，设仍然可以稳定吸附，并可以实现自动对焦、景深融合和防震防抖等功能。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.5 | ★硬度测试功能：金相和现场维氏硬度一体化设计，无需跟换配件，设备既可以用于现场金相检测，也可以用于现场维氏硬度的自动打点和检测，维氏压力大小不大于1kg； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.6 | ▲观察模式：智能终端（手机app）和目镜可以同时观察。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.7 | 镜头指标：目镜10X 视场范围不小于18mm，物镜10X，景深不小于4.0um；物镜20X, 景深不小于2.5um；物镜50X,景深不小于1.8um，放大倍率100X、200X、500X可调。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.8 | 现场自动分析功能：手机上可以进行金相分析,； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.9 | 微型抛磨机的功能要求：手持式钢笔大小，带90度转角，转速不低于15000转/分，无极调速，具有现场电解腐蚀的功能，便于不锈钢等耐腐蚀材料的现场金相制样,工作电压为0-30V； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.1 | 照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；光源连续工作时间不低于 40小时； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.11 | 移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.12 | 证书资料：显微镜倍率、金相标尺具有计量机构出具的的校准证书 | 检定（校准）证书
|  |  | 1.13 | 吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上； | 供货实物功能演示验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 智能现场金相显微镜 主机 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 目镜 10X 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 物镜 10X 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 物镜 20X 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 物镜 50X 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 显微镜充电器 专用 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 磁性底座 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 智能电气自动化控制系统 内置 1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.9 | 智能app 1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.1 | 深孔转接环 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.11 | 显微维氏硬度计装置 1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.12 | 充电式微型快速金相抛磨机1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.13 | 电解腐蚀专用接头 /1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.14 | 抛磨机专用可充电电源1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.15 | 抛磨机电源专用充电器1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.16 | 专用金相抛磨盘(磨) 120目 20只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.17 | 专用金相抛磨盘(抛) 1600 目20只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.18 | 研磨膏 W2.5 4只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.19 | 专用显微图像采集器1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 图像采集器适配器1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.21 | 图像接收器1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.22 | 专用仪器箱包 1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.23 | 金相上标尺1个，带检定证书 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.24 | 技术资料 1套 | 现场验收验证核实
15 | 应力消除仪 | 否 | 1.1 | 连续工作时间不小于 8 小时； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.2▲ | 工作频率：20k±1Hz； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.3 | 输出振幅：≤50 μm； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.4 | 处理速度：20～40m/h：具体焊缝形态为准； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.5 | 输出功率：瞬时功率≤800W； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.6 | 显示方式：LED； | 实物检查
|  |  | 1.7 | 显示精度：1%； | 功能验证
|  |  | 1.8 | 冷却方式：风冷； | 功能验证
|  |  | 1.9 | 输入电压：AC220V±10% 50Hz； | 实物检查或说明书中说明
|  |  | 1.10 | 净重量≤14kg： | 实物检查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机机箱1台 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 制主机1 台 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 冲击枪1 把 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 冲击座1 套 | 实物检查
|  |  | 2.5 | 冲击针1 套（至少包含针式冲击头、扁形冲击头） | 实物检查
|  |  | 2.6 | 电源线(带漏电保护)1 根 | 实物检查
|  |  | 2.7 | 10m电缆线1 根 | 实物检查
|  |  | 2.8 | 专用工具1 套 | 实物检查
16 | 照度计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 量程：包括0.1-200000Lux | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 最高分辨率：不低于0.1Lux | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 准确度：不大于±3rdg±0.5%f.s | 计量证书
|  |  | 1.4 | 满电工作时间：不低于8小时 | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 使用说明书：1份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书：1份 | 现场验收验证核实
17 | 照度计 | 否 | 1.1 | 显示器：液晶显示 | 实物检查
|  |  | 1.2 | 测量范围：20/200/2000/20000 Lux ，20000 lux-reading x 10; 过载显示Hightest digit of (1) is displayed | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.3 | 解析度：0.01 Lux | 实物检查
|  |  | 1.4 | 准确度：±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ；±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) ；(以色温2856 K标准平面灯校正) | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.5 | 重覆测试：±2% | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.6 | 温度特性：±0.1% /℃ | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.7 | 取样率：Approx. 2 times/sec. | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.8 | 操作及储存温湿度：0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H. | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.9 | 光检测器尺寸：≤100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) | 实物检查
|  |  | 1.1 | 电表尺寸：≤135mm(L) x 75mm(W) x 35mm(H) | 实物检查
|  |  | 1.11 | 重量：≤250g | 实物检查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 皮盒1只 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 9V电池2个 | 实物检查
18 | 容器腐蚀测厚机器人 | 否 | 1.1 | 灵活适应曲面、平面工作环境，机器人的吸附要牢靠 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 无线遥控控制（遥控距离：（空旷无干扰） 对地：不少于1km 对空：不少于3km） | 现场验收验证核实
|  |  | ▲1.3 | 电磁超声测厚、适配市场主流笔试电池超声检测仪； | 现场验收验证核实
|  |  | ▲1.4 | 测厚平台高度手动、自动调节（调节范围±20mm） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 主备用电源机制，有效保证机器人安全回收 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 远程数据查看与设置 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.7 | 设备尺寸：≤250*200*200mm，尽可能小 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 工作温度范围：-20°C 至+60°C | 现场验收验证核实
|  |  | 1.9 | 遥控器屏幕参数：高亮显示屏，分辨率不低于 1920*1080（1000nits） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.1 | 适应曲率：Ø≥500mm（环向运行） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.11 | 行进速度：0-6m/min（无极调速） | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 机器人主体1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 带屏遥控器1套（遥控器主体及充电器套装） | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 机器人主体电池1块 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 充电器1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 安全绳挂钩1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 安全绳（50/100米） | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 合格证、保修卡、说明书一套 | 现场验收验证核实
三、管道检测设备
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 埋地管道防腐层探测检漏仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 功能要求：埋地管道防腐层检测仪可用于评估埋地管道外防腐层质量状况和精确定位管道，以及进行ACVG测量和漏电点定位。可实现非管线正上方定位，显示峰值和谷值的横截面图，同时提供信号失真的即时测量，以及显示目标管线在任何角度的相对方向的平面图。接收机具有内部GPS，检测数据可在接收机上进行现场实时绘图。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 发射机参数:外壳材质：ABS高抗冲击工程塑料。 | 实际开箱证明
|  |  | 1.3 | 发射机参数:电源：支持交流电源输入（100～250V）；支持直流电源输入(12～28V),CP(26～60V) ； | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 发射机参数: 重量≤12.5kg。 | 实际开箱证明
|  |  | 1.5 | 发射机参数: 信号输出：直连法，混频信号，自动阻抗匹配。 | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 发射机参数: 输出功率：最大150W。 | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 发射机参数: 输出频率：单频信号：98Hz,128Hz,512Hz,640Hz；双频信号：3＋98 Hz；3＋128 Hz；4＋98 Hz；4＋128 Hz；三频信号：3＋6＋98 Hz；3＋6＋128 Hz；3 ＋6＋512 Hz；3＋6＋640 Hz；4+8+98 Hz；4+8+128 Hz；4+8+512 Hz；4+8+640 Hz。 | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 接收机参数:内部存储能力不小于5000万组记录 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 接收机参数:可以一键存储记录号 | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 接收机参数:可以一键存储信号频率和电流 | 实际操作证明
|  |  | 1.11 | 接收机参数:可以一键存储低频 (3Hz或4Hz)电流 | 实际操作证明
|  |  | 1.12 | 接收机参数:可以一键存储管道深度/覆土层深度 | 实际操作证明
|  |  | 1.13 | 接收机参数:可以一键存储GPS定位坐标（经纬度）和时间； | 实际操作证明
|  |  | 1.14 | 接收机参数:可以一键存储总距（起测点到当前测点的距离）； | 实际操作证明
|  |  | 1.15 | 接收机参数:可以一键存储点距（距上一个测量点的距离）； | 实际操作证明
|  |  | 1.16 | 接收机参数:可以一键存储破损点dB值（连接A字架后）等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.17 | 存储数据可一次全部删除，也可单个删除数据 | 实际操作证明
|  |  | 1.18 | 现场实时绘制电流缺陷，协助操作者进行现场数据分析 | 实际操作证明
|  |  | 1.19 | 接收频率：已设置频率包含但不仅限于128、512、640、8.19、32.8等 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 接收频率：低频: 3/6Hz 和4/8Hz | 实际操作证明
|  |  | 1.21 | 管线走向：模拟指向罗盘指示。 | 实际操作证明
|  |  | 1.22 | 包含但不限于以下定位模式：峰值模式，谷值模式，峰值箭头模式，宽峰模式，双谷值模式、矢量定位(偏移位置和真实深度)等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.23 | 电流测量：一键获取测量信息，并进行电流曲线绘制。 | 实际操作证明
|  |  | 1.24 | 能够实现ACVG和漏电点定位(同时定位管线位置)等。 | 实际操作证明
|  |  | 1.25 | 蓝牙：标配内置蓝牙,可通过蓝牙与其他设备交互信息。 | 实际操作证明
|  |  | 1.26 | 深度范围：0-20m。 | 实际操作证明
|  |  | 1.27 | GPS：标配内置GPS。 | 实际操作证明
|  |  | 1.28 | 管线定位：误差≤深度的±3%。 | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.29 | 深度测量：埋深＜3m，误差±3%；埋深≥3m，误差±5%。 | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.3 | 破损点：破损点定位精度≤±5cm | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.31 | 电流测量：埋深＜3m，误差±2.5%；埋深≥3m，误差±5%。 | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.32 | 计算外防腐层绝缘电阻率Rg值和外防腐层电流衰减率Y值并给出评价等级； | 实际操作证明
|  |  | 1.33 | 软件具有管道埋深曲线图、管道高程及地表高程曲线图展示的功能； | 实际操作证明
|  |  | 1.34 | 软件具有路由地图展示防腐层质量等级分布功能（不同颜色管道路由代表不同的防腐层质量等级）； | 实际操作证明
|  |  | 1.35 | 防腐层质量等级占比计算； | 实际操作证明
|  |  | 1.36 | 计算外防腐层破损点密度P值并给出评价等级。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 发射机1台、接收机（内置GPS接收器、内置电池）1台、A字架1个、A字架连接线2根、防腐层检测数据处理软件1套、软件加密狗1个、数据导出线1根、直流电源线1根、交流电源线1根、发射机专用锂电池及充电器1套、接收机充电适配器1套、长1m不锈钢接地棒1根、仪器包1套、操作说明书1份、合格证及保修卡1份、装箱单1张。 | 实际开箱清点证明
2 | 管道外壁漏磁扫描检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 功能要求
|  |  | 1.1.1 | 主要用于检测因冲刷、介质腐蚀，高温恶劣环境等原因而导致的内、外壁腐蚀减薄、麻点、裂纹、穿孔等多种缺陷，仪器能判定内、外壁缺陷的位置和大小。仪器使用时无须打磨、涂抹耦合剂，无须清理表面、可穿透涂层、油漆层、防腐层等非铁磁性材料。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 主机技术要求
|  |  | 1.2.1 | 主机采用工业级无风扇触控平板电脑，CPU不低于双核I5，内存不小于4GB DDR3，固态硬盘不小于128G容量，触摸屏不小于10.1寸LCD，采用无运动部件存储方案，数据采集采用USB接口； | 实际操作证明
|  |  | 1.2.2 | ★主机可以与手持式储罐底板边角漏磁检测仪检测磁化头、管道漏磁周向扫描检测系统检测磁化头、金属磁记忆应力检测探头相匹配使用； | 实际操作证明
|  |  | 1.2.3 | 主机通道数≥30通道 | 实际操作证明
|  |  | 1.2.4 | 主机支撑方式：支架式或背带式 | 实际操作证明
|  |  | 1.2.5 | 连续工作时间: 可连续工作6小时以上 | 使用说明书
|  |  | 1.2.6 | ▲主机系统软件可显示采集的漏磁信号图、缺陷的XY坐标和确定尺寸大小，检测数据可实时显示，单次扫描检测结束后形成缺陷彩色带图，整段管道检测结束后，可以自动生成管道轴向展开缺陷彩色带图，并可以形成管道三维缺陷图； | 实际操作证明
|  |  | 1.2.7 | 主机系统软件全用中文界面，操作界面简单直观，可一键式自动生成检测报告，并且可以按照用户要求进行定制和二次开发; | 实际操作证明
|  |  | 1.2.8 | 主机系统软件软件可设置显示门槛，对缺陷进行过滤显示 | 实际操作证明
|  |  | 1.2.9 | 主机与磁化探头数据传输通讯方式：无线通讯和有线传输两种检测数据传输模式。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 磁化头技术要求
|  |  | 1.3.1 | 检测原理：漏磁； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.2 | 磁化方式：永磁铁磁化； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.3 | 驱动方式：手推（拉）； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.4 | 检测速度：可变，最大0.7m/s | 实际操作证明
|  |  | 1.3.5 | ▲可穿透最大涂层厚度不小于6mm非磁性材料 | 实际操作证明
|  |  | 1.3.6 | 磁化头曲率调节采用自适应调节，只需要松紧固定螺丝旋钮即可完成弧度调节； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.7 | 编码器内置在磁化头滚轮中，编码器与磁化头滚动时同步，可保证检测出来的缺陷位置的准确性 | 实际操作证明
|  |  | 1.3.8 | 配有专用的磁化头拆卸楔形块，用于磁化探头放置和卸下管道上，可大大的减轻磁化头上下管道的操作强度； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.9 | 配备覆盖管径范围为≥406mm的管道外壁漏磁检测磁化头；可扩展配备管径范围为159~406mm、76~159mm和40~76mm的磁化头； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.10 | ▲管道漏磁检测磁化头技术规格 管道外径适应范围：≥406mm磁化头 磁化头通道数：≥15 可检测壁厚范围：4-20mm 检测灵敏度：≤20%壁厚减薄 扫描宽度：≥120mm | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、管道漏磁扫描检测系统主机1台（含数据线、充电线、存储卡等） 2、磁化头（可检测管径范围≥406mm）1个 3、悬挂背带1套 4、提离值调节带1套 5、拆卸锲块1个 6、工具箱1套 7、电池2块 8、电源充电器1个 9、备份U盘1个 10、仪器设备箱5个 11、操作说明书1份 12、测试报告、合格证、保修卡、配置清单1套 | 实际开箱清点证明
3 | 管道外壁漏磁扫描检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 功能要求
|  |  | 1.1.1 | 主要用于检测因冲刷、介质腐蚀，高温恶劣环境等原因而导致的内、外壁腐蚀减薄、麻点、裂纹、穿孔等多种缺陷，仪器能判定内、外壁缺陷的位置和大小。仪器使用时无须打磨、涂抹耦合剂，无须清理表面、可穿透涂层、油漆层、防腐层等非铁磁性材料。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 主机技术要求
|  |  | 1.2.1 | 主机采用工业级无风扇触控平板电脑，CPU不低于双核I5，内存不小于4GB DDR3，固态硬盘不小于128G容量，触摸屏不小于10.1寸LCD，采用无运动部件存储方案，数据采集采用USB接口； | 实际操作证明
|  |  | 1.2.2 | ★主机可以与手持式储罐底板边角漏磁检测仪检测磁化头、管道漏磁周向扫描检测系统检测磁化头、金属磁记忆应力检测探头相匹配使用； | 实际操作证明
|  |  | 1.2.3 | 主机通道数≥30通道 | 实际操作证明
|  |  | 1.2.4 | 主机支撑方式：支架式或背带式 | 实际操作证明
|  |  | 1.2.5 | 连续工作时间: 可连续工作6小时以上 | 使用说明书
|  |  | 1.2.6 | ▲主机系统软件可显示采集的漏磁信号图、缺陷的XY坐标和确定尺寸大小，检测数据可实时显示，单次扫描检测结束后形成缺陷彩色带图，整段管道检测结束后，可以自动生成管道轴向展开缺陷彩色带图，并可以形成管道三维缺陷图； | 实际操作证明
|  |  | 1.2.7 | 主机系统软件全用中文界面，操作界面简单直观，可一键式自动生成检测报告，并且可以按照用户要求进行定制和二次开发; | 实际操作证明
|  |  | 1.2.8 | 主机系统软件软件可设置显示门槛，对缺陷进行过滤显示 | 实际操作证明
|  |  | 1.2.9 | 主机与磁化探头数据传输通讯方式：无线通讯和有线传输两种检测数据传输模式。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 磁化头技术要求
|  |  | 1.3.1 | 检测原理：漏磁； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.2 | 磁化方式：永磁铁磁化； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.3 | 驱动方式：手推（拉）； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.4 | 检测速度：可变，最大0.7m/s | 实际操作证明
|  |  | 1.3.5 | ▲可穿透最大涂层厚度不小于6mm非磁性材料 | 实际操作证明
|  |  | 1.3.6 | 磁化头曲率调节采用自适应调节，只需要松紧固定螺丝旋钮即可完成弧度调节； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.7 | 编码器内置在磁化头滚轮中，编码器与磁化头滚动时同步，可保证检测出来的缺陷位置的准确性 | 实际操作证明
|  |  | 1.3.8 | 配有专用的磁化头拆卸楔形块，用于磁化探头放置和卸下管道上，可大大的减轻磁化头上下管道的操作强度； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.9 | 配备覆盖管径范围为159~406mm的管道外壁漏磁检测磁化头；可扩展配备管径范围为≥406mm、76~159mm和40~76mm的磁化头； | 实际操作证明
|  |  | 1.3.10 | ▲管道漏磁检测磁化头技术规格 管道外径适应范围：159~406mm磁化头 磁化头通道数：≥15 可检测壁厚范围：4-12mm 检测灵敏度：≤20%壁厚减薄 扫描宽度：≥120mm | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、管道漏磁扫描检测系统主机1台（含数据线、充电线、存储卡等） 2、磁化头（可检测管径范围159~406mm）1个 3、悬挂背带1套 4、提离值调节带1套 5、拆卸锲块1个 6、工具箱1套 7、电池2块 8、电源充电器1个 9、备份U盘1个 10、仪器设备箱5个 11、操作说明书1份 12、测试报告、合格证、保修卡、配置清单1套 | 实际开箱清点证明
4 | 埋地管道泄漏检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 一、功能要求 适用于对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体的泄漏检测。 | 实物验收及设备使用说明
|  |  | 1.2 | 电源：锂电池组 | 实际开箱证明
|  |  | 1.3 | 检测范围：0-10000PPM、0-100%LEL | 检测范围：0-10000PPM 根据计量证书确认验收，0-100%LEL根据实际验收
|  |  | 1.4 | 报警设定值：100PPM或优于100PPM（开始连续报警音） | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 示值误差：-5%~5%FS | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.6 | 响应速度：≤10秒 | 根据计量证书确认验收
|  |  | 1.7 | 报警表示：超报警数值报警 | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 续航时间：≥16小时 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 使用温度范围：-10~40℃ | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 最小分辨率：5PPM | 实际操作证明
|  |  | 1.11 | 适用于城市燃气（主要成分为甲烷） | 实际操作证明
|  |  | 1.12 | 泵吸力≥0.5L/分钟。 | 实际开箱验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 锂电池充电时长不大于4H，待机时长不小于24H，探头形式不少于两种（探包头、探针）。 | 实物验收及设备使用说明
5 | 管道燃气泄漏检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 探测气体：适用于天然气、液化石油气、人工煤气、甲烷等气体。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 灵敏度：1ppm,在0－1000ppm时，优于50ppm, 在1－100%LEL时，优于1%LEL | 实际开箱证明
|  |  | 1.3 | 检测范围：0－1000ppm，1-100%LEL（自动全量程） | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 预热时间：≤10s | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 示值误差：±5% | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.6 | 报警响应速度：≤10s | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.7 | 仪器内置泵吸力（气体流量）：≥1L/min | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 显示屏：全数字显示、绿色自动背光 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 音频指示：根据气体浓度，自动调节声音频率 | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 电池：≥4400mAh容量 7.4v可充电锂电池 充满电时间：≤4h 待机时间：≥12h | 使用说明书及实际操作证明
|  |  | 1.11 | 工作温度：温度-10℃~60℃ 相对湿度：小于95%（无结露） 环境风速：小于4m/s | 使用说明书及实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机（含内置锂电池）1台 2、充电器1只 3、探杆1根 4、针式探头1只 5、钟式探头1只 6、滤纸20张 7、使用说明书、合格证、校准证书各1份 8、仪器箱1只 | 实际开箱清点证明
6 | 多功能数据记录仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 多功能数据记录仪应用于埋地管道杂散电流检测、阴保有效性评价。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 管地电位、试片断电电位、交流电压、交流电流、直流电流五个参数同步采集记录。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 内置卫星模块，自动校准检测时间记录测点坐标；支持现场无GPS信号时采集数据，无需等待设备与卫星通讯。 | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 试片电位测量阴保状态，无需中断保护电流即可测得真实电位； | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 仪器可采用电脑或手机蓝牙操控； | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 手机版软件可对设备进行参数设置等操作； | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 记录仪屏幕可实时检测数据，各通道自动切换，可自动识别数据及测试线，下次使用其数据采集存储的文件创建参数默认为上一次的设定值； | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 内置卫星模块，自动校准检测时间，自动记录测点坐标。 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 不小于四通道数据记录； | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 量程范围：直流电位：-30～+30 V、交流电压：0～75 V（RMS）、直流电流：-230～ +230 mA、交流电流：0～230 mA； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.11 | 检测精度：直流电位：0.25%±1mV、交流电压：0.5%±10mV（RMS）、直流电流：0.5%±900uA、交流电流：0.5%±1mA； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.12 | 测试线长度：≥2m； | 实际开箱证明
|  |  | 1.13 | 电池容量：≥3000 mAh，续航时间≥10天； | 实际操作证明
|  |  | 1.14 | 存储：内置flash存储； | 实际操作证明
|  |  | 1.15 | 通讯方式：蓝牙、USB； | 实际操作证明
|  |  | 1.16 | 采样周期：1s～72h任意调节； | 实际操作证明
|  |  | 1.17 | PC版软件采集设置：文件设置：每个项目单独存储文件，设备最多可存储63个； | 实际操作证明
|  |  | 1.18 | PC版软件采集设置：交流电流密度计算：交流电压计算模式和试片裸露面积计算模式两种。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、多功能数据记录仪1台； 2、充电器 1个； 3、数据下载线1根； 4、测试线2根； 5、试片10个； 6、数据分析软件1套； 7、防水保护套1个； 8、设备箱1个； 9、说明书及保修卡1套。 | 实际开箱清点证明
7 | 多功能数据记录仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 多功能数据记录仪应用于埋地管道杂散电流检测、阴保有效性评价。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 管地电位、试片断电电位、交流电压、交流电流、直流电流五个参数同步采集记录。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 内置卫星模块，自动校准检测时间记录测点坐标；支持现场无GPS信号时采集数据，无需等待设备与卫星通讯。 | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 试片电位测量阴保状态，无需中断保护电流即可测得真实电位； | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 仪器可采用电脑或手机蓝牙操控； | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 手机版软件可对设备进行参数设置等操作； | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 记录仪屏幕可实时检测数据，各通道自动切换，可自动识别数据及测试线，下次使用其数据采集存储的文件创建参数默认为上一次的设定值； | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 内置卫星模块，自动校准检测时间，自动记录测点坐标。 | 实际操作证明
|  |  | 1.9 | 不小于四通道数据记录； | 实际操作证明
|  |  | 1.10 | 量程范围：直流电位：-30～+30 V、交流电压：0～75 V（RMS）、直流电流：-230～ +230 mA、交流电流：0～230 mA； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.11 | 检测精度：直流电位：0.25%±1mV、交流电压：0.5%±10mV（RMS）、直流电流：0.5%±900uA、交流电流：0.5%±1mA； | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.12 | 测试线长度：≥2m； | 实际开箱清点证明
|  |  | 1.13 | 电池容量：≥3000 mAh，续航时间≥10天； | 实际操作证明
|  |  | 1.14 | 存储：内置flash存储； | 实际操作证明
|  |  | 1.15 | 通讯方式：蓝牙、USB； | 实际操作证明
|  |  | 1.16 | 采样周期：1s～72h任意调节； | 实际操作证明
|  |  | 1.17 | PC版软件采集设置：文件设置：每个项目单独存储文件，设备最多可存储63个； | 实际操作证明
|  |  | 1.18 | PC版软件采集设置：交流电流密度计算：交流电压计算模式和试片裸露面积计算模式两种。 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、多功能数据记录仪1台； 2、充电器 1个； 3、数据下载线1根； 4、测试线2根； 5、试片10个； 6、数据分析软件1套； 7、防水保护套1个； 8、设备箱1个； 9、使用说明书、合格证、保修卡和校准证书各1份。 | 实际开箱清点证明
8 | 电火花检漏仪 | 否 | 1.1 | 用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器，当发现针孔时仪器产生火花和音响报警。 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.2 | 测量范围：A型：0.03-3.5mm（以环氧煤沥青为介质）；B型：3.5-10.mm（以石油沥青为介质）；C型：0.03-10.mm（以环氧煤沥青、石油沥青为介质） | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.3 | 输出高压：A型：0.5-15KV；B型：15-35KV；C型：0.5-35KV | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.4 | 显示：数显 | 实物核查
|  |  | 1.5 | 高压控制系统：全数字控制 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.6 | 直流供电：12v | 设备使用说明
|  |  | 1.7 | 功耗：＜5w | 设备使用说明
|  |  | 1.8 | 报警延时：1-2秒 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.9 | 高压枪：进口高压发生器 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.11 | 主机尺寸：≤165mm ×155mm ×70mm | 实物核查
|  |  | 1.12 | 主机重量：≤1.5kg含电池 | 实物核查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 高压枪1根 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 板式探刷1把 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 扇形探刷 1把 | 实物检查
|  |  | 2.5 | 充电器 1只 | 实物检查
|  |  | 2.6 | 长接地线1根 | 实物检查
|  |  | 2.7 | 短接地线1根 | 实物检查
|  |  | 2.8 | 连接磁铁 1只 | 实物检查
|  |  | 2.9 | 接地棒2根 | 实物检查
|  |  | 2.1 | 高压手套1副 | 实物检查
|  |  | 2.11 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.12 | ABS工程塑料箱1只 | 实物检查
9 | 激光甲烷遥测仪 | 否 | 1.1 | 测量范围：甲烷 0～100000ppm·m | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.2 | 灵敏度：5ppm ・m | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.3 | 响应时间：0.05s | 功能验证
|  |  | 1.4 | 实际测试距离：120米 | 功能验证
|  |  | 1.5 | 防护等级：IP68 | 功能验证
|  |  | 1.6 | 防爆等级：Exib ll C T4 Gb | 功能验证
|  |  | 1.7 | 工作温度：-20℃~+50℃ | 功能验证
|  |  | 1.8 | 工作时间≥12小时 | 功能验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 专用充电器1个 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 仪器箱1只 | 实物检查
|  |  | 2.5 | 可更换锂电池2块 | 实物检查
10 | 激光甲烷遥测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 适用被测气体：甲烷 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 量程：0ppm·m ~100000 ppm·m | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 探测距离：≥150米 | 提供带有CMA标志的校准或检测报告以及实操证明
|  |  | 1.3 | 灵敏度：≤5ppm·m 响应时间：≤0.1s | 提供带有CMA标志的校准或检测报告以及实操证明
|  |  | 1.4 | 瞄准方式：绿色指示激光和瞄准镜(内供电无需更换电池) | 实际操作证明
|  |  | 1.5 | 激光等级：不低于Class I 指示激光：不低于Class III R | 提供等级证书以及实操证明
|  |  | 1.6 | 防护等级：不低于IP68 防爆等级：不低于Exib II A T4 Gb | 提供等级证书以及实操证明
|  |  | 1.7 | 1块锂电池可连续工作时间：≥12小时 设备电源：2块可更换锂电池 | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 巡检软件：IOS、Android双系统巡检软件、PC客户端均可使用 | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机1台（含电池） 2、备用电池1块 3、手提设备防护箱及标定气室 4、配件包 5、使用说明书、校准或检测报告、激光等级证书、防护等级证书、防爆等级证书 | 实际开箱清点证明
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 手持式激光测距仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 测量范围：0.5-200m | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 测量精度：±1.5mm | 计量证书
|  |  | 1.3 | 倾角测量范围：不小于90° | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 不小于4倍变焦 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 电池1副 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 使用说明书：1份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
2 | 手持式热偶真空计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  | 1.1 | 便携式真空计性能需满足TSGR7001-2004《力容器定期检验规则》、GB18442-2001《低温绝热压力容器》、GB/T18443-2001《低温绝热压力容器试验方法》等规范标准要求。 | 实际操作证明
|  |  | 1.2 | 1.2、测量范围： ZJ-51 （0.1～200）Pa； ZJ-54D （0.1～2000）Pa； DV-4 (1.3～5000）Pa； DV-5 (0.013～18）Pa； DV-6 （0.13～200）Pa； VG0系列 (0.1～5000）Pa。 | 实际操作证明
|  |  | 1.3 | 可测真空规管：ZJ-51/ZJ-54D/DV-4/DV-5/DV-6/VG0 | 实际操作证明
|  |  | 1.4 | 测量精度：≤±25%（读数精度） | 根据计量证书计量结果以及实操证明
|  |  | 1.5 | 测量单位： Pa / Torr / mTorr之间可任意转换 | 实际操作证明
|  |  | 1.6 | 电源开关：微功耗软启动电源开关 | 实际操作证明
|  |  | 1.7 | 供电电源： DC 12V 1500 mAh 锂电池 电源适配器：DC12.6V 1A | 实际操作证明
|  |  | 1.8 | 重 量： ≤550g | 实际操作证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机1台； 2、DV-4规管1个； 3、DV-6规管1个； 4、充电电源适配器1套 5、仪器箱1只 6、使用说明书、合格证、校准证书各1份 | 实际开箱清点证明
3 | 真空计 | 否 | 1.1 | 显示单位：Pa / Torr / mTorr 之间可任意转换 ； | 实物检查
|  |  | 1.2 | 测量范围：可测真空规管：ZJ-51/ZJ-54D；电流设定范围：ZJ-51（80～160）mA,（0.1～200）Pa；ZJ-54D（20～30） mA，（0.1～2000）Pa； | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.3 | 测量精度： ≤±30%（读数精度）； | 设备使用说明
|  |  | 1.4 | 适应硅管种类：可检测国产热偶真空规管，进口 DV 系列真空规管及VG0 系列规管检测功能； | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.5 | 工作电源：DC 12V 1500 mAh 大容量锂电池 ； | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 探头2个 | 实物检查
4 | 全站仪 | 否 | 1.1 | 放大倍率：≥30×；分辨率：3″ | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 视场角：1°30″；最短视距：1.0 m | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 倾斜改正范围：±3′；倾斜改正分辨率：1″ | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 长水准器：≤30″/2mm；短水准器：≤8′/2mm； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 调焦范围：0.5m～∝； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 准确度：角度测量精度：2″级 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.7 | 距离测量精度：±(2mm＋2×10-6•D) | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 单棱镜1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 脚架1副 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 仪器箱1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
5 | 实验室污水综合处理设备 | / | 1.1 | 实验室废水日处理能力不小于100L | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 设备尺寸：≤1100*650*1300mm（占地面积≤3㎡） | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.3 | 预处理提升系统 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.4 | 实验室废水处理设备主机 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.5 | 酸碱中和单元 | 查看说明书，与实验比对
|  |  | 1.6 | 氧化分解系统 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.7 | 净化系统 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.8 | 消毒系统 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.9 | 智能自动化控制系统 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.1 | ▲污水处理设备出水水质需满足《污水综合排放标准GB8978-1996》一级排放标准要求或《污水排入城镇下水道水质标准GB T 31962-2015》的C级排放标准要求 | 第三方检测机构现场抽样，出具报告验证处理能力
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 实验室废水处理设备 1台 | 1.目视查验是否完好，2.根据实际操作
|  |  | 2.2 | 实验室废水处理设备管理系统 | 1.目视查验是否完好，2.根据实际操作
6 | 工业内窥镜 | 否 | 1.1 | 1、插入管可自主更换 插入管耗材式设计，管线可快速更换；同时可一机多用，配合不同的工作场景可以更换不同长度、管径、景深、视场角的管线。 | 实物核查，现场操作演示
|  |  | 1.2 | 2.1摄像头 2.1.1 镜头直径 ：≤Φ6mm 2.1.2 镜头材质 ：钛合金 2.1.3 摄像头像素 ：≥100万 2.1.4 景深 ：500mm-∞ 2.1.5 视场角 ：≥80° 2.1.6 红外夜视 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.3▲ | 2.2系统 2.2.1 插入管 ：钨合金丝编制四层管 2.2.2 管线系统 ：6m管线系统 2.2.3 弯曲控制 ：机械式360°全向弯曲 2.2.4 弯曲角度 ：≥160° 2.2.5 照度调节 ：8级手动调节 2.2.6 显示器 ：高亮3.5寸TFT液晶显示器 2.2.7 显示器可视角度 ：上下左右85° 2.2.8 图片分辨率 ：1280*720 2.2.9 图片格式 ：JPG/BMP、视频格式 MP4 2.2.10 图像冻结 ：一键冻结 2.2.11 图像放大功能 ：实时4倍放大，图片8倍放大 2.2.12 远程连接 ：连接电脑可远程实时观看被测物现场情况 2.2.13 储存设备 ：配32G 2.2.14 数据接口 ：Micro-USB端口、HDMI视频输出接口 | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 1.4 | 2.3主机 2.3.1 插入管应力消除装置 ：主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 2.3.2 主机底座 ：超强磁性吸附底座 2.3.3 主机尺寸 ：≤240mm×110 mm×130 mm 2.3.4 机身重量 ：≤0.5kg（含电池重量） | 实物核查，设备使用说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 仪器箱1只 | 实物检查
7 | 工业内窥镜 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 插入管可自主更换 插入管耗材式设计，管线可快速更换；同时可一机多用，配合不同的工作场景可以更换不同长度、管径、景深、视场角的管线。 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.2 | 镜头直径 ：Φ6mm，镜头材质 ：钛合金摄像头像素 ：≥100万 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.3 | 景深 ：500mm-∞ | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.4 | 视场角 ：≥80° | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.5 | ▲红外夜视 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.6 | 插入管 ：钨合金丝编制四层管 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.7 | 管线系统 ：3m管线系统 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.8 | 弯曲控制 ：机械式360°全向弯曲 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.9 | 弯曲角度 ：≥160° | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.1 | 照度调节 ：8级手动调节 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.11 | 显示器 ：高亮3.5寸TFT液晶显示器 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.12 | 显示器可视角度 ：上下左右85° | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.13 | 图片分辨率 ：1280*720 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.14 | 图片格式 ：JPG/BMP、视频格式 MP4 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.15 | 图像冻结 ：一键冻结 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.16 | 图像放大功能 ：实时4倍放大，图片8倍放大 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.17 | 远程连接 ：连接电脑可远程实时观看被测物现场情况 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.18 | 储存设备 ：配32G | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.19 | 数据接口 ：Micro-USB端口、HDMI视频输出接口 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.2 | 插入管应力消除装置 ：主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.21 | 主机底座 ：超强磁性吸附底座 | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.22 | 主机尺寸 ：≤240mm×102 mm×126 mm | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.23 | 机身重量 ：≤0.5kg（含电池重量） | 供货实物功能演示验证
|  |  | 1.24 | 机箱尺寸 ：≤411 mm×321 mm×165mm | 供货实物功能演示验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 系统主机 主机 1套 手持一体机 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 管线系统 Φ3mm管线系统3m 2根 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 便携式仪器箱 1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 读卡器 TF卡读卡器 1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 移动存储系统 32G存储卡 1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 电池 4.2V,锂电池 3个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 充电器 充电插头，数据线 1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 操作手册 使用说明书 1份 | 现场验收验证核实
8 | 便携式探测仪（氢气） | 否 | 1.1 | 测量范围：氢气0～1000ppm | 计量证书
|  |  | 1.2 | 分辨率：0.1PPM | 计量证书
|  |  | 1.3 | 检测原理：电化学 | 功能验证
|  |  | 1.4 | 采样方式：泵吸式 | 功能验证
|  |  | 1.5 | 报警指示：声光报警 | 功能验证
|  |  | 1.6 | 防护等级：IP66 | 功能验证
|  |  | 1.7 | 工作温度：-20℃~+50℃ | 功能验证
|  |  | 1.8 | 防爆等级：Exib ll C T4 Gb | 功能验证
|  |  | 1.9 | 工作时间≥12小时 | 功能验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 专用充电器1个 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.5 | 仪器箱1只 | 实物检查
9 | 便携式探测仪（四合一） | 否 | 1.1 | 显示：LCD 显示实时气体浓度 | 实物检查
|  |  | 1.2 | 开机时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检及自动校准； | 实物检查
|  |  | 1.3 | H2S：量程0～100ppm，低报警值10ppm，高报警值15ppm； | 计量证书
|  |  | 1.4 | CO：量程0～500ppm，低报警值35ppm，高报警值200ppm； | 计量证书
|  |  | 1.5 | O2(体积分数)：量程0～30.0%，低报警值19.50%，高报警值23.50%； | 计量证书
|  |  | 1.6 | 易燃气体: 量程0～100%LEL，低报警值10%，高报警值20%；用甲烷进行标定。 | 计量证书
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 实物检查
|  |  | 2.2 | 含H2S、CO、O2、易燃气体4种气体传感器各1个 | 实物检查
|  |  | 2.3 | 专用充电器1个 | 实物检查
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 实物检查
|  |  | 2.5 | 使用说明书、合格证1份 | 实物检查
|  |  | 2.6 | 仪器箱1只 | 实物检查
10 | 复合气体检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 显示：LCD 显示实时气体浓度 | 现场验收验证核实，有LED显示
|  |  | 1.2 | 开机时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检及自动校准； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | H2S：量程0～100ppm，低报警值10ppm，高报警值15ppm； | 检定证书
|  |  | 1.4 | CO：量程0～500ppm，低报警值35ppm，高报警值200ppm； | 检定证书
|  |  | 1.5 | O2(体积分数)：量程0～30.0%，低报警值19.50%，高报警值23.50%； | 检定证书
|  |  | 1.6 | 易燃气体: 量程0～100%LEL，低报警值10%，高报警值20%；用甲烷进行标定。 | 检定证书
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 含H2S、CO、O2、易燃气体4种气体传感器各1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 专用充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 仪器箱1只 | 现场验收验证核实
11 | 四合一气体报警仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 测量范围：甲烷:0-100%LEL；氧气:0-30%VOL；一氧化碳：0-1000PPM；硫化氢：0-100PPM | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 准确度：甲烷:1%LEL；氧气:0.1%VOL；一氧化碳：1ppm；硫化氢：0.1ppm | 计量证书
|  |  | 1.3 | 满电工作时间：不低于8小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.4 | 整机重量：＜1kg | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 使用说明书：1份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书：1份 | 现场验收验证核实
12 | 便携X/γ辐射检测仪 | 否 | 1.1 | 报警方式：声、光、震动三种报警方式； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 显示：中英文界面，超大显示屏，操作简单，使用方便； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | 检测应用：检测X、γ和硬β射线射线，剂量率可预置、累积、存储； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 显示方式：中英文双语显示，超大液晶显示屏，剂量率、累积剂量同屏显示； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 累积存储：累积剂量，提醒人员吸收放射量不超国家标准； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 背光功能：一键开启背光功能，便于光线较暗处作业； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.1 | 测量范围： （1）剂量率：0.01—1000μSv/h； （2）累积剂量：0.01μSv—500.0mSv； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.11 | 能量响应：50 keV—1.5 MeV； | 检定证书
|  |  | 1.12 | 相对误差：≤ ±15%； | 检定证书
|  |  | 1.13 | 灵敏度：80 CPS/μSv/h (对于Co60)； | 检定证书
|  |  | 1.14 | 报警阈值： a.剂量率：可设置在0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、5.0、10.0、50.0、100.0 μSv/h； b.累积剂量：可设置在0.05、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 mSv； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.15 | 测量显示：剂量率每秒刷新显示；防护报警响应：小于5秒； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.16 | 尺寸：需便携 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.17 | 重量：≤150g。 | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机 1台； | 实物清点
|  |  | 2.2 | 2、操作手册、合格证 、保修卡1份。
13 | X/γ辐射个人报警仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1 | 测量范围：剂量率：0.01～200.00µSv/h；累积剂量：0.00µSv～9.99Sv | 计量证书
|  |  | 1.1 | 灵敏度：≥350CPS/ μSv/h | 计量证书
|  |  | 1.2 | 能量范围：48Kev～3Mev | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.3 | 相对误差：≤±8%（在200.00µSv/h时） | 计量证书
|  |  | 1.4 | 测量时间：5~120秒可设置 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 报警阈值：累积剂量和剂量率阈值均可任意设置 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.6 | 测量方式：实时测量和定时测量 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.7 | 显示单位：当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h；累计剂量µSv；计数率CPS | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 整机重量：＜1.5kg | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | X/γ辐射个人报警仪一台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 工具箱一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 说明书、合格证、保修卡1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 电池1副 | 现场验收验证核实
14 | 移动式压力容器液位计校验装置 | 否 | 1.1 | 基本原理： 通过伺服电机控制对于旋转液位计的角度位移，通过角度的位移测定浮球的液位高度值完成进行液面的计量校验。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 驱动电源220V电源，功率为1.1kw。正反行程准确性检测（限定角度）、传感器输出信号：0-5V、检测精度：1%（独立线性） | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.3 | 进行液位计校准（适用于旋转式液位计），可测量阻力值，液位计值以及角度位移的功能 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.4 | 浮球式液位计灵敏性检测（转阻测定）、传感器输出信号：0-5V、灵敏度：2%±0.5%、重复性：±0.1% | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.5 | 检验液位计精度等级：不低于2.5% | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.6 | 液位计旋转杆半径范围：1200mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.7 | 液位计旋转角度测量范围：20-160度 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.8 | 液位计测量范围：0-2200mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.9 | 旋转阻力测量精度：0.02-0.05% | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.1 | 可控制升压页面高度，实时显示压力曲线 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.11 | 支持数据分析、数据比对、报告存储等功能，自动控制测试并记录数据 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.12 | 试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存数据并形成检验数据台账。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.13 | 工作电压：220 ± 5% V | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.14 | 操作温度：常温°C | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.15 | 湿度：< 85 % | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.16 | 试验高度：0~2.2M | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.17 | 控压精度：试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.18 | 控制方式：伺服电机 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.19 | 压力控制方式：计算机控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 操作方式：计算机操作 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.21 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.22 | 试样安装方式：法兰（配各类试样通用配件） | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.23 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.24 | 适用范围：罐车液面计，旋转液位计 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 1、计算机主机（运行内存8G、存储内存500G） 1台
|  |  | 2.2 | 2、电配箱体 1 套
|  |  | 2.3 | 3、操作终端（15寸触摸屏） 1台
|  |  | 2.4 | 4、角度传感器 1个
|  |  | 2.5 | 5、拉力传感器 1个
|  |  | 2.6 | 6、安装夹具 2套
|  |  | 2.7 | 7、说明书合格证 1套
|  |  | 2.8 | 8、测试支架 1套
15 | 移动式压力容器液位计校验装置 | 否 | 1.1 | 用于对液位计（磁翻板、投入式、压差式、超声波、雷达、浮子式等）性能的检定，且对带有（4～20）mA信号输出的液位计可实现全自动检定。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 配备三种控制方式：手动控制、PLC控制、计算机控制。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.3 | 通过计算机控制升压页面高度，可任意设定“零位位置”，检定点可以根据检定环节的需要进行任意定义，通过激光测距仪确定液位高度，并对液位进行精确控制。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.4 | 管路系统采用非焊接式连接，实现测试流体系统与驱动流体系统分离。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.5 | 可自动检测室温及水温，可以实时检测各检定点水位的水温。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.6 | 试验介质: 清水、液压油 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.7 | 高度范围: 0-2M | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.8 | 流量: 6L/min | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.9 | 显示精度: ±1mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.1 | 移动速度: 2m/8min | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.11 | 控压精度: 试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.12 | 压力控制方式: 计算机控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.13 | 压力曲线显示： 数据采集软件实时显示，可以放大缩小 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.14 | 试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存excel表格数据。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.15 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 说明书合格证 1套
五、 科研专用检测设备
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 声发射传感器 | 否 | 1.1 | 需兼容Sensor-Highway III型号声发射系统★ | 实物测试
|  |  | 1.2 | 峰值灵敏度：不低于80db，参考V/（m/s） | 技术资料
|  |  | 1.3 | 误差范围：不超过±1.5dB | 技术资料
|  |  | 1.4 | 峰值频率：60khz | 技术资料
|  |  | 1.5 | 响应需包含带宽 ：35-100khz | 技术资料
|  |  | 1.6 | 前置放大：不高于26db,电压5V★ | 技术资料
|  |  | 1.8 | 外壳 ：高级不锈钢 | 技术资料
|  |  | 1.9 | 接触面 ：高硬度陶瓷 | 技术资料
|  |  | 1.10 | 接口：SMA | 实际接口
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 传感器1个 | 现场实物验证
2 | 信号发生器 | 否 | 1.1 | 需兼容Sensor-Highway III型号声发射系统 | 实物测试
|  |  | 1.2 | 输出波形：不少于连续正弦波、突发正弦波、模拟声发射信号 | 实物测试
|  |  | 1.3 | 输出频率：至少需包含30khz、60khz、150khz、300khz | 实物测试
|  |  | 1.4 | 持续时间可调，且不少于100us、1ms、10ms | 实物测试
|  |  | 1.5 | 幅值范围：最少须包含30\40\50\60\70\80\90db | 实物测试
|  |  | 1.6 | 脉冲率：需包含1、10、100pps | 实物测试
|  |  | 1.7 | 信噪比：大于60db | 技术资料
|  |  | 1.8 | 波形DA转化率：不低于14bit | 技术资料
|  |  | 1.9 | 存储温度：必须包含-40°C---+85°C | 技术资料
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 转接头1个 | 现场实物验证

## Sheet2
1 | 移动式压力容器液位计校验装置 | 否 | 1.1 | 基本原理： 通过伺服电机控制对于旋转液位计的角度位移，通过角度的位移测定浮球的液位高度值完成进行液面的计量校验。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 驱动电源220V电源，功率为1.1kw。正反行程准确性检测（限定角度）、传感器输出信号：0-5V、检测精度：1%（独立线性） | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.3 | 进行液位计校准（适用于旋转式液位计），可测量阻力值，液位计值以及角度位移的功能 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.4 | 浮球式液位计灵敏性检测（转阻测定）、传感器输出信号：0-5V、灵敏度：2%±0.5%、重复性：±0.1% | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.5 | 检验液位计精度等级：不低于2.5% | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.6 | 液位计旋转杆半径范围：1200mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.7 | 液位计旋转角度测量范围：20-160度 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.8 | 液位计测量范围：0-2200mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.9 | 旋转阻力测量精度：0.02-0.05% | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.1 | 可控制升压页面高度，实时显示压力曲线 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.11 | 支持数据分析、数据比对、报告存储等功能，自动控制测试并记录数据 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.12 | 试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存数据并形成检验数据台账。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.13 | 工作电压：220 ± 5% V | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.14 | 操作温度：常温°C | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.15 | 湿度：< 85 % | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.16 | 试验高度：0~2.2M | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.17 | 控压精度：试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.18 | 控制方式：伺服电机 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.19 | 压力控制方式：计算机控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 操作方式：计算机操作 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.21 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.22 | 试样安装方式：法兰（配各类试样通用配件） | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.23 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.24 | 适用范围：罐车液面计，旋转液位计 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 1、计算机主机（运行内存8G、存储内存500G） 1台
|  |  | 2.2 | 2、电配箱体 1 套
|  |  | 2.3 | 3、操作终端（15寸触摸屏） 1台
|  |  | 2.4 | 4、角度传感器 1个
|  |  | 2.5 | 5、拉力传感器 1个
|  |  | 2.6 | 6、安装夹具 2套
|  |  | 2.7 | 7、说明书合格证 1套
|  |  | 2.8 | 8、测试支架 1套
2 | 移动式压力容器液位计校验装置 | 否 | 1.1 | 用于对液位计（磁翻板、投入式、压差式、超声波、雷达、浮子式等）性能的检定，且对带有（4～20）mA信号输出的液位计可实现全自动检定。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.2 | 配备三种控制方式：手动控制、PLC控制、计算机控制。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.3 | 通过计算机控制升压页面高度，可任意设定“零位位置”，检定点可以根据检定环节的需要进行任意定义，通过激光测距仪确定液位高度，并对液位进行精确控制。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.4 | 管路系统采用非焊接式连接，实现测试流体系统与驱动流体系统分离。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.5 | 可自动检测室温及水温，可以实时检测各检定点水位的水温。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.6 | 试验介质: 清水、液压油 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.7 | 高度范围: 0-2M | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.8 | 流量: 6L/min | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.9 | 显示精度: ±1mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.1 | 移动速度: 2m/8min | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.11 | 控压精度: 试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.12 | 压力控制方式: 计算机控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.13 | 压力曲线显示： 数据采集软件实时显示，可以放大缩小 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.14 | 试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存excel表格数据。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 1.15 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 查看说明书，与实物比对
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 说明书合格证 1套

## Sheet3
11 | 复合气体检测仪 | MCXL-XWHM-Y-CN | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 2024年评审过 | 电锅中心
|  |  |  | 1.1 | 显示：LCD 显示实时气体浓度 | 现场验收验证核实，有LED显示
|  |  |  | 1.2 | 开机时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检及自动校准； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.3 | H2S：量程0～100ppm，低报警值10ppm，高报警值15ppm； | 检定证书
|  |  |  | 1.4 | CO：量程0～500ppm，低报警值35ppm，高报警值200ppm； | 检定证书
|  |  |  | 1.5 | O2(体积分数)：量程0～30.0%，低报警值19.50%，高报警值23.50%； | 检定证书
|  |  |  | 1.6 | 易燃气体: 量程0～100%LEL，低报警值10%，高报警值20%；用甲烷进行标定。 | 检定证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主机1个 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.2 | 含H2S、CO、O2、易燃气体4种气体传感器各1个 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.3 | 专用充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.5 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.6 | 仪器箱1只 | 现场验收验证核实
12 | 四合一气体报警仪 | / | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写） |  | 古雷中心
|  |  |  | 1.1 | 测量范围：甲烷:0-100%LEL；氧气:0-30%VOL；一氧化碳：0-1000PPM；硫化氢：0-100PPM | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.2 | 准确度：甲烷:1%LEL；氧气:0.1%VOL；一氧化碳：1ppm；硫化氢：0.1ppm | 计量证书
|  |  |  | 1.3 | 满电工作时间：不低于8小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  |  | 1.4 | 整机重量：＜1kg | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.2 | 专用充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.3 | 使用说明书：1份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书：1份 | 现场验收验证核实
13 | 便携X/γ辐射检测仪 | / | 否 | 1.1 | 报警方式：声、光、震动三种报警方式； | 现场验收验证核实 |  | 福州一部
|  |  |  | 1.2 | 显示：中英文界面，超大显示屏，操作简单，使用方便； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.3 | 检测应用：检测X、γ和硬β射线射线，剂量率可预置、累积、存储； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.4 | 显示方式：中英文双语显示，超大液晶显示屏，剂量率、累积剂量同屏显示； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.5 | 累积存储：累积剂量，提醒人员吸收放射量不超国家标准； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.6 | 背光功能：一键开启背光功能，便于光线较暗处作业； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.1 | 测量范围： （1）剂量率：0.01—1000μSv/h； （2）累积剂量：0.01μSv—500.0mSv； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.11 | 能量响应：50 keV—1.5 MeV； | 检定证书
|  |  |  | 1.12 | 相对误差：≤ ±15%； | 检定证书
|  |  |  | 1.13 | 灵敏度：80 CPS/μSv/h (对于Co60)； | 检定证书
|  |  |  | 1.14 | 报警阈值： a.剂量率：可设置在0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、5.0、10.0、50.0、100.0 μSv/h； b.累积剂量：可设置在0.05、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 mSv； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.15 | 测量显示：剂量率每秒刷新显示；防护报警响应：小于5秒； | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.16 | 尺寸：需便携 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.17 | 重量：≤150g。 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 1、主机 1台； | 实物清点
|  |  |  | 2.2 | 2、操作手册、合格证 、保修卡1份。
14 | X/γ辐射个人报警仪 | RP6000/HJ-RP6000 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写） |  | 古雷中心
|  |  |  | 1 | 测量范围：剂量率：0.01～200.00µSv/h；累积剂量：0.00µSv～9.99Sv | 计量证书
|  |  |  | 1.1 | 灵敏度：≥350CPS/ μSv/h | 计量证书
|  |  |  | 1.2 | 能量范围：48Kev～3Mev | 承诺书或说明书中说明
|  |  |  | 1.3 | 相对误差：≤±8%（在200.00µSv/h时） | 计量证书
|  |  |  | 1.4 | 测量时间：5~120秒可设置 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.5 | 报警阈值：累积剂量和剂量率阈值均可任意设置 | 承诺书或说明书中说明
|  |  |  | 1.6 | 测量方式：实时测量和定时测量 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.7 | 显示单位：当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h；累计剂量µSv；计数率CPS | 现场验收验证核实
|  |  |  | 1.8 | 整机重量：＜1.5kg | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | X/γ辐射个人报警仪一台 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.2 | 工具箱一个 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.3 | 说明书、合格证、保修卡1份 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.4 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  |  | 2.5 | 电池1副 | 现场验收验证核实
15 | 移动式压力容器液位计校验装置 |  | 否 | 1.1 | 基本原理： 通过伺服电机控制对于旋转液位计的角度位移，通过角度的位移测定浮球的液位高度值完成进行液面的计量校验。 | 查看说明书，与实物比对 |  | 福州一部
|  |  |  | 1.2 | 驱动电源220V电源，功率为1.1kw。正反行程准确性检测（限定角度）、传感器输出信号：0-5V、检测精度：1%（独立线性） | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.3 | 进行液位计校准（适用于旋转式液位计），可测量阻力值，液位计值以及角度位移的功能 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.4 | 浮球式液位计灵敏性检测（转阻测定）、传感器输出信号：0-5V、灵敏度：2%±0.5%、重复性：±0.1% | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.5 | 检验液位计精度等级：不低于2.5% | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.6 | 液位计旋转杆半径范围：1200mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.7 | 液位计旋转角度测量范围：20-160度 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.8 | 液位计测量范围：0-2200mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.9 | 旋转阻力测量精度：0.02-0.05% | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.1 | 可控制升压页面高度，实时显示压力曲线 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.11 | 支持数据分析、数据比对、报告存储等功能，自动控制测试并记录数据 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.12 | 试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存数据并形成检验数据台账。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.13 | 工作电压：220 ± 5% V | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.14 | 操作温度：常温°C | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.15 | 湿度：< 85 % | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.16 | 试验高度：0~2.2M | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.17 | 控压精度：试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.18 | 控制方式：伺服电机 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.19 | 压力控制方式：计算机控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.2 | 操作方式：计算机操作 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.21 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.22 | 试样安装方式：法兰（配各类试样通用配件） | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.23 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.24 | 适用范围：罐车液面计，旋转液位计 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 2 | 配置要求
|  |  |  | 2.1 | 1、计算机主机（运行内存8G、存储内存500G） 1台
|  |  |  | 2.2 | 2、电配箱体 1 套
|  |  |  | 2.3 | 3、操作终端（15寸触摸屏） 1台
|  |  |  | 2.4 | 4、角度传感器 1个
|  |  |  | 2.5 | 5、拉力传感器 1个
|  |  |  | 2.6 | 6、安装夹具 2套
|  |  |  | 2.7 | 7、说明书合格证 1套
|  |  |  | 2.8 | 8、测试支架 1套
16 | 移动式压力容器液位计校验装置 |  | 否 | 1.1 | 用于对液位计（磁翻板、投入式、压差式、超声波、雷达、浮子式等）性能的检定，且对带有（4～20）mA信号输出的液位计可实现全自动检定。 | 查看说明书，与实物比对 |  | 福州一部
|  |  |  | 1.2 | 配备三种控制方式：手动控制、PLC控制、计算机控制。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.3 | 通过计算机控制升压页面高度，可任意设定“零位位置”，检定点可以根据检定环节的需要进行任意定义，通过激光测距仪确定液位高度，并对液位进行精确控制。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.4 | 管路系统采用非焊接式连接，实现测试流体系统与驱动流体系统分离。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.5 | 可自动检测室温及水温，可以实时检测各检定点水位的水温。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.6 | 试验介质: 清水、液压油 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.7 | 高度范围: 0-2M | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.8 | 流量: 6L/min | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.9 | 显示精度: ±1mm | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.1 | 移动速度: 2m/8min | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.11 | 控压精度: 试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.12 | 压力控制方式: 计算机控制 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.13 | 压力曲线显示： 数据采集软件实时显示，可以放大缩小 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.14 | 试验完毕可以打印中英文试验报告，可以保存excel表格数据。 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 1.15 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 查看说明书，与实物比对
|  |  |  | 2 | 配置要求
|  |  |  | 2.1 | 说明书合格证 1套
五、 科研专用检测设备
序号 | 名称 | 型号规格 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注（如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明） | 部门
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 声发射传感器 | PK6I | 否 | 1.1 | 需兼容Sensor-Highway III型号声发射系统★ | 实物测试 |  | 石化中心
|  |  |  | 1.2 | 峰值灵敏度：不低于80db，参考V/（m/s） | 技术资料
|  |  |  | 1.3 | 误差范围：不超过±1.5dB | 技术资料
|  |  |  | 1.4 | 峰值频率：60khz | 技术资料
|  |  |  | 1.5 | 响应需包含带宽 ：35-100khz | 技术资料
|  |  |  | 1.6 | 前置放大：不高于26db,电压5V★ | 技术资料
|  |  |  | 1.8 | 外壳 ：高级不锈钢 | 技术资料
|  |  |  | 1.9 | 接触面 ：高硬度陶瓷 | 技术资料
|  |  |  | 1.10 | 接口：SMA | 实际接口
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 传感器1个 | 现场实物验证
2 | 信号发生器 | Fieldcall | 否 | 1.1 | 需兼容Sensor-Highway III型号声发射系统 | 实物测试 |  | 石化中心
|  |  |  | 1.2 | 输出波形：不少于连续正弦波、突发正弦波、模拟声发射信号 | 实物测试
|  |  |  | 1.3 | 输出频率：至少需包含30khz、60khz、150khz、300khz | 实物测试
|  |  |  | 1.4 | 持续时间可调，且不少于100us、1ms、10ms | 实物测试
|  |  |  | 1.5 | 幅值范围：最少须包含30\40\50\60\70\80\90db | 实物测试
|  |  |  | 1.6 | 脉冲率：需包含1、10、100pps | 实物测试
|  |  |  | 1.7 | 信噪比：大于60db | 技术资料
|  |  |  | 1.8 | 波形DA转化率：不低于14bit | 技术资料
|  |  |  | 1.9 | 存储温度：必须包含-40°C---+85°C | 技术资料
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
|  |  |  | 2.2 | 转接头1个 | 现场实物验证