## Sheet1
附表1-1 2025年第二批仪器设备技术参数及验收方法明细表（特检）
一、专用无损检测类设备
序号 | 名称 | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 否 | 1.1 | 采用X射线荧光光谱法，可测量并鉴别出各种高（低）合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金和近似合金元素成分及牌号 | 现场操作演示
|  |  | 1.2 | 激发源采用微型X射线管，阳极采用铑靶材或银靶材，最大电压不小于50kv，最大电流不小于200μA | 现场操作演示
|  |  | 1.3 | 采用SDD检测器，检测器面积不大于25mm2，分辨率不小于125eV，具备制冷功能 | 现场操作演示
|  |  | 1.4 | ★测量范围：同一个模式至少可检测Zr锆，Zn锌，W钨，V钒，Ti钛，Ta钽，Sn锡，Si硅，Se硒，Sb锑，S硫，Ru钌，Rh铑，Re铼，Pd钯，Pb铅，P磷，Os锇，Ni镍，Nb铌，Mo钼，Mn锰，Mg镁，Ir铱，Hf铪，Fe铁，Cu铜，Cr铬，Co钴，Cd镉，Bi铋，Au金，Ag银，Al铝共34个标准合金成分元素 | 设备使用说明
|  |  | 1.5 | 使用基本参数法、经验系数法检测，要求保证所测的标准元素在不同的基体里面，对元素的测量范围没有要求，能够实现盲测并提高精确度 | 设备使用说明
|  |  | 1.6 | 数据传输与处理：仪器可使用Wifi、蓝牙、USB等多种方式与计算机传输：；内置储存器不小于32G；数据可采用EXCEL，PDF格式输出，可自定义创建专业报告：包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息（如产品描述、产地、批号等） | 实物验收
|  |  | 1.7 | 安全系统：要求设备前端设有红外和可见光双探测器；硬件保护（非软件感应到X光后再关闭）；测试窗口无样品时，自动关闭X射线，（无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能）；不含放射性同位素激励源； | 设备使用说明
|  |  | 1.8 | 屏幕尺寸：不小于4.3英寸，触摸屏 | 实物验收
|  |  | 1.9 | 一体化设计且屏幕与主机不可拆卸 | 实物验收
|  |  | 1.1 | 散热性：仪器除前端散热头散热以外，需提供辅助散热装置 | 设备使用说明
|  |  | 1.11 | 指标要求：测量时间标准不超过15秒 | 设备使用说明
|  |  | 1.12 | 电池具有剩余电量显示功能；电池一次充电可连续工作8小时以上 | 设备使用说明
|  |  | 1.13 | 仪器外置标准片，开机免校准；仪器可建立有针对性的校正曲线 | 设备使用说明
|  |  | 1.14 | 配备多基体多标准合金库，各合金库中包括至少600余种合金牌号，用户也可自己编辑、修改、添加合金牌号库 | 现场操作演示
|  |  | 1.15 | 操作界面元素符号中英文显示 | 现场操作演示
|  |  | 1.16 | ▲仪器总重量含电池不超过1.6kg | 实物验收
|  |  | 1.17 | 要求所投产品要求具有辐射检测报告、辐射豁免函或辐射安全证书（提供在有效期内加盖公章的证书复印件） | 实物验收
|  |  | 1.18 | X射线辐射剂量≤0.06μSV/h | 检查相应证书文件
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 具备防水、防尘、防震功能的手提箱1套 | 实物验收
|  |  | 2.3 | 电池2块、电池充电器1座、电源线1根 | 实物验收
|  |  | 2.4 | 主机交流电源适配器1个 | 实物验收
|  |  | 2.5 | USB下载线缆1根 | 实物验收
|  |  | 2.6 | 操作手册1本 | 实物验收
|  |  | 2.7 | 合格及保修证件 | 实物验收
|  |  | 2.8 | 316SS标准校准块1块 | 实物验收
|  |  | 2.9 | 防尘布1块 | 实物验收
|  |  | 2.1 | 手腕带1条 | 实物验收
|  |  | 2.11 | 迈拉膜不少于30片 | 实物验收
2 | 超声波测厚仪 （透涂层） | 否 | 1.1 | 测量范围:0.65~508mm;数据记录。穿透涂层厚度0.1~6mm;测量分辨率:0.01-0.1mm 始脉冲回波界面波回波、任意回拨，三种方式可选。 | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 示值误差：H＜10mm，±0.05mm；H≥10mm，±(0.01+0.5%H)mm，H为被测物实际厚度 | 见计量证书
|  |  | 1.3 | 声速调节范围:500~15000mVs;单位:公制英制转换。校准:一点、两点校准(较零位零位声速同时较)、自校。 | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 适用球墨铸铁球化率和球化等级的判定显示声速值和厚度值切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 接受器:500kHz~12MHz(每3dB衰减)增益自适应(AGC)。 | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 显示:分辨率≥LCD64X128像素，屏宽≥53mmX27mm。信号捕捉:4MHz/20MHz可调。 | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 读值显示模式:显示位数5位。最后读数显示:未耦合将提示“无信号”。 | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 报警设置:最大值、最小值设限报警。(0.01~508mm)。振动报警。红绿蓝三色灯提示厚度合格、可疑、超差 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机 1台 | 实物验收
|  |  | 2.2 | DKS537探头1支 | 实物验收
|  |  | 2.3 | 耦合剂1个，阶梯试块1个 | 实物验收
|  |  | 2.4 | 说明书保修卡1份 | 实物验收
|  |  | 2.5 | 可充电电池2个，仪器箱1个 | 实物验收
3 | 超声波测厚仪 | 否 | 1.1 | 操作系统：Android | 主机设备上查看
|  |  | 1.2 | 摄像头：前置≥200W；后置≥800W | 主机设备上查看
|  |  | 1.3 | 内存：RAM:≥ 1GB, LPDDR3；ROM: ≥8GB,EMMC 存储 | 主机设备上查看
|  |  | 1.4 | 显示方式：3.97 寸IPS 高清彩屏，800*480 像素 | 主机设备上查看
|  |  | 1.5 | 数据接口：无线通信、USB | 主机设备上查看
|  |  | 1.6 | 存储方式：本地存储 | 主机设备上查看
|  |  | 1.7 | 数据传输：无线网络、USB、蓝牙 | 主机设备上查看
|  |  | 1.8 | 数据报告：图表、图片、柱状图 | 主机设备上查看
|  |  | 1.9 | 防护设计：防尘、防水、防摔 | 主机设备上查看
|  |  | 1.1 | 供电电源：内置3000mAh 锂离子聚合物电池 | 主机设备上查看
|  |  | 1.11 | 增益调节：8dB-49dB | 主机设备上查看
|  |  | 1.12 | 闸门：1-50 | 主机设备上查看
|  |  | 1.13 | 最大可穿透涂层厚度：10mm | 主机设备上查看
|  |  | 1.14 | 测量模式：A扫模式、B扫模式 | 主机设备上查看
|  |  | 1.15 | 测量范围：0.65~500mm(根据探头决定） | 主机设备上查看
|  |  | 1.16 | 声速范围：1000~9999m/s | 主机设备上查看
|  |  | 1.17 | 显示位数：四位数字 | 主机设备上查看
|  |  | 1.18 | 示值精度：低精度：0.1mm；高精度：0.01mm | 主机设备上查看
|  |  | 1.19 | 测量误差（H 为测量的厚度值）：测量误差（H 为测量的厚度值）：低精度：H<10mm ±0.1mm; H>=10mm ±(0.1+H/100)，高精度：H<10mm ±0.05mm; H>=10mm ±(0.01+H/200) | 主机设备上查看+见计量证书
|  |  | 1.2 | 探头频率：2MHz-10MHz | 主机设备上查看
|  |  | 1.21 | 显示语言：内置中文、英文 | 主机设备上查看
|  |  | 1.22 | 按键背光：可开启和关闭背光 | 主机设备上查看
|  |  | 1.23 | 关机方式：按键关机、软件图标关机可选择 | 主机设备上查看
|  |  | 1.24 | 使用温度：相对湿度：≤90% ；温度：-10℃~+40℃ | 主机设备上查看
|  |  | 1.25 | 工作时间：≥ 6 小时（最小背光亮度时） | 主机设备上查看
|  |  | 1.26 | 主机尺寸：≤163mm(L)*82mm(W)*25mm(H)，±2mm误差 | 实物测量
|  |  | 1.27 | 整机重量：≤约 280(不含探头) | 实物测量
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 超声波测厚仪1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 校准试块1个，常温耦合剂(50g) 1瓶 | 现场实物验证
|  |  | 2.3 | Φ10 回波探头 频率5MHZ 接触面10mm 双晶 1支 | 现场实物验证
|  |  | 2.4 | 高温探头 频率3MHZ 高温350℃ 基础面6mm 双晶 1支 | 现场实物验证
|  |  | 2.5 | 铸铁探头 频率2MHZ 接触面14mm 双晶 1支 | 现场实物验证
|  |  | 2.6 | 数据线、充电器1套 | 现场实物验证
|  |  | 2.7 | 使用手册1份、保修卡1份、合格证1份 | 现场实物验证
|  |  | 2.8 | 手提箱1只、SIM卡针1支 | 现场实物验证
4 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | 否 | 1.1 | 可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 | 现场验收验证核实，对所述材料进行检测
|  |  | 1.2 | 具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.3 | 检测过程中无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 全自动、半自动、全手动三种测厚模式，可一建切换 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 内部储存器：≥16GB | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 仪器配备平板显示器和手腕式显示器，液晶显示，笔试仪器部分和两种显示器通过无线连接，可分别通过两种显示器实时调节声速；可实时显示监测保存数据，具有A扫描、B扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； | 现场验收验证核实，各项功能逐一演示。
|  |  | 1.7 | 仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹连接； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 配置常温探头、高温探头（最高+800℃）、低频探头、小径管探头10mm。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.9 | 主机可同步测量涂层厚度的功能，一机两用； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.1 | 高温探头工作温度范围：-150℃～+800℃ | 现场验收验证核实
|  |  | 1.11 | 最大接收增益：100dB； | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.12 | 频率范围：2～5MHz可调； | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.13 | 提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：≥4mm； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.14 | 测量设备最高分辨率：0.01 mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.15 | ▲测量范围：（1-200）mm,测量准确度：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 计量证书
|  |  | 1.16 | 涂层厚度测量范围 0-5mm，测量精度 0.1mm； | 计量证书和现场验收验证核实
|  |  | 1.17 | 声波声速的调节范围1000～9999m/s； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.18 | 操作换能器和倾斜角度±25度； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.19 | 可检测工件的最小曲率范围：≤10mm； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 供电：内置锂电池，连续工作时间≥6小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.21 | 通讯接口：Micro USB；可快速链接常温探头及高温探头； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.22 | 主机重量：≤250g； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.23 | 声波类型：剪切波（横波）； | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.24 | 波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节） | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 平板显示器1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 手腕式显示器1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 常温探头1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 高温探头（-150～800℃）1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 10mm小径管探头1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 碳钢校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 不锈钢校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.9 | 高温配件1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.1 | 充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.11 | 仪器箱1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.12 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.13 | 检测软件1 套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.14 | 便携包 1 个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.15 | 专用工具1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.16 | 带 2mm 和 4mm 涂层校准试块 1 个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.17 | 安全便携绳一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.18 | 说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
5 | 真空箱焊缝泄漏检测系统 | 否 | 1.1 | 真空泵：电压：220V 50/60Hz；设计压力：不小于90kPa；泵的类型：带风扇的电动真空泵；流量：不小于200L/min； | 按照技术规格书和实际功能演示测试验收
|  |  | 1.2 | 搭接、对接焊缝真空箱：真空度：不小于60kPa；焊缝检测长度：不小于800mm；能应用于所有直径的储罐； | 实际功能演示测试验收
|  |  | 1.3 | 搭接、对接焊缝真空箱操作方式：检测人员可以用脚按压操作； 光照系统：真空箱内置LED灯照明系统，以便在受限空间里面也能及时观察到焊缝是否泄露； 真空箱自带移动轮，确保灵活移动并可升降，可推着真空箱行走；泄压阀安装便于操作的位置。 | 目视和实际功能演示测试验收
|  |  | 1.4 | 检测角焊缝的真空箱：真空度：不小于60kPa；焊缝检测长度：不小于400mm。 | 目视和实际功能演示测试验收
|  |  | 1.5 | 检测角焊缝的真空箱辅助设施：需提供辅助杆；其他辅助功能： 在真空箱两侧安装有吸力和推力装置。 | 目视和实际功能演示测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 真空泵1个 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 搭接、对接焊缝真空箱一个 | 现场实物验证
|  |  | 2.3 | 角焊缝的真空箱1个 | 现场实物验证
|  |  | 2.4 | 移动式便携电源一个 | 现场实物验证
|  |  | 2.5 | 运输箱三个 | 现场实物验证
|  |  | 2.6 | 随机资料一套 | 现场实物验证
6 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | 否 | 1.1 | 可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 | 现场验收验证核实，对所述材料进行检测
|  |  | 1.2 | 具备高温声速自动补偿修正功能，探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警。 | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.3 | 检测过程中无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 全自动、半自动、全手动三种测厚模式，可一建切换 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 内部储存器：≥16GB | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 仪器配备平板显示器和手腕式显示器，液晶显示，笔试仪器部分和两种显示器通过无线连接，可分别通过两种显示器实时调节声速；可实时显示监测保存数据，具有A扫描、B扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； | 现场验收验证核实，各项功能逐一演示。
|  |  | 1.7 | 仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹连接； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 配置常温探头、高温探头（最高+800℃）、低频探头、小径管探头10mm。 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.9 | 主机可同步测量涂层厚度的功能，一机两用； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.1 | 高温探头工作温度范围：-150℃～+800℃ | 现场验收验证核实
|  |  | 1.11 | 最大接收增益：100dB； | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.12 | 频率范围：2～5MHz可调； | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.13 | 提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：≥4mm； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.14 | 测量设备最高分辨率：0.01 mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.15▲ | ▲测量范围：（1-200）mm,测量准确度：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 计量证书
|  |  | 1.16 | 涂层厚度测量范围 0-5mm，测量精度 0.1mm； | 计量证书和现场验收验证核实
|  |  | 1.17 | 声波声速的调节范围1000～9999m/s； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.18 | 操作换能器和倾斜角度±25度； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.19 | 可检测工件的最小曲率范围：≤10mm； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 供电：内置锂电池，连续工作时间≥6小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.21 | 通讯接口：Micro USB；可快速链接常温探头及高温探头； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.22 | 主机重量：≤250g； | 现场验收验证核实
|  |  | 1.23 | 声波类型：剪切波（横波）； | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.24 | 波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节） | 现场验收验证核实
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 平板显示器1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 手腕式显示器1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 常温探头1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 高温探头（-150～800℃）1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 10mm小径管探头1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 碳钢校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 不锈钢校准试块1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.9 | 高温配件1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.1 | 充电器1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.11 | 仪器箱1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.12 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.13 | 检测软件1 套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.14 | 便携包 1 个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.15 | 专用工具1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.16 | 带 2mm 和 4mm 涂层校准试块 1 个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.17 | 安全便携绳一个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.18 | 说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
7 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 电磁探头体积：≤175×165×50mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.2 | 锂电模块体积：≤55×45×90mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.3 | ▲提升力(任何电量时)：≥70N | 现场验收验证核实或计量证书
|  |  | 1.4 | 灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 清晰显示 | 现场验收验证核实，试片灵敏度测试验证
|  |  | 1.5 | 电磁探头重量：≤1.4Kg | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.6 | 磁极中心间距：10～210mm | 现场验收验证核实
|  |  | 1.7 | 锂电模块重量：≤270g | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 白光强度：≥2000Lux | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.9 | 黑光辐照度：≥6000uW/cm2 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.1 | 工作暂载率：100% | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 满电工作时间：不低于16小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.12 | 电池配备方式：可更换；专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC；充电时长：4～6h | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用电池2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 专用充电器2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 调脚工具1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 正斜脚：1对 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 使用说明书：2份；合格证：1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.7 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.8 | 灵敏度试片1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.9 | 工具包、仪器箱各1个 | 现场验收验证核实
8 | 超声波测厚仪 | / | 1.1 | 测量范围：支持两种测厚模式，发射-回波模式下，(0.65～600)mm；回波-回波模式下，(3～100)mm | 现场验收验证核实，确认厚度测量范围
|  |  | 1.2 | 示值误差：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 提供计量证书
|  |  | 1.3 | 分辨率：0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.4 | 声速范围：(1000～9999) m/s（可对已知厚度物体反测声速） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.5 | 探头校准：零点校准、两点校准 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 显示模式：单点测量、最值测量和差值测量 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.7 | 单位制式：公制或者英制（可选） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.8 | 工作语言：中文、英文可切换 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.9 | 数据存储：可存储管理≥100组（每组≥100个）厚度数据 | 现场验收验证核实
|  |  | 1.10 | 工作电源：可连续工作30小时以上 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 自动节电：具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机等节电功能 | 现场验收验证核实，承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 标配探头4个：窄脉冲测厚探头（透涂层）1只，支持DN25MM管径的微径探头1只，高温探头（300℃）1只，粗晶探头1只 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 主机1台，蓝牙热敏打印机1台，耦合剂1瓶，ABS仪器箱1只，USB通讯线缆1条，随机资料1套 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 试块和耦合剂1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 电池、手腕带1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 便携箱1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.6 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
9 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 否 | 1.1 | 由旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，具备防水耐震防尘功能。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。具有集成LED照明光源，无需外接电源即可产生稳定的交流磁场和旋转磁场。 | 现场验收验证核实，各项功能逐一演示。无法演示的承诺书或说明书中说明。
|  |  | 1.2 | 具备空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏；具有软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击；电磁输出应稳定，确保提升力和灵敏度不受电池电量的影响；具有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），能够及时切断电路。 | 现场验收验证核实，各项功能逐一演示。无法演示的承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.3 | ▲提升力≥118N | 现场验收验证核实或计量证书
|  |  | 1.4 | 灵敏度A1-15/100清晰显示 | 现场验收验证核实，试片灵敏度测试验证
|  |  | 1.5 | 整备重量≤3.8kg（含电池） | 现场验收验证核实
|  |  | 1.6 | 磁极中心间距≥98*98mm，白光强度≥2000Lux，黑光辐照度≥6000uW/cm2，工作暂载率100% | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.7 | 满电工作时间至少8小时，电池可更换，充电时长3h～6h。 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.2 | 专用电池2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.3 | 专用充电器2个 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.4 | 使用说明书、合格证1份 | 现场验收验证核实
|  |  | 2.5 | 仪器箱1只，工具包1个 | 现场验收验证核实
10 | 磁参数测量仪 | 否 | 1.1 | 具有铁磁性材料矫顽力测量功能无需打磨工件表面，无需使用耦合剂，探头最大可提离3mm； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.2 | 探头：具有数据显示和按键控制功能 | 实物检查
|  |  | 1.3 | 数据处理：存储100000数据，可在主机屏幕和外部PC上显示数据。 | 实物检查
|  |  | 1.4 | 主机：可进行备份处理； | 功能验证
|  |  | 1.5▲ | 矫顽力测试范围：1-60A/cm； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.6 | 单点测量时间：≤2s； | 功能验证
|  |  | 1.7 | 测量误差：≤5%； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.8 | 主机≤2kg，探头≤1kg； | 功能验证
|  |  | 1.9 | 电池容量：锂电池，工作时间不低于8h； | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 1.10 | 极间距离≥30mm | 功能验证或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1套； | 实物检查
|  |  | 2.2 | 探头（含数显屏幕)1个； | 实物检查
|  |  | 2.3 | 充电器1个、专用数据连接线1根； | 实物检查
|  |  | 2.4 | 专用操作软件1套（安装在主机里）； | 实物检查
|  |  | 2.5 | 试块5个； | 实物检查
|  |  | 2.6 | 操作说明1套、便携包1个 | 实物检查