## 锅检参数
附表1-1 2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表（省锅检南平分院）
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 (与性能要求对应填写) | 备注
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 气压/气密性试验装置 | 否 | 1.1 | 核心增压设备选用空气压缩机，输出压力可调、可控。 | 现场核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 输出压力范围：0—1Mpa。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 压力具有无极可调。 | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 排气量：2立方 | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 空气储罐：2立方 | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 冷干机：2立方 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 控压精度：试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 试验介质：压缩空气 | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 压力控制方式：仪表控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 操作方式：手动控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 现场核对验收
|  |  | 1.12 | 试样安装方式：手动 | 现场核对验收
|  |  | 1.13 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.14 | 用于罐车气压/气密检测 | 现场核对验收
|  |  | 1.15 | 试验介质：空气 | 现场核对验收
|  |  | 1.16 | 试验压力：0—1Mpa | 现场核对验收
|  |  | 1.17 | 增压流量：2立方/min | 现场核对验收
|  |  | 1.18 | 功率：10kw，380v电源 | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 螺杆压缩机(动力源)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 储罐(压力储罐)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 冷干机(空气处理)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 安全阀(储罐安全)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 连接管道(测试附件)1台 | 现场实物清点
2 | 便携式呼吸阀校验装置 | 否 | 1.1 | 采用气泵提供高压气源，可连续供气，配置有精密调压阀来控制输出压力 | 现场核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 测试压力可以无级调节。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 配置有手动/自动夹紧工装，用于手动/自动夹紧被测件。 | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 夹持安全阀直径范围为DN25~DN150， | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 能够数字显示压力值（正压负压值） | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 试压介质：空气 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 试验压力：正压5kpa，负压-2kpa | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 试验通径：DN25-DN150MM | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 压力显示：传感器、数显表，液晶显示屏 | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 压力控制：可通过手动阀门 | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 试件安装方式：垂直自动夹紧，水平手动调节 | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 正压泵1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 负压泵1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 正压调压阀 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 负压调压阀 若干根 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 开关球阀 2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 控制机箱 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 夹紧爪子 3个 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 夹紧气缸 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.9 | 连接胶管 1根 | 现场实物清点
|  |  | 2.1 | 压力传感器 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.11 | 数显表 1个 | 现场实物清点
3 | 紧急切断阀校验装置 | 否 | 1.1 | 实现对紧急切断阀气密性能、耐压性能、切断时间、过流切断等四项性能校验，可校验切断阀规格：DN25～DN80；气密性试验范围：0～2.5MPa（气压），采用双表对照，压力表级别不低于1.0级，显示精度0.1MPa。 | 现场核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 耐压性能校验范围：0～3.75MPa（水压），0～2.5MPa（气压），采用双表对照，压力表级别不低于1.0级，显示精度0.1MPa。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 试压介质：清水 | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 试验压力：4MPa | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 压力显示：防震油压表 | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 压力控制：数据处理终端控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 测试通径：DN25-80mm | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 测试流量范围：60立方/h | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 增压泵1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 高压卸压阀1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 压力传感器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 数显表1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 数据处理终端1台(不低于I7处理器，8G运行内存、500G存储内存） | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 数据采集软件1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 过滤器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 气动球阀1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.9 | 低压注水泵1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.1 | 液体压力表1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.11 | 防震油压表1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.12 | 水箱1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.13 | 油泵电机1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.14 | 电器 1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.15 | 试压盲板 2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.16 | 液体流量计 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.17 | 缓冲罐 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.18 | 调节阀 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.19 | 气动球阀 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 球阀 2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.21 | Plc 1个 | 现场实物清点
4 | 液面计校验装置 | 否 | 1.1 | 驱动电源220V电源，功率为1.1kw。正反行程准确性检测（限定角度）、传感器输出信号：0-5V、检测精度：1%（独立线性） | 现场核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 适用于旋转式液位计，可测量阻力值，液位计值以及角度位移。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 浮球式液位计灵敏性检测（转阻测定）、传感器输出信号：0-5V、灵敏度：2%±0.5%、重复性：±0.1% | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 检验液位计精度等级：不低于2.5% | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 液位计旋转杆半径范围：1200mm | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 液位计旋转角度测量范围：20-160度 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 液位计测量范围：0-2200mm | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 旋转阻力测量精度：0.02-0.05% | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 可控制升压液面高度，实时显示压力曲线 | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 工作电压：220 ± 5% V | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 操作温度：15—30℃ | 现场核对验收
|  |  | 1.12 | 湿度：< 85 % | 现场核对验收
|  |  | 1.13 | 试验高度：0—2.2M | 现场核对验收
|  |  | 1.14 | 控压精度：试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 现场核对验收
|  |  | 1.15 | 控制方式：伺服电机 | 现场核对验收
|  |  | 1.16 | 压力控制方式：数据处理终端控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.17 | 操作方式：数据处理终端操作 | 现场核对验收
|  |  | 1.18 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 现场核对验收
|  |  | 1.19 | 试样安装方式：法兰（配各类试样通用配件） | 现场核对验收
|  |  | 1.2 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.21 | 适用范围：罐车液面计，旋转液位计 | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 数据处理终端1台(不低于I7处理器，8G运行内存、500G存储内存） | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 电配箱体 1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 操作终端（15寸触摸屏）1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 角度传感器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 拉力传感器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 安装夹具2套 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 说明书合格证1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 测试支架1套 | 现场实物清点
5 | 真空泵 | 否 | 1.1 | 抽速：50Hz 24.0m³/h、6.6L/s。 | 现场核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 极限分压力强（无气镇）：4×10 -2Pa | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 极限总压力（无气镇）：4×10 -1Pa | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 极限总压强（有气镇）：8×10-1Pa | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 电机转速：50Hz 1440rpm，60Hz 1720rpm | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 油量：1.3-2.0L | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 工作环境温度：10-40℃ | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 噪音：≤65db | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 电源：单相 | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 重量：≤38KG | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 电机功率：0.75Kw | 现场核对验收
|  |  | 1.12 | 电压：220V/380V | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 仪器标准配置 | 现场实物清点
6 | 真空计 | 否 | 1.1 | 显示单位： Pa/Torr/mTorr 之间可任意转换 ； | 现场测试验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 可测真空规管：ZJ-51/ZJ-54D | 现场测试验收
|  |  | 1.3 | 测量范围/电流设定范围：ZJ-51（80～160）mA,（0.1～200）Pa；ZJ-54D（20～30）mA，（0.1～2000）Pa； | 现场测试验收
|  |  | 1.4 | 测量精度： ≤±30%（读数精度）； | 校准证书验收
|  |  | 1.5 | 适应硅管种类：可检测国产热偶真空规管，进口 DV 系列真空规管及VG0系列规管检测功能； | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.6 | 工作电源：DC 12V 1500mAh大容量锂电池； | 现场测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1、说明书1、探头2。 | 现场实物清点
7 | χ-γ辐射剂量率仪 | 否 | 1.1 | 测量范围：剂量率0.01～200uSv/h,累积剂量0uSv～9.99Sv | 实物或资料核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 灵敏度：≥350CPS/uSv/h、能量范围：38Kev～3Mev | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.3 | 相对固定误差：≤±10% | 校准证书验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 伽马枪 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 电池片2个,钥匙1把 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 设备箱1个，说明书、检测卡及合格证1套 | 现场实物清点
8 | 便携式微量溶解氧分析仪 | 否 | 1.1 | 测量范围：0.00～100μg/L、100～1000 μg/L、1.0～20.00 mg/L（自动切换） | 实物或资料核对验收 | 包1
|  |  | 1.2 | 液晶屏幕，中文显示；分辨率：0.01μg/L 、0.1μg/L 、0.01mg/L（随测量范围切换） | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.3 | 重复性：≤1% | 校准证书验收
|  |  | 1.4 | 响应时间T90：<45s（25℃） | 校准证书验收
|  |  | 1.5 | 溶解氧浓度示值误差：±3μg/L | 校准证书验收
|  |  | 1.6 | 温度示值误差：±0.5℃ | 校准证书验收
|  |  | 1.7 | 零值误差：≤0.10μg/L | 校准证书验收
|  |  | 1.8 | 温补范围：（0～60）℃ | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.9 | 水样温度：（5～45）℃ | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.1 | 水样流速：（ 400～800）mL/min | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.11 | 环境温度：（5～45）℃ | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.12 | 环境湿度：≤85%RH（无冷凝） | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.13 | 水样压力：<0.3Mpa | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.14 | 供电电源：AC(100～240) V (50/60)Hz | 实物或资料核对验收
|  |  | 1.15 | 电池：内部可充电锂电池，连续工作时间不小于8小时； | 实物或资料核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 溶解氧分析仪主机1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 溶解氧电极1支 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 聚四氟乙烯变径接头 Φ6变Φ6 一件 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 聚四氟乙烯变径接头 Φ6变Φ8 一件 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 乳胶管 Φ6-Φ14 一根 | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 聚四氟乙烯管 Φ6×Φ4 一根 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 注射器 5ml 一个 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 溶解氧电极膜片 TP350-22 2片 | 现场实物清点
|  |  | 2.9 | 溶解氧电极填充液 60ml 一瓶 | 现场实物清点
|  |  | 2.1 | 电极压母 TP350-21 一个 | 现场实物清点
|  |  | 2.11 | 手柄喉箍（304材质 φ6-12mm 带厚≤0.5mm）2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.12 | 装膜工具1个、螺丝刀1把 | 现场实物清点
|  |  | 2.13 | 零氧校准粉包 TP350-179 1袋 | 现场实物清点
|  |  | 2.14 | 电源适配器 4.2V 1A 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.15 | 使用说明书、合格证、保修卡 | 现场实物清点
9 | 气压/气密性试验装置 | 否 | 1.1 | 二手设备，能提供相关出厂证明，使用说明书，能提供仪器全部的安装及相关基建，保证仪器在全项目流程中完全顺利运行 | 现场实地测试验收 | 包2
10 | 安全阀校验台 | 否 | 1.1 | 二手设备，能提供相关出厂证明，使用说明书，能提供仪器全部的安装及相关基建，保证仪器在全项目流程中完全顺利运行 | 现场实地测试验收 | 包2
11 | 气压/气密性试验装置 | 否 | 1.1 | 二手设备，能提供相关出厂证明，使用说明书，能提供仪器全部的安装及相关基建，保证仪器在全项目流程中完全顺利运行 | 现场实地测试验收 | 包3
12 | 安全阀校验台 | 否 | 1.1 | 二手设备，能提供相关出厂证明，使用说明书，能提供仪器全部的安装及相关基建，保证仪器在全项目流程中完全顺利运行 | 现场实地测试验收 | 包3
13 | 气压/气密性试验装置 | 否 | 1.1 | 二手设备，能提供相关出厂证明，使用说明书，能提供仪器全部的安装及相关基建，保证仪器在全项目流程中完全顺利运行 | 现场实地测试验收 | 包4
14 | 气压/气密性试验装置 | 否 | 1.1 | 二手设备，能提供相关出厂证明，使用说明书，能提供仪器全部的安装及相关基建，保证仪器在全项目流程中完全顺利运行 | 现场实地测试验收 | 包5