## 锅检参数
FJSEI FQP-J09-R08-2018
龙岩分院申购2025年RD5仪器设备技术参数及验收方法明细表（锅检）
序号 | 名称 | 型号规格 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 (与性能要求对应填写) | 备注(如常规选型库和以前已评审过的设备请备注说明)
1 | 紧急切断阀校验装置 | SUPC-QDFXT-80 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法
|  |  |  | 1.1 | 实现对紧急切断阀气密性能、耐压性能、切断时间、过流切断等四项性能校验，可校验切断阀规格：DN25～DN80；气密性试验范围：0～2.5MPa（气压），采用双表对照，压力表级别不低于1.0级，显示精度0.1MPa。 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.2 | 耐压性能校验范围：0～3.75MPa（水压），0～2.5MPa（气压），采用双表对照，压力表级别不低于1.0级，显示精度0.1MPa。 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.3 | 试压介质：清水 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.4 | 试验压力：不小于4MPa | 现场核对验收
|  |  |  | 1.5 | 压力显示：高精度 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.6 | 压力控制：数据处理终端控制 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.7 | 测试通径：DN25-80mm | 现场核对验收
|  |  |  | 1.8 | 测试流量范围：≥60立方/h | 现场核对验收
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 增压泵1台 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.2 | 高压卸压阀1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.3 | 压力传感器1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.4 | 数显表1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.5 | 数据处理终端1台(不低于I7处理器，8G运行内存、500G存储内存） | 现场实物清点
|  |  |  | 2.6 | 数据采集软件1套 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.7 | 过滤器1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.8 | 气动球阀1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.9 | 低压注水泵1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.1 | 精密表2件 0.4级 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.11 | 液压夹紧力油压表1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.12 | 水箱1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.13 | 油泵电机1台 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.14 | 电器 1套 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.15 | 试压盲板 2个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.16 | 液体流量计 1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.17 | 缓冲罐 1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.18 | 调节阀 1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.19 | 气动球阀 1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.2 | 球阀 2个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.21 | PLC 1套 | 现场实物清点
2 | 液面计校验装置 | SUPC-YMJY-5 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法
|  |  |  | 1.1 | 驱动电源220V电源，角度传感器检测精度：≤1%（独立线性） | 现场核对验收
|  |  |  | 1.2 | 适用于旋转式液位计，实时显示液位高度。 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.3 | 浮球式液位计灵敏性检测，灵敏度：≥2%±0.5%、重复性：≤±0.1% | 现场核对验收
|  |  |  | 1.4 | 检验液位计精度等级：不低于2.5% | 现场核对验收
|  |  |  | 1.5 | 液位计旋转杆半径范围：≥1200mm | 现场核对验收
|  |  |  | 1.6 | 液位计旋转角度测量范围：≥20-160度 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.7 | 液位计测量范围：0-2200mm | 现场核对验收
|  |  |  | 1.8 | 可控制液面高度，实时显示液位数字高度 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.9 | 工作电压：220V | 现场核对验收
|  |  |  | 1.10 | 试验高度：0—2.2m | 现场核对验收
|  |  |  | 1.11 | 整机校准精度：≤2.5级 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.12 | 控制方式：伺服电机 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.13 | 压力控制方式：数据处理终端控制 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.14 | 操作方式：数据处理终端操作 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.15 | 试样数量：1工位 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.16 | 试样安装方式：法兰（配各类试样通用配件） | 现场核对验收
|  |  |  | 1.17 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.18 | 适用范围：罐车液面计，旋转液位计 | 现场核对验收
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 数据处理终端1台(不低于I7处理器，8G运行内存、500G存储内存） | 现场实物清点
|  |  |  | 2.2 | 电配箱体 1套 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.3 | 操作终端（15寸触摸屏）1台 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.4 | 角度传感器1个 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.5 | 安装夹具2套 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.6 | 说明书合格证1套 | 现场实物清点
|  |  |  | 2.7 | 测试支架1套 | 现场实物清点
3 | 真空泵 | VRI-24 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法
|  |  |  | 1.1 | 抽速：≥24.0m³/h。 | 现场核对验收
|  |  |  | 1.2 | 极限分压力强（无气镇）：4×10-2Pa | 现场核对验收
|  |  |  | 1.3 | 极限总压力（无气镇）：4×10-1Pa | 现场核对验收
|  |  |  | 1.4 | 极限总压强（有气镇）：8×10-1Pa | 现场核对验收
|  |  |  | 1.5 | 油量：1.3-2.0L | 现场核对验收
|  |  |  | 1.6 | 工作电压：220V | 现场核对验收
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 仪器标准配置 | 现场实物清点
Note on F23: Administrator: 这是显示的阀门液压夹紧的压力，用的时一块压力表， 系统只气压测试和水压高压测试的数据采用的是双表对照的方式，液压夹紧等辅助测试压力表 不采用双表对照