## 仪器参数
附件1
福建省特检院宁德分院2025年冲击试验低温槽等仪器设备采购项目技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注
1 | 智能无线应变测量系统 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 量程范围：不小于±15000με | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.2 | 单个传感器节点通道数：不小于4； | 功能测试验收
|  |  | 1.3 | 输入模式：支持二线制、三线制、四线制接线，自动切换三线制四分之一桥，半桥，全桥（可选电压激励或电流激励）； | 功能测试验收
|  |  | 1.4 | 最高采样频率：不小于1000SPS ； | 功能测试验收
|  |  | 1.5 | 分辨率：在±15000με范围内，分辨率不低于±0.5με； | 功能测试验收
|  |  | 1.6 | ▲测量精度:0.1%red±2με； | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.7 | 通讯能力：有效通讯不小于100米（空间无遮挡）可视距离； | 功能测试验收
|  |  | 1.8 | 电池：内置可充电锂电池；连续工作时间：单通道连续工作时间不小于6小时； | 功能测试验收
|  |  | 1.9 | ▲单个传感器节点：净重不大于100克；外观尺寸：不大于65mm×85mm×40mm（长×宽×高）； | 现场测量验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 安装螺钉6套、多通道充电器2个、6个无线应变传感器节点、6个磁座、软件1套、1个数据网关、数据分析系统终端1台 | 附件检查确认验收
|  |  | 2.2 | 说明书、合格证、保修卡 | 随机资料确认验收
2 | 超声波测厚仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 支持两种测厚模式，发射-回波模式下，测量范围为(0.65～600)mm；回波-回波模式下，测量范围为(3～100)mm，且有两种模式下的计量报告 | 计量报告+计量之外参数现场验证
|  |  | 1.2 | 示值误差：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 计量报告
|  |  | 1.3 | 分辨率：0.1mm/0.01mm可切换 | 现场试验
|  |  | 1.4 | 声速范围：(1000～9999) m/s（可对已知厚度物体反测声速），声速可调整 | 现场试验
|  |  | 1.5 | 探头校准：零点校准、两点校准 | 现场试验
|  |  | 1.6 | 单点测量、最值测量和差值测量 | 现场试验
|  |  | 1.7 | 单位制式：公制或者英制（可选） | 现场试验
|  |  | 1.8 | 工作语言：中文、英文可切换 | 现场试验
|  |  | 1.9 | 数据存储：可存储管理不少于100组厚度数据 | 现场试验
|  |  | 1.10 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机功能 | 现场试验
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 主机1台，窄脉冲（透涂层）探头1只，支持DN25mm管径的微径探头1只，蓝牙热敏打印机1台，耦合剂1瓶，ABS仪器箱1只，USB通讯线缆1条，计量证书，随机资料1套。 | 实物验收，清点配置，并且实测是否能正常使用
3 | 冲击试验低温槽 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 设备功能要求：外置式冲击试验配套用低温槽，用于低温冲击试验时冷却试样，一次性冷却数量不少于60个。 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.2 | ▲试验温度范围：至少满足20℃～-80℃，恒温精度不低于0.5℃，分辨率不低于0.1℃。-80℃时候场内均匀度不大于2℃。 | 检定/校准报告
|  |  | 1.3 | 冷却介质：至少可采用乙醇作为冷却介质。 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.4 | 外形尺寸：长宽高都≤1米，且有效作业空间应满足国标GB/T229-2020《金属夏比缺口冲击试验方法》试验要求中8.3.2的要求 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.5 | 工作电源：AC220V 50Hz | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.6 | 数字记时器： 1秒～99分钟，分辨率1秒 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.7 | 试样转移装置应满足国标GB/T229-2020《金属夏比缺口冲击试验方法》试验要求中8.4.2的要求 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.8 | ▲从0℃至-80℃区间单次降温时间不超过90min。 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 保修卡、合格证、说明书、计量证书各1份 | 核对实物
|  |  | 2.2 | 满足转移10mm（厚度）/7.5mm（厚度）/5mm（厚度）/2.5mm（厚度）试样转移装置、试样框3个、传感器1个、低温介质桶1个 | 核对实物
注：1.▲表示关键技术参数； 2.成交供应商应在设备到货后提供所有属于计量范畴的仪器设备的省级或省级以上计量检定机构出具的首次计量证书，其中加下划线的参数必须包含在计量证书中。